## 表1微生物、病毒试剂耗材
细类 | 序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 最高单价限价 | 参数要求
肝炎试剂 | 1 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光法) | 72人份/盒 | 盒 | 18900 | 1.本产品用于体外定量检测人EDTA抗凝血浆或血清中1-6型丙型肝炎病毒(HCV)RNA. 2.试剂盒包括：HCV磁性玻璃颗粒试剂盒、HCV裂解试剂盒、HCV多元试剂盒、HCV 测试专用试剂盒、HCV 强阳性质控品、HCV弱阳性质控品、阴性质控品(人血浆)、HCV强阳性质控品条形码插片、HCV弱阳性质控品条形码插片、HCV阴性质控品条形码插片。
肝炎试剂 | 2 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）-复核用 | 96人份/盒 | 盒 | 231 | 1.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于（可包含）12个月 2.反应模式-两步法：样本（温育60min）+酶结合物（温育30min）+显色（30min） 3.产品性能：国际输血安全协会的评估结果中，200份标本的阳性血清盘灵敏度和阴性血清盘特异性均为100%，通过BBI低滴度和混合滴度两种血清盘的考核，试剂检测结果与参考结果完全符合； 4.室间质评：HCV抗体诊断试剂在临检中心临床单位室间质量评价中，产品的阳性符合率≥99.50%，阴性符合率≥99.50%，总符合率≥99.60%。 5.产品经国家药品监督管理局批准（提供产品注册证）
肝炎试剂 | 3 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）-筛查用 | 96人份/盒 | 盒 | 231 | 1.用于定性检测人血清(或血浆)中的丙肝病毒抗体 2.产品经国家药品监督管理局批准（提供产品注册证） 3.产品规格有8孔和12孔，根据采购人需求供货。 4.响应此产品品牌与响应产品2品牌不同
肝炎试剂 | 4 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10T/盒 | 盒 | 26.25 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准（提供产品注册证） 2.功能要求：定性检测人血清、血浆或静脉全血中的丙型肝炎病毒抗体； 3.检测原理：双抗原夹心法原理，胶体金免疫层析法； 4.储存条件及有效期：2-30℃干燥处保存，有效期不少于18个月； 5.加样量：加样量不少于50μL，灵敏度提高，减少试验误差； 6.检测时间：判读时间不少于15分钟； 7.抗干扰性强：可检测黄疸、高脂、溶血样本，其中胆红素、甘油三酯和血红蛋白含量分别低于1.7mmol/L、170mmol/L、400mg/L可对实验结果无影响； 8.常用的临床交叉样本对本试剂性能均没有影响，特异性良好
梅毒试剂 | 5 | 梅毒甲苯胺红不热血清试验诊断试剂 | 120T/盒 | 盒 | 47.25 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准（提供产品注册证） 2.功能要求：检测人血清、血浆样本中的反应素 3.检测方法：凝集法。 4.储存条件及有效期：2-8℃避光保存，有效期不少于（可包含）12 个月； 5.5.产品规格：120人份/盒,1000人份/盒； 6.临床评估：根据中国 CDC 性病控制中心组织的《梅毒诊断试剂临床评估结果》中，灵敏度≥99.9%，特异性≥99.0%，功效率≥99.0%。
梅毒试剂 | 6 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 10T/盒 | 盒 | 33.6 | 1、产品要求：经国家药品监督管理局批准（提供产品注册证） 2、功能要求：定性检测人血清、血浆或全血中的梅毒螺旋体抗体； 3、检测原理：双抗原夹心法原理，胶体金免疫层析法 4、试剂规格：10人份/盒； 5、储存条件及有效期：2-30℃干燥保存，有效期不少于18个月； 6、加样量： 血清或血浆样本：加样量不低于80μL，灵敏度提高，减少试验误差； 全血样本：加样量不低于40μL，灵敏度提高，减少试验误差； 7、检测时间：判读时间不少于30分钟； 8、低检出限：最低检出限参考品 L1~L4，L1~L3 至少检出 L1、L2，L4 检测为阴性。
梅毒试剂 | 7 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 | 134.4 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准（提供产品注册证） 2.产品通途：定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体 3.检测原理：双抗原夹心酶联免疫法 4.产品规格：96人份/盒 ； 5.配套试剂齐全，主要试剂稀释液、酶、显色液配套量应≥1：1.2 6、酶和显色液加入后的温育步骤，需要明确温育温度和时间的宽容范围 7.临床评估：参加中国 CDC 性病控制中心组织的《梅毒诊断试剂临床评估结果》中，基于ELISA方法的阳性样本灵敏度不低于99.5%；
梅毒试剂 | 8 | 梅毒特异性抗体阳性质控（胶体金法） | 1mL/支 | 支 | 84 | 1mL/支，胶体金法
梅毒试剂 | 9 | 梅毒非特异性抗体阳性质控（TRUST法） | 1mL/支 | 支 | 84 | 1：2滴度，TRUST法
艾滋病试剂 | 10 | HIV胶体硒法抗原抗体联合检测试剂（人类免疫缺陷病毒P24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法）） | 100人份/袋 | 袋 | 4200 | 1.产品要求：取得中国国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。 2.产品已取得WHO和CE认证。 3.方法学：胶体硒法，可同时检测HIV-Ⅰ型和HIV-Ⅱ型抗体。 4.检测标本：全血、血清、血浆； 5.整个检测过程在30分钟内完成。 6.试剂可在常温下保存。
艾滋病试剂 | 11 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）1+2型抗体检测确证试剂 | 36人份/盒 | 盒 | 6608 | 1. 检测方法为蛋白印迹法； 2. 适用于血浆、血清样品； 3.检测带必须同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带；HIV-1抗体为全病毒条带，包含所有的HIV-1型条带：gp41、gp120、gp160、P24、P55、P17、P66、P51、P31、P39，能够更加灵敏准确地提示HIV早期新发感染，同时也能大大提高判定新发感染的可能性； 4.含有P55条带：不仅增加了提示新发感染的可能性，还可以提示HIV疾病发展的速度，甚至可以提示HIV的感染途径； 5.质控血清应分别含强阳性、弱阳性和阴性质控血清； 6.强阳性对照：所有相关分子量条带都必须出现，含有P17、P24、P31、gp41、P51、P55、P66、gp120/gp160和HIV-2条带； 7.弱阳性对照：可检测试剂盒的灵敏度，应出现P24、gp120/gp160和或gp41弱阳性条带； 8.阴性对照：在试剂膜上没有出现HIV-1和HIV-2型的特异性条带； 9.试剂在抗体确认检测的同时不需额外增加检测成本就可间接提供一些HIV新发感染可能的信息，在及时采取干预措施和遏制二代传播等方面具有重要的临床参考价值； 10.产品性能：HIV-1病毒抗原与HIV-1阳性血清样品反应的灵敏度≥94%； 11.封闭液为检测时现配，以防造成不必要的浪费； 12. 试剂实验方法有快速法和过夜法二种，能有效处理弱阳性标本（提供试剂使用说明书证明）； 13. 可提供≤20人份/盒的试剂规格，方便小样本数量时使用，节约试剂； 14. 可适用于热灭活处理的血清或血浆样品（须提供试剂使用说明书证明）； 15. 储存温度：2－8℃ 16.试剂有效期为24个月，到货有效期 ≥ 12个月。 17. 实验后试剂条带能被判读软件AutoScan PRO识别并有效判读。
艾滋病试剂 | 12 | 白细胞分化抗原检测试剂盒（CD3/CD45/CD4） | 50T/套 | 套 | 4200 | 1.产品要求：需取得国家NMPA批准文号，具有国家药品监督管理局器械注册证书编号； 2.需与现有的碧迪流式细胞检测设备相匹配的体外诊断试剂。 3. 原理：采用流式细胞术CD4绝对计数，CD3/CD4/CD45三色抗体试剂所用荧光素分别为FITC、PE、PerCP。三色抗体试剂配套同品牌检测计数管。 4.配套与抗体同品牌仪器校准品，与流式仪器匹配，可实现对仪器条件和荧光补偿的自动调节。 5.配套同品牌溶血素用于溶解流式细胞检测标本中的红细胞，内含防腐剂，无菌。 6.贮存及运输条件：抗体试剂2-8℃冷藏，计数管支持2-25℃室温保存。 7.全血染色的稳定性：≧70小时。 8.检测重复性：变异系数CV≦8%。
艾滋病试剂 | 13 | 白细胞分化抗原检测试剂盒（CD3/CD8/CD45/CD4） | 50T/套 | 套 | 5775 | 1.产品要求：需取得国家NMPA批准文号，具有国家药品监督管理局器械注册证书编号； 2.需与现有的碧迪流式细胞检测设备相匹配的体外诊断试剂。 3.原理：采用流式细胞仪进行CD4绝对计数，CD3/CD8/CD45/CD4四色抗体试剂所用荧光素分别为FITC、PE、PerCP、APC。四色抗体试剂配套同品牌检测计数管。 4.配套与抗体同品牌仪器校准品，与流式仪器匹配，可实现对仪器条件和荧光补偿的自动调节。 5.配套同品牌溶血素用于溶解流式细胞检测标本中的红细胞，内含防腐剂，无菌。 6.贮存及运输条件：抗体试剂2-8℃冷藏，计数管支持2-25℃室温保存。 7.全血染色的稳定性：≧40小时。 8.检测重复性：变异系数CV8%。
艾滋病试剂 | 14 | HIV质控品-100NCU/ml | 1ml/支 | 支 | 84 | 100NCU/ml，金标法，液体，可直接使用
艾滋病试剂 | 15 | HIV质控品-200NCU/ml | 1ml/支 | 支 | 84 | 200NCU/ml，金标法，液体，可直接使用
艾滋病试剂 | 16 | HIV质控品-阴性对照 | 1ml/支 | 支 | 52.5 | 1ml/支，阴性对照，液体，可直接使用
艾滋病试剂 | 17 | HIV质控品-4NCU/ml | 1ml/支 | 支 | 84 | 4NCU/ml，液体，可直接使用
艾滋病试剂 | 18 | HIV质控品-8NCU/ml | 1ml/支 | 支 | 84 | 8NCU/ml，液体，可直接使用
艾滋病试剂 | 19 | HIV质控品-0.5NCU/m | 1ml/支 | 支 | 84 | 0.5NCU/ml，液体，可直接使用
艾滋病试剂 | 20 | HIV质控品-2.3×105 IU/ml | 0.5mL/支 | 支 | 105 | 1、预期用途：本标准物质适用于实验室进行 HIV-1 RNA核酸扩增检测的量值溯源、室内质量控制及实验室能力验证等。 2、储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年。 3、规格要求：阳性质控品临床每支0.5ml，血站每支1.0mL，液体。 4、浓度要求：2.3×105 IU/ml GBW（E）09272 5、定值方法：采用不少于4家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。 6、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质。 7、即用性要求：可直接使用，无需稀释，安全快捷。 8、资质认证：需获得“国家质量监督检验检疫总局”或“国家市场监督管理总局”所颁发的《国家标准物质定级证书》。
艾滋病试剂 | 21 | HIV质控品-2.5×104 IU/ml | 0.5mL/支 | 支 | 105 | 1、预期用途：本标准物质适用于实验室进行 HIV-1 RNA核酸扩增检测的量值溯源、室内质量控制及实验室能力验证等。 2、储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年。 3、规格要求：阳性质控品临床每支0.5ml，血站每支1.0mL，液体。 4、浓度要求：2.5×104 IU/ml GBW（E）09273， 5、定值方法：采用不少于4家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。 6、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质。 7、即用性要求：可直接使用，无需稀释，安全快捷。 8、资质认证：需获得“国家质量监督检验检疫总局”或“国家市场监督管理总局”所颁发的《国家标准物质定级证书》。
艾滋病试剂 | 22 | HIV质控品-2.6×103 IU/ml | 0.5mL/支 | 支 | 105 | 1、预期用途：本标准物质适用于实验室进行 HIV-1 RNA核酸扩增检测的量值溯源、室内质量控制及实验室能力验证等。 2、储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年。 3、规格要求：阳性质控品临床每支0.5ml，血站每支1.0mL，液体。 4、浓度要求：2.6×103 IU/ml GBW（E）09272； 5、定值方法：采用不少于4家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。 6、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质。 7、即用性要求：可直接使用，无需稀释，安全快捷。 8、资质认证：需获得“国家质量监督检验检疫总局”或“国家市场监督管理总局”所颁发的《国家标准物质定级证书》。
艾滋病试剂 | 23 | HIV质控品-p24抗原质控 | 0.5mL/支 | 支 | 46.2 | p24抗原质控，液体，0.5mL/支，可直接使用
艾滋病试剂 | 24 | HIV质控品-25NCU/mL | 1ml/支 | 支 | 84 | 浓度25NCU/mL,液体，可直接使用
艾滋病试剂 | 25 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）-1型核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）-筛查用 | 48T/盒 | 盒 | 20512.8 | 1.人类免疫缺陷病毒(I型)核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光法) 2.灵敏度；HIV-1 RNA≤20拷贝/毫升 3.线性范围：20～10000000 HIV-1 RNA拷贝/毫升 4.可检测亚型：Group-M 亚型A～H 5. 样本量：≥1000uL EDTA抗凝血浆 6.测定时间：≤5小时(包括样本处理) 7.双区域检测：检测gag区域和LTR区域 8.封闭管中完成扩增和检测，最大限度减少干扰和污染带来的误差 9.检测系统含UNG酶和定量标准，防止假阳性和假阴性 10. 检测试剂包含内标，用于判断扩增效率与判定实验结果准确性 11.试剂储存温度2-8度 即开即用无须人工配置 12.实验全程闭管进出，无开盖步骤，避免机器内环境污染 13.提取磁珠回收率＞95% 试剂参数 14.投标试剂盒需要匹配我中心现有机型，并包括实验中所含耗材与缓冲液 15.可兼容处理dbs（干血斑）样本 16.试剂须带有自动被识别系统，确保我中心带条码扫描识别系统的仪器可正确识别试剂组分与效期，避免实验失误 17.试剂组分中应同时包含提取与检测试剂，可完成样本到结果的全程检测
艾滋病试剂 | 26 | 人类免疫缺陷病毒I型核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)-复核用1 | 48T/盒 | 盒 | 17640 | 1.适用于定量检测临床血浆样本中的人类免疫缺陷病毒1型核酸。可用作HIV感染的治疗效果评估。 2.检测样本类型：血浆 3.所需样本体积：800 uL 4.核酸提取方法：超顺纳米磁珠提取，仅需一次洗涤。 5.核酸提取温度：常温裂解 6.96样本处理时间：100min 7.最低检出限:25IU≤ML（提供产品注册证佐证） 8.线性范围:5.00E+01 IU/mL～1.00E+08 IU/mL 9.覆盖基因：M组、O组以及N组 10.抗干扰能力:内源性干扰物血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3g/dL）、总IgG（≤40mg/mL）、类风湿因子（RF）、抗核抗体（ANA）对检测无影响。 11.有全称参与核酸提取和扩增的内标 12.可实现全自动化提取操作 13.响应此产品品牌须与响应产品25、27品牌不同
艾滋病试剂 | 27 | 人类免疫缺陷病毒I型核酸测定试剂盒(RT-PCR荧光探针法)-复核用2 | 48T/盒 | 盒 | 17640 | 1.预期用途：用于HIV-1 感染疗效评估，可获得可靠且准确的结果，可作为艾滋病感染辅助诊断的补充实验，符合 2020 版艾滋病检测技术规范要求（提供试剂盒说明书佐证）； 2.检测灵敏度：≤30IU/ml(或20拷贝/ml)； 3.定量原理：内标定量，减少试剂损失； 4.定值依据可溯源至 WHO 标准品； 5.配套HIV病毒载量试剂可全组分2-8℃保存（提供试剂盒说明书佐证）； 6.防污染措施：提取和扩增过程均含矿物油封盖液面,保障反应体系均一及减少气溶胶污染； 7.覆盖亚型：包括 HIV-1 M 组、 N 组、O 组基因型；检测靶标至少涵盖 LTR、POL、GAG三个基因保守区中的两个（提供试剂盒说明书证明）； 8.终端用户在期刊公开发表过本产品的质量评估相关文章，以佐证响应“产品用于 HIV-1 感染评估，可获得可靠且准确的结果”（提供该期刊文章副本） 9.PCR反应试剂采用预封装设计，使用时无需对各组分进行配制； 10.HIV-1检测血浆样本用量：≥500μl； 11.过往有用户参加并通过至少一年的国家CDC HIV-1病毒载量VQA验证； 12.响应此产品品牌须与响应产品25、26品牌不同
艾滋病试剂 | 28 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）1型尿液抗体检测试剂盒（胶体金法）检测卡 | 50T/盒 | 盒 | 1890 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准产品（提供产品注册证佐证） 2.预期用途：可用于体外定性检测人尿液样本中的HIV-1抗体，可用于消费者自检。 3.检测原理：间接法。 4.检测方法：胶体金法； 5.储存条件及有效期：2-30℃干造处保存，有效期不少于（可包含）12个月； 6.包装规格：1人份/盒，10人份/盒，50人份/盒； 7.判定时间：15min内可以进行结果判定； 8.灵敏度：188例未抗病毒治疗HIV感染者尿液样本，检出率为98.4%；最低检出限为0.2NCU/mL。 9.特异性：300例正常人群尿液样本阴性符合率100%；与HAV-IgM、HEV-IgM、HBsAg、HCV抗体、TP抗体、HAV-Ab、HEV-IgG、HTLV抗体、CMV-IgM、EB-IgA、弓形虫抗体、甲型流感病毒、类风湿因子、系统性红斑狼疮、抗核抗体阳性样本无交叉反应。 10.产品性能：尿液与血清样本进行了对比，阳性符合率为99.17%，阴性符合率为100.00%，总符合率为99.79%。受试者自检结果与专业人员检测结果的阳性符合率为99.16%，阴性符合率为100.00%，总符合率为99.91%。
艾滋病试剂 | 29 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒(胶体金法） | 48T/盒 | 盒 | 168 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证； 2.功能要求：定性检测人血清、血浆或全血中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体 3.检测原理：双抗原夹心法。 5.储存条件及有效期：2-30℃干燥处保存，有效期不少于可包含18个月； 6.判定时间：30min内可以进行结果判定； 7.性能考评：参加HIV试剂临床质量评估，《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》中功效率 ≥99.5%。
艾滋病试剂 | 30 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法）-筛查用 | 96人份/盒 | 盒 | 302.4 | 1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证； 2.功能要求：定性检测人血清或血浆中的HIV-1型/HIV-2型抗体 3.检测原理：双抗原夹心法。 4. 包装规格：96人份； 5. 配套试剂齐全，主要试剂稀释液、酶、显色液配套量应≥1：1.2 6、需明确试剂从冷藏冰箱取出后的室温平衡时间 7. 临床评估结果：参加中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估》 ，试剂灵敏度100%，特异性100%。 8. 试剂盒内设置有HIVⅠ型和Ⅱ型抗体阳性对照，能够监测HIVⅠ型和HIV Ⅱ型抗体的检测
艾滋病试剂 | 31 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法）-复核用 | 96人份/盒 | 盒 | 162.75 | 1.用于定性检测人血清(或血浆)中的HIV 1/HIV 2抗体 2.产品经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证 3.产品规格有8孔和12孔，根据采购人需求供货。 4.响应此产品品牌与响应产品30品牌不同
艾滋病试剂 | 32 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒(CMIA) | 100T/盒 | 盒 | 1890 | 可适配采购人现有万泰W200+，100T/盒，含校准品
艾滋病试剂 | 33 | 激发液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 330.75 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+，200ml/瓶
艾滋病试剂 | 34 | 预激发液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 330.75 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+备，200ml/瓶
艾滋病试剂 | 35 | 清洗液-500ml | 500ml/瓶 | 瓶 | 330.75 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+，500ml/瓶
艾滋病试剂 | 36 | 细胞质控品 | 2*3毫升 | 套 | 4586.4 | 可适配采购人现有安捷伦流式细胞仪使用
艾滋病试剂 | 37 | Easy清洁液 | 4*250mL/箱 | 箱 | 1134 | 可适配采购人现有仪器唯公裂解仪用，4*250mL/箱
艾滋病试剂 | 38 | 清洗液-10L | 10L/箱 | 箱 | 2079 | 可适配采购人现有仪器唯公裂解仪用，10L/箱
艾滋病试剂 | 39 | 溶血素包装袋 | 250mL*5个/包 | 包 | 630 | 可适配采购人现有仪器唯公裂解仪用，5个/包
艾滋病试剂 | 40 | 一次性使用样品杯 | 500只/袋 | 袋 | 42 | 16*38，可适配采购人现有日立7100生化仪
艾滋病试剂 | 41 | 膜条卡 | PCS | 个 | 42 | 1、适用MP HIV确认试剂膜条粘贴使用； 2、可适配采购人现有EUROLineMasterll全自动免疫设备。 3、提供产品照片
艾滋病试剂 | 42 | 白色50X温育槽 | 10片/盒 | 盒 | 525 | 10片/盒，可适配采购人现有EUROLineMasterll全自动免疫设备。
艾滋病试剂 | 43 | CD3/CD8/CD4检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC/PE/APC） | 100测试/套 | 盒 | 8316 | 1、试剂组成为预混三色试剂：CD3 FITC/CD8 PE/CD4 APC 2、克隆号，CD4 克隆号：SK3 ，CD8克隆号：SK1 ，CD3克隆号：SK7 3、检测线性范围：白细胞计数位于0.5X103-30X103/μl范围内样本中阳性细胞绝对计数呈线性相关，相关系数r不小于0.95 4、该试剂盒 2~8℃避光条件下有效期为 24 个月； 5、包装规格：25测试/瓶；50测试/瓶；100测试/瓶；200测试/瓶 6、干扰反应排除：脂血、黄疸血、类风湿因子样本对该试剂盒没有影响。 7、交叉反应排除：已经单克隆抗体经 HLDA 测试，证明其特异性。 8、已通过高激素水平样本进行检测，催乳素浓度27.8ng/L、孕酮浓度30.0ng/mL、HCG 浓139IU/L、TSH 浓度36.4mU/L不会对检测结果存在影响，无明显交叉反应 9、获得NMPA III类注册证 10、与科室现有安捷伦流式细胞仪配套使用
艾滋病试剂 | 44 | CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC/PE/PerCP/APC） | 100测试/套 | 盒 | 11025 | 1、试剂组成为预混四色试剂：CD3 FITC/CD8 PE/CD45 PerCP/CD4 APC 2、克隆号：CD3 克隆号：SK7 ，CD8克隆号：SK1 ，CD45克隆号：HI30，CD4克隆号SK3 3、检测线性范围：白细胞计数结果0.01×104～4.0×104个/μL范围内CD3+%、CD3+CD4+%、CD3+CD8+% 呈线性； 4、该试剂盒 2~8℃避光条件下有效期为 24 个月； 5、包装规格：25测试/瓶；50测试/瓶；100测试/瓶；200测试/瓶 6、干扰反应排除：脂血、黄疸血、类风湿因子样本对该试剂盒没有影响。 7、交叉反应排除：已经单克隆抗体经 HLDA 测试，证明其特异性。 8、已通过高不同浓度HCG水平测试，标本含有HCG激素水平样本进行检测，不会对检测结果存在影响，无明显交叉反应 9、获得NMPA III类注册证 10、与科室现有安捷伦流式细胞仪配套使用
艾滋病试剂 | 45 | 反应杯 | 1000只/包 | 包 | 924 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+、1000只/包
检验耗材 | 46 | 200ul黄色袋装吸头 | 1000/袋 | 袋 | 57.75 | 采用高品质聚丙烯（PP）材质 创新超长设计,减少移液器带来的污染 袋装,非无菌,可高温高压灭菌 吸嘴尾部呈柔软弹性椎体,配适大多数品牌移液器
艾滋病试剂 | 47 | 人类免疫缺陷病毒I型 (HIV-1) 核酸检测试剂盒（数字PCR法） | 32 T/盒 | 盒 | 15120 | 适用于分体机，检测体系20-50ul，检测4-10万微液滴
结核试剂 | 48 | 分枝杆菌鉴定试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 14112 | 1、原理：采用荧光PCR熔解曲线法，根据不同分枝杆菌IST片段的特异序列设计探针，采用特定的荧光通道和熔点进行分枝杆菌的鉴别。 2、本试剂盒适用于临床和环境中常见的19种分枝杆菌的快速鉴定。包括：耻垢分枝杆菌，牛分枝杆菌，瘰疬分枝杆菌，结核分枝杆菌，龟分枝杆菌龟亚种，猿猴分枝杆菌，嗜血分枝杆菌，戈登分枝杆菌，堪萨斯分枝杆菌，龟分枝杆菌脓肿亚种，偶然分枝杆菌，海/溃疡分枝杆菌，土地分枝杆菌，不产色分枝杆菌，苏加分枝杆菌，马尔摩分校杆菌，蟾蜍分枝杆菌，胞内分枝杆菌，鸟分枝杆菌。 3、检测灵敏度：10³菌/ML； 4、反应体系中加入内控模板，对扩增体系进行质量控制； 5、全程闭管操作，防止样品污染； 6、高通量：在荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测94个样本； 7、冻干试剂，可常温运输。 8、规格：48人份/盒。
结核试剂 | 49 | 分枝杆菌菌种保存管 | 100支/盒 0.5ml/支 | 盒 | 735 | 1、包装规格：0.5ml/支，100支/盒 2、主要成分：Middlebrook 7H9干粉、甘油 3、产品用于分支杆菌菌种的保存，内含0.5ml分枝杆菌菌种保存液，主要成分为7H9培养液、甘油、OADC营养剂及抑制其它杂菌成份能有效地维持分枝杆菌的存活力，便于长期保存。 4、pH值：6.6±0.2。 5、菌种保存及活化操作步骤简单，保存只需4步，活化仅需2步。 6、分枝杆菌药敏菌种保存管直立储藏于-20℃至-70℃冷冻柜中，一些菌种(如M. tuberculosis)于长期储藏(一年以上)于-20℃时会死亡，但是若储藏于-70℃则所有分枝杆菌菌种均能长久保存 7、单支保存管采用1.5ml冻存管，可耐低温保存，保存管均已灭菌，可即去即用单独使用。
结核试剂 | 50 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管TCH | 7ml/支 25支/盒 | 盒 | 294 | 1、规格：25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基，每管培养基分装量为7ml；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒。 2、斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致。 3、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 4、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 5、管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。 6、每批次培养基均提供检测报告(含污染试验与生长试验等)。 7、有效期时间为3个月。
结核试剂 | 51 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管（CON) | 7ml/支 25支/盒 | 盒 | 294 | 1、规格：25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；50支盒装，盒内必须有格板防止倾倒。 2、每管培养基分装量为7毫升，斜面占培养管长度的2/3-4/5； 3、培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个，培养基颜色一致； 4、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 5、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 6、培养管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。 7有效期时间长，酸罗（6个月），中罗（3个月）。
结核试剂 | 52 | 分枝杆菌药敏罗氏培养管PNB | 7ml/支 25支/盒 | 盒 | 294 | 1、规格：25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基，每管培养基分装量为7ml；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒。 2、斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致。 3、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 4、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 5、管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。 6、每批次培养基均提供检测报告(含污染试验与生长试验等)。 7、有效期时间为3个月。
结核试剂 | 53 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增法）-筛查用 | 24测试/盒 | 盒 | 3150 | 1、用途：用于结核病的实验室诊断,检测痰样本中是否存在有结核分枝杆菌复合群DNA。 2、技术要求 2.1 检测原理：利用恒温PCR技术对结核分枝杆菌种属特异性核酸序列片段进行特异性扩增，通过配套仪器实时采集荧光信号，绘制荧光扩增曲线，仪器自动判读检测结果； 2.2 检验仪器：恒温扩增荧光检测仪设备； 2.3 检测方式：实时荧光信号检测； 2.4 检测温度：63℃，无需升降温即可完成实验； 2.5 检测时间：60分钟内完成检测，能在检测仪器上实现过程数据监控、记录、上传； 2.6 检测项目：结核分枝杆菌复合群DNA； 2.7 结果显示和判读方式：根据扩增曲线、出峰时间，仪器自动判读检验结果； 2.8 最低检出限：菌液浓度10的2次方个菌/ml； 2.9 检测耗材：使用常规分子生物学实验耗材，无需特殊耗材； 2.10 试剂规格：24人份/盒、48人份/盒，不同包装规格，可供自由选择； 2.11 试剂有效期：不少于12个月； 2.12 防污染措施：试剂盒中应包含矿物油等能够起与空气隔绝作用的试剂，有效防止气溶胶污染，须提供试剂盒组分说明书； 2.13试剂可靠性：产品完成国内临床多中心样本质评，同时获得国家卫生机构的推荐。
结核试剂 | 54 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增法）-复核用 | 20测试/盒 | 盒 | 1050 | 1.基于三段式磁导提取技术、荧光聚合酶链反应原理。 2.用于对来源于人体样本中的结核分枝杆菌复合群核酸进行定性检测。 3.最低检测限：本试剂盒对痰标本的最低检测限为100个菌/ml。试剂预混装，无需人工配置扩增反应液。 4.检测效率：从样本到获得结核分枝杆菌复合群核酸检测报告结果的时间≤62分钟。 5.质量控制：系统包括内部质控和外部质控。内部质控即内标系统（简称IC），由内标模板（干燥后附着于离心管底的非传染性细胞）和一套与其对应的扩增系统（含5条引物和1条特异性荧光探针）组成，用以监测提取、纯化和扩增反应是否有效；外部质控包括MTC-阳性对照和MTC阴性对照，可用于排除故障和实验室质量控制。 6.储运条件：2C~8C 保存,7天内常温(-25'C至30°C) 运输不影响产品性能 7.响应此产品品牌需与响应产品53品牌不同
结核试剂 | 55 | 样本稀释液 | 20测试/盒 | 盒 | 315 | 1. 产品规格: 7mL×20瓶 2.溶液为透明无色或微黄色液体,无明显沉淀物及杂质。 3.性能测试:pH值: 稀释100倍的溶液,其pH值应为12.0±0.1。合格率应为100%。
结核试剂 | 56 | 结核分枝杆菌耐异烟肼耐药突变检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 7560 | 1、 可检测位点： 异烟肼 ahpC启动子区、inhA94密码子、inhA启动子区位点以及katG315密码子 2、可以检测不均一耐药； 3、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 4、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 5、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性。 6、高通量：在常规荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测46/94个样本。 7、与药敏试验结果相比较的灵敏度、特异性： 名称 灵敏度 特异性 异烟肼 90% 96% 8、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果。 9、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。 10、规格：48人份/盒 11.具备三类医疗器械注册证。
结核试剂 | 57 | 结核分枝杆菌耐利福平耐药突变检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 7560 | 1、 可检测位点： 利福平 rpoB基因507～533共27个氨基酸密码子区域内 （81bp，利福平耐药决定区） 2、可以检测不均一耐药； 3、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 4、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 5、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性。 6、高通量：在常规荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测46/94个样本。 7、与药敏试验结果相比较的灵敏度、特异性： 名称 灵敏度 特异性 利福平 95% 95% 8、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果。 9、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。 10、规格：48人份/盒 11.具备三类医疗器械注册证。
结核试剂 | 58 | 结核分枝杆菌MIRU-VNTR分型检测试剂盒（毛细管电泳法） | 48T/盒 | 盒 | 8820 | 1、原理：利用结核分枝杆菌基因组中可变数目串联重复序列多态性进行基因型分型区分临床菌株； 2、可检测结核分枝杆菌的9个常规位点（Mtub21、QUB-18、QUB-11b、MIRU26、MIRU31、MIRU40、Mtub04、VNTR2372、QUB-26）和3个高变位点（QUB3232、VNTR4120、VNTR3820）PCR产物的分型分析； 3、对于结核分枝杆菌样本，4管体系可对9个常规位点进行分型分析，3管体系可对3个高变位点进行分型分析； 4、仅需两个试剂盒、7个PCR反应即可获得待检菌株基因型鉴定所需的完整信息； 5、VNTR-9与HV-3两个产品的结合使用可将检测的HGI提升至0.993； 6、可适应8℃以下条件运输，-18℃保存有效期12个月；能有效抵抗反复冻融（3次）； 7、配套的结核分枝杆菌定量检测试剂盒进行定量分析的样本，浓度达到本试剂盒要求便可使用本试剂盒进行分型分析； 8、适配结核分枝杆菌VNTR分型分析系统，检测过程自动完成，便捷高效。 9、规格：48测试/盒
结核试剂 | 59 | 罗氏培养管（酸性） | 7ml/支 50支/盒 | 套 | 525 | 1、酸罗规格：25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；50支盒装，盒内必须有格板防止倾倒。 2、每管培养基分装量为7毫升，斜面占培养管长度的2/3-4/5； 3、培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个，培养基颜色一致； 4、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 5、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 6、培养管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。 7、有效期时间长，酸罗（6个月），中罗（3个月）。
结核试剂 | 60 | 结核分枝杆菌利福平及异烟肼耐药突变检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 12852 | 1、 可检测位点： 利福平 rpoB基因507～533共27个氨基酸密码子区域内 （81bp，利福平耐药决定区） 异烟肼 ahpC 启动子区（-44~-30 位点以及-15~4）、inhA 启动子 区（-17~-8 位点）以及 katG315 密码子 2、可以检测不均一耐药； 3、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 4、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 5、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性。 6、高通量：在常规荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测46/94个样本。 7、与药敏试验结果相比较的灵敏度、特异性： 名称 灵敏度 特异性 利福平 95% 95% 异烟肼 90% 96% 8、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果。 9、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。
结核试剂 | 61 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 48T/盒 | 盒 | 7560 | 1、 可检测位点： 氟喹诺酮 ： gyrA基因与氟喹诺酮耐药相关的88~94位密码子突变 ； 2、可以检测不均一耐药； 3、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 4、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 5、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性。 6、高通量：在常规荧光定量PCR仪上运行一次，可同时检测46/94个样本。 7、与药敏试验结果相比较的灵敏度、特异性： 名称 灵敏度 特异性 氟喹诺酮 87% 98% 8、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果。 9、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。 10、规格：48人份/盒
结核试剂 | 62 | 细菌核酸提取试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1008 | 1、可提取痰液样本，灌洗液、支气管冲洗液样本，结核培养菌样本； 2、提取效率：提取在50min内完成； 3、试剂条添加样本后，仪器自动提取； 4、核酸提取方法：自动化磁珠法； 5、磁珠回收率：＞99 ％； 6、试剂为完全预分装模式，无需分装； 7、试剂为单人份独立封装，实现单人份提取而不浪费； 8、48人份/盒。
结核试剂 | 63 | 毛细管电泳卡夹 | 1支/盒 | 盒 | 9975 | 1.采用预制胶毛细管卡夹设计，无需制胶、灌胶，卡夹可分析800个样品； 2.DNA 片段检测范围：15bp-50kb，可检测大于50kb片段，最大可达165kb； 3.检测检测限：可达0.1 ng/μL； 4. 分辨率：500bp以内片段，可分辨开 10-50 bp差距； 5. 可用于结核分枝杆菌、呼吸道病毒分型检测，副溶血性弧菌毒力基因检测，肠道病毒或细菌感染分型检测，以及用于基因组完整性质控和三代测序文库的质控。 6. 卡夹配套在光鼎生物的QSEP400仪器上使用，需配备marker,20-5k； 7. 卡夹能匹配的试剂包含有：结核分枝杆菌 MIRU-VNTR 分型检测试剂盒（HV-3），结核分枝杆菌MIRU-VNTR 分型检测试剂盒（VNTR-9）。 8. 规格：一支/盒；
结核试剂 | 64 | 毛细管卡夹 | 2400次/盒 | 盒 | 9565.5 | 2400次/盒，需与采购人现有设备、试剂相匹配。
结核试剂 | 65 | size marker | 50ul/支 | 支 | 1113 | 50ul/支 ，需与采购人现有设备、试剂相匹配。
结核试剂 | 66 | Alignment marker | 1.5ml/支 | 支 | 1281 | 1.5ml/支 ，需与采购人现有设备、试剂相匹配。
结核试剂 | 67 | MTB预混液 | 96人份/盒 | 盒 | 35559.3 | 1 检测内容：一次可对结核分枝杆菌复合群，及结核分枝杆菌的抗结核一线、二线药物耐药突变进行高通量测序检测； 2 标本类型：可对肺泡灌洗液、痰液、胸腹水、新鲜组织、脑脊液等标本进行检测； 3 样本储藏和转运方案：能提供无菌无核酸收样耗材，能对有需要的标本提供-4度及以下低温保存方案； 4 报告周期：样本运转时间＜12小时，标本到达实验室后24h内出具结果； 5 采用超多重PCR建库体系对目标病原微生物进行正向富集，保障敏感性； 6 测序长度1*100bp时，测序时间小于5个小时，可在特殊紧急要求下快速完成检验，出具检验结果； 7 采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下； 8 检测限要求：最低检测限可达100copies/mL； 9 测序质量：读长 SE 100bp 时，Q30＞75%； 10试剂盒添加独特内控指标，结合配套生信分析平台及数据分析系统用于辅助质控； 11 报告可呈现具体耐药。
结核试剂 | 68 | MTB-NTM预混液 | 96人份/盒 | 盒 | 35559.3 | 1 检测内容：一次可对结核分枝杆菌复合群，及166种非结核分枝杆菌进行高通量测序检测； 2 标本类型：可对肺泡灌洗液、痰液、胸腹水、新鲜组织、脑脊液等标本进行检测； 3 样本储藏和转运方案：能提供无菌无核酸收样耗材，能对有需要的标本提供-4度及以下低温保存方案； 4 报告周期：样本运转时间＜12小时，标本到达实验室后24h内出具结果； 5 采用超多重PCR建库体系对目标病原微生物进行正向富集，保障敏感性； 6 测序长度1*100bp时，测序时间小于5个小时，可在特殊紧急要求下快速完成检验，出具检验结果； 7 采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下； 8 检测限要求：最低检测限可达100copies/mL； 9 测序质量：读长 SE 100bp 时，Q30＞75%； 10试剂盒添加独特内控指标，结合配套生信分析平台及数据分析系统用于辅助质控；11 脓肿分枝杆菌可鉴定到亚种（脓肿亚种、马赛亚种、博莱亚种）。
结核试剂 | 69 | 分枝杆菌培养管 | 7mL/支 | 支 | 3689.7 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，7mL/支。
结核试剂 | 70 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | 营养添加剂：6瓶 杂菌抑制剂：6瓶 | 盒 | 1799.7 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，每盒含营养添加剂与杂菌抑制剂各6瓶。
结核试剂 | 71 | 分枝杆菌用联合药敏试剂盒(荧光法) | 40测试/盒 | 盒 | 3078.6 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，40测试/盒。
结核试剂 | 72 | 分枝杆菌用异烟肼药敏试剂盒(荧光法) | 20测试/盒 | 盒 | 840 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，20测试/盒。
结核试剂 | 73 | 分枝杆菌用乙胺丁醇药敏试剂盒(荧光法) | 20测试/盒 | 盒 | 840 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，20测试/盒。
结核试剂 | 74 | 分枝杆菌用链霉素药敏试剂盒(荧光法) | 20测试/盒 | 盒 | 840 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，20测试/盒。
结核试剂 | 75 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏试剂盒(荧光法) | 吡嗪酰胺冻干粉：2瓶 吡嗪酰胺营养添加剂：6瓶 | 盒 | 2610.3 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，每盒含吡嗪酰胺冻干粉2瓶，吡嗪酰胺营养添加剂6瓶。
结核试剂 | 76 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺培养基 | 25测试/盒 | 盒 | 1913.1 | 需适配采购人科室现有碧迪全自动快速分枝杆菌培养及药敏监测系统，25测试/盒。
结核试剂 | 77 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 3150 | 1.检测方法：用于定性检测人体外周静脉抗凝全血样本中，是否有针对结核分枝杆菌特异性的T 细胞反应，即结核特异性细胞反应检测，用于结核病的辅助诊断和排查； 2.预期用途： 用于结核感染的辅助诊断和排查 3.性能指标：临床灵敏度不低于 90%，肺外结核检出率不低于 91%，合并 HIV 感染的结核人群的检测出率不低于 90%，低感染风险人群，阴性率不低于 98%。 4.样本要求：新鲜外周静脉全血，最低采血量不大于 3.6ml。 5.结核杆菌特异抗原：采用体外刺激的结核杆菌特异抗原由不同长度的混合多肽构成，多肽预分装，无需复溶。 6.报告结果：采样后 12 小时之内能出结果报告 7.提供产品说明书
其他检测试剂 | 78 | 一步法RT-qPCR Mix(Tagman)试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 1764 | 使用独特的反转录试剂和 DNA 聚合酶，实现了从 RNA 到双链 DNA 的一体化反应，即逆转录和 PCR 扩增在同一个反应离心管、同一个反应体系中完成
其他检测试剂 | 79 | QIAcuity Nanoplate 26k 24-well | 10块/盒 | 盒 | 5546.1 | 1. 专供用于在 QIAcuity 仪器中进行数字 PCR 反应。 2. 采用微流控纳米级物理分区，每孔最多26,000 个反应分区。 3. 一张芯片最多运行24个样本。 4. 灵敏度：可检出0.1%突变率。
其他检测试剂 | 80 | 数字PCR一步法探针PCR反应试剂 250131 | 1ml/盒 | 盒 | 4847.85 | 1. 包含一份即用型 4x PCR 预混液，无需优化反应及循环条件。OneStep 化学试剂允许在一个步骤中对目标病毒 RNA 进行 RT 和扩增。在 OneStep 反应中，也可一起检测 RNA 和 DNA 靶标，例如病毒 RNA 和细菌 DNA。 2. 基于水解探针法，同时使用了高品质 DNA 聚合酶，专门针对纳米微孔板微流体优化的缓冲液技术及新的 QuantiNova DNA 聚合酶的独特结合。 3. 适用于在Nanoplate 26k中进行 100 次反应和在Nanoplate 8.5k中进行 333 次反应。 4. 能够在 QIAcuity 数字 PCR 仪器上通过一个组合式 RT-PCR 反应实现对 RNA 或 RNA+DNA 靶标的灵敏定量。 5. 可提供准确的单重或最多 5 重的定量分析结果。
其他检测试剂 | 81 | RNA提取试剂盒 52904 | 50T/盒 | 盒 | 3326.4 | 从无细胞体液样本中纯化病毒RNA 快速纯化高品质的即用型RNA 无需有机提取或乙醇沉淀 重复性好，产量高 完全去除污染物和抑制剂
其他检测试剂 | 82 | A.aculeatus果胶酶 | 50mL/瓶 | 瓶 | 1105.65 | 比活≥3,800 units/mL，50ml/瓶
其他检测试剂 | 83 | A.niger 果胶酶 | 200Mg/瓶 | 瓶 | 693 | 比活≥5k 单位/mg 蛋白质 (Lowry法)，200Mg/瓶
其他检测试剂 | 84 | 无RNA酶水 | 1mL*10 | 瓶 | 74.55 | 1、包装量：1 ml×10。 2、是 非 焦 碳 酸 二 乙 酯 （ diethyl pyrocarbonate；DEPC）处理的 RNase Free水。 3、适用于 RNA 样品的制备、反应液配制等。经检测可确认本产品不含 DNase。
其他检测试剂 | 85 | dNTP Mixture | 250ul/袋 | 袋 | 86.1 | 1、制品组成 ：dATP、dCTP、dGTP、dTTP 的等摩尔数混合物（各 2.5μmol） 2、浓 度 ：各 10 mM2、水溶液（Na 盐），pH7.0～9.0。 3、纯 度 ＞98％，确认不含 RNase。 4、PCR 检定 （1）以λ DNA 为模板进行 PCR 反应（扩增产物 500 bp～20 kb），确认扩增性能良好。 （2）以 HL60 细胞由来的 RNA 为模板，对 TFR 区域进行RT－PCR 反应（扩增片段 4.4 kb），确认扩增性能良好。 5、用 途 （1） 作为 PCR 反应和 RT-PCR 反应的底物使用。 （2） 作为 PCR 反应和 RT-PCR 反应以外的其它 DNA 聚合酶的底物使用。
其他检测试剂 | 86 | 高保真RT-PCR试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1949.85 | 在一个反应管中连续进行反应的1 step RT-PCR用试剂盒。反转录酶使用延伸性能好且能够合成全长cDNA的PrimeScript II RTase，PCR使用准确性高且适于扩增长链及GC Rich cDNA的PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase，这两种酶经优化后可用于1 step RT-PCR。含有RNA起始合成cDNA及经PCR扩增cDNA所需的全部试剂
其他检测试剂 | 87 | 高保真PCR酶 | 250U/袋 | 袋 | 1262.1 | 不仅具有非常高的保真性，还兼备了其他高保真酶没有的优良的扩增性，可以扩增 30 kb 以上的大片段 DNA，并且，对于难以扩增的高 GC 含量模板，也不需要更换 Buffer 及设定特别反应条件就可获得扩增产物，成功率高，操作简便。是添加了在常温下能够抑制 DNA Polymerase 活性的抗体的 Hot Start 型 DNA 聚合酶，可有效地防止非特异性扩增。
其他检测试剂 | 88 | 脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌运送培养基 | 1.8mL*50支/盒 | 盒 | 840 | 1、外观为淡黄色透明液体。 2、25℃时，pH 值应为 7.1±0.2。
其他检测试剂 | 89 | 百日咳样本采集液 | 2mL*50支/盒 | 盒 | 525 | 1、本品为无色透明液体。 2、25℃时，本品pH值应为7.4±0.2。
其他检测试剂 | 90 | 基质液 | 5*0.5ml/盒 | 盒 | 10479 | 1、配套VITEK MS质谱仪专用的基质液试剂盒 2、试剂盒包含肉桂酸、乙腈等 3、试剂盒应贮存于2-8度 4、规格：0.5ml/6支/盒
其他检测试剂 | 91 | 3M压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 50支/盒 | 盒 | 1680 | 用于121摄氏度下排气压力蒸汽和132摄氏度预真空压力蒸汽灭菌效果监测。50支/盒。
胃肠道检测试剂 | 92 | 诺如病毒GⅠ/GⅡ核酸检测试剂盒（数字PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 3780 | 分体机平台，含MS2质控，含芯片耗材，检测体系20-50ul，检测4-10万微液滴
胃肠道检测试剂 | 93 | 诺如病毒GⅡ外加扩增控制RNA | 8T/盒 | 盒 | 1575 | 适用于贝类，生食蔬菜，硬质食品表面，软质水果以及水中诺如病毒检测过程中的外加扩增控制
胃肠道检测试剂 | 94 | 数字PCR诺如检测试剂盒 4829104 & 4828124 | 48T/盒 | 盒 | 2332.05 | 诺如数字PCR引物混合液： 1.即用型引物混合液，无需额外优化反应及循环条件。 2.搭配数字PCR一步法扩增反应液即可在QIAcuity 数字 PCR 仪器上通过一个组合式 RT-PCR 反应对目标病毒 RNA 进行RT和扩增，实现灵敏定量。 3.使用双通道检测，能够同时检测GI型和GII型诺如病毒，可提供准确的双重定量分析结果。 4.灵敏度高，定量准确，检出率可低至每毫升100 拷贝。 5. 每个试剂盒包含48测试。
胃肠道检测试剂 | 95 | 诺如病毒核酸标准品试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 1102.5 | GI和GII定量标准品浓度约为1*10~6copies/uL,检测灵敏度10-100copies/test.
胃肠道检测试剂 | 96 | 诺如病毒GI外加扩增控制RNA | 8T/盒 | 盒 | 1575 | 适用于贝类，生食蔬菜，硬质食品表面，软质水果以及水中诺如病毒检测过程中的外加扩增控制
呼吸道检测试剂 | 97 | filmarray多重病原菌检测试剂盒-21种以上 | 6测试/盒 | 盒 | 12600 | 1、单个测试条同时检测≥21种病原体靶标，其中≥17种病毒，≥4种细菌 2、单个测试条同时检测样本中多种病原体(细菌、真菌、病毒和寄生虫等)的核酸靶序列 3、在单个测试条上能够实现核酸提取、核酸纯化、PCR扩增 4、试剂测试条采用统一的全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室 5、试剂测试条具有≥100个微型小孔，每个孔内预装引物等Pcr试剂 6、所有检测从拿到样品到报告结果≤45分钟内完成 7、包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参(用于监控巢式PCR过程) 8、试剂常温储存, 方便储存及运输 9、规格：6测试/盒
呼吸道检测试剂 | 98 | filmarray脑膜炎感染测试 | 6测试/盒 | 盒 | 13860 | 1、单个测试条同时检测≥14种病原体靶标，其中≥7种病毒，≥6种细菌，≥1种酵母菌 2、单个测试条同时检测样本中多种病原体(细菌、真菌、病毒和寄生虫等)的核酸靶序列 3、在单个测试条上能够实现核酸提取、核酸纯化、PCR扩增 4、试剂测试条采用统一的全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室 5、试剂测试条具有≥100个微型小孔，每个孔内预装引物等Pcr试剂 6、所有检测从拿到样品到报告结果≤60分钟内完成 7、包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参(用于监控巢式PCR过程) 8、试剂常温储存, 方便储存及运输 9、规格：6测试/盒
呼吸道检测试剂 | 99 | filmarray肺部感染病原体核酸检测试剂盒 | 6测试/盒 | 盒 | 13860 | 1、采用多重巢式PCR以及核酸熔解曲线测定方法进行病原体靶标的快速检测与分析 2、单孔只检测一个靶标。 3、可同时完成病原体DNA与RNA的检测。 4、样本前处理简单，手工操作时间不超过2分钟，所有检测从拿到样品到报告结果65分钟内完成 5、由≥3个独立的孔检测一个靶标。 6、具有≥34种病原体靶标。 7、 通过仪器配套的条形码扫描仪扫描试剂上的条形码识别试剂种类和编码。 8、 数据具有可溯源性, 可以用控制软件回顾、导出、导入之前的实验数据。 9、 试剂常温保存、运输，无需冷藏冷冻。 10、内参设计于所有种类测试试剂条内。所有实验过程都会自动测试内部参考品，以控制实验结果的准确性。 11、包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参。 12、规格：6测试/盒
呼吸道检测试剂 | 100 | 致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 7560 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
呼吸道检测试剂 | 101 | 呼吸道症候群12种病原体超多重核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法） | 50T | 盒 | 12600 | 1、检测目标：肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A 族链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、 鹦鹉热衣原体、 军团菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌 共12个靶标基因 2、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 3、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，对样品中的病原体进行鉴别检测，判定结果包括CT值和Tm值。 4、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性，也可查看原始曲线，进行结果判读。 5、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 6、性能评估：提供省级或以上单位的性能评估报告，包含产品的阴阳符合性、灵敏度、特异性测试结果，性能符合行业检测要求。
呼吸道检测试剂 | 102 | 脑炎脑膜炎症候群11种病原体超多重核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法） | 50T | 盒 | 11550 | 1、检测目标：脑膜炎奈瑟球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A 族链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌 共11个靶标基因 2、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 3、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，对样品中的病原体进行鉴别检测，判定结果包括CT值和Tm值。 4、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性，也可查看原始曲线，进行结果判读。 5、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 6、性能评估：提供省级或以上单位的性能评估报告，包含产品的阴阳符合性、灵敏度、特异性测试结果，性能符合行业检测要求。
呼吸道检测试剂 | 103 | 其他发热症候群14种病原体超多重核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法） | 50T | 盒 | 14700 | 1、检测目标：伤寒/副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、 钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌 共14个靶标基因 2、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 3、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，对样品中的病原体进行鉴别检测，判定结果包括CT值和Tm值。 4、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性，也可查看原始曲线，进行结果判读。 5、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 6、性能评估：提供省级或以上单位的性能评估报告，包含产品的阴阳符合性、灵敏度、特异性测试结果，性能符合行业检测要求。
呼吸道检测试剂 | 104 | 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 12T/盒 | 盒 | 4158 | 1.适用机型：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，需含 FAM、VIC(HEX)、CY5 和 ROX 检测通道。如 ABI7500、7500FAST、Bio-Rad CFX96、上海宏石 SLAN-96P 等全自动荧光 PCR 检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A族链球菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、无乳链球菌、大肠埃希氏菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌的核酸。 3.检测性能：最低检出限:500CFU/mL。 4.线性范围：5×102~2×1010CFU/mL。 5.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5%。 6.保存：-20±5℃保存，应避免反复冻融。试剂盒冻融次数不超过 7 次。（提供产品说明书佐证） 7.反应体系中均加入了针对人临床标本检测的内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 8.交叉反应：针对可能与致病菌脑炎脑膜炎症候群产生交叉的其他病原（柯萨奇病毒、单纯疱疹病毒、人巨细胞病毒、EB病毒、微球菌、表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、屎肠球菌）均无交叉反应。 9.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 10.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 11.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 12.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 13. 总反应体积≤25μL。 14.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
呼吸道检测试剂 | 105 | 致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒-筛查用 | 12T/盒 | 盒 | 5670 | 1.适用机型：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，需含 FAM、VIC(HEX)、CY5 和 ROX 检测通道。如 ABI7500、7500FAST、Bio-Rad CFX96、上海宏石 SLAN-96P 等全自动荧光 PCR 检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌的核酸。 3.检测性能：最低检出限:500copies/mL。 4.线性范围：5×102~2×1010copies/mL。 5.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5%。 6.保存：-20±5℃保存，应避免反复冻融。试剂盒冻融次数不超过 7 次。（提供产品说明书佐证） 7.反应体系中均加入了针对人临床标本检测的内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 8.交叉反应：针对可能与致病菌其他发热症候群产生交叉的其他病原（肺炎链球菌、肺炎支原体、肺炎克雷伯菌、肺炎衣原体、嗜肺军团菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌）均无交叉反应。 9.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 10.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。 11.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 12.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 13. 总反应体积≤25μL。 14. 质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
呼吸道检测试剂 | 106 | filmarray多重病原菌检测试剂盒-22种以上 | 6测试/盒 | 盒 | 12600 | 1、单个测试条同时检测具有≥22种病原体靶标且包含艰难梭菌的胃肠道感染测试试剂盒，单个试剂盒能够检测≥13种细菌，≥4种寄生虫，≥5种病毒 2、单个测试条同时检测样本中多种病原体(细菌、真菌、病毒和寄生虫等)的核酸靶序列 3、在单个测试条上能够实现核酸提取、核酸纯化、PCR扩增 4、试剂测试条采用统一的全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室 5、试剂测试条具有≥100个微型小孔，每个孔内预装引物等Pcr试剂 6、所有检测从拿到样品到报告结果≤60分钟内完成 7、包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参(用于监控巢式PCR过程) 8、试剂常温储存, 方便储存及运输 9、规格：6测试/盒
胃肠道检测试剂 | 107 | 腹泻症候群12种病原体超多重核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法） | 50T | 盒 | 12600 | 1、检测目标：霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌 共12个靶标基因 2、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 3、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，对样品中的病原体进行鉴别检测，判定结果包括CT值和Tm值。 4、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性，也可查看原始曲线，进行结果判读。 5、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 6、性能评估：提供省级或以上单位的性能评估报告，包含产品的阴阳符合性、灵敏度、特异性测试结果，性能符合行业检测要求。
胃肠道检测试剂 | 108 | 腹泻8种病原体超多重核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法） | 50T | 盒 | 10500 | 1、检测目标：诺如病毒、轮状病毒、星状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、溶组织阿米巴虫、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫 共8个靶标基因 2、检测条件：1个反应管包含以上目标病原体鉴别检测。 3、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，对样品中的病原体进行鉴别检测，判定结果包括CT值和Tm值。 4、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性，也可查看原始曲线，进行结果判读。 5、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。
胃肠道检测试剂 | 109 | 五种致泻大肠埃希氏菌超多重核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法） | 50T | 盒 | 12600 | 1、检测目标：肠致病性（EPEC）、肠出血性（EHEC）、肠产毒性（ETEC）、肠侵袭性（EIEC）、肠粘附性（EAEC）五种致病型别（符合GB4789.6-2016方案） ；靶标基因：eae、astA、bfpB、stx1、stx2、pic、ipaH、elt、stIa、stIb、aggR、大肠杆菌通用基因uidA 共12个靶标基因 2、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 3、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，对样品中的病原体进行鉴别检测，判定结果包括CT值和Tm值。 4、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性，也可查看原始曲线，进行结果判读。 5、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 6、性能评估：提供省级或以上单位的性能评估报告，包含产品的阴阳符合性、灵敏度、特异性测试结果，性能符合行业检测要求。
胃肠道检测试剂 | 110 | 腹泻症候群13种病原体超多重核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法） | 50T | 盒 | 22312.5 | 1、检测目标：霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌 共24个靶标基因 2、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 3、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，对样品中的病原体进行鉴别检测，判定结果包括CT值和Tm值。 4、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性，也可查看原始曲线，进行结果判读。 5、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。
胃肠道检测试剂 | 111 | 腹泻症候群21种病原体超多重核酸检测试剂盒(PCR熔解曲线法) | 50T | 盒 | 26250 | 1、检测目标:霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、诺如病毒、轮状病毒、星状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、溶组织阿米巴虫、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫 共32个靶标基因 2、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 3、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，对样品中的病原体进行鉴别检测，判定结果包括CT值和Tm值。 4、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性，也可查看原始曲线，进行结果判读。 5、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。
细菌鉴定试剂 | 112 | 致病性唐菖蒲核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 2098.95 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 113 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1470 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 114 | 洋葱伯克霍尔德氏菌群(BCC)显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1732.5 | 1L/瓶 32.9（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：6.2±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 115 | 洋葱伯克霍尔德氏菌群(BCC)显色培养基平板 | 20个/盒 | 盒 | 756 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 116 | GVC增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 199.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 117 | PCFA培养基 | 100g/瓶 | 瓶 | 441 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 118 | PCFA添加剂 | 5支/盒 | 盒 | 152.25 | 1. 用于PCFA培养基 2. 含多粘菌素B、林肯霉素 3. 2℃-8℃避光保存1年。
细菌鉴定试剂 | 119 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂平板 | 10皿/包*2包/盒 | 盒 | 147 | 1. 用于霉菌和酵母菌的计数 (GB 标准 ) 2. 2-8℃冷藏避光保存3个月。
细菌鉴定试剂 | 120 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 147 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 121 | 马铃薯 葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 210 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 122 | 卵黄琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 162.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 123 | 李氏菌增菌肉汤 1(LB1) | 225mL/袋×10/盒 | 盒 | 336 | 1即用型袋子自立袋包装双层自封条+塑封 双保险防止漏液； 2产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 124 | 李氏菌增菌肉汤 2(LB2) | 10mL/支×20/盒 | 盒 | 162.75 | 1、可单手操作；2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作；3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；4、产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 125 | PALCAM 琼脂平板 | 10皿/包×2/盒 | 盒 | 183.75 | 产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 126 | PALCAM 琼脂基础 ( 颗粒型) | 250g/瓶 | 瓶 | 803.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
细菌鉴定试剂 | 127 | PALCAM 选择性添加剂 | 5支/盒 | 盒 | 115.5 | 1. 用于配制PALCAM 琼脂。（GB标准）2. 含多粘菌素B2μg；盐酸吖啶黄 1μg；头孢他啶 4μ 3. 2℃-8℃避光保存1年
细菌鉴定试剂 | 128 | 科玛嘉李斯特菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1260 | 1L/瓶 51.5（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：7.0±0.5 增补剂：9.0g/L-无菌配制 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 129 | 科玛嘉李斯特氏菌显色培养基平板 | 20个/盒 | 盒 | 529.2 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 130 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂平板 | 10皿/包×2/盒 | 盒 | 173.25 | 包装规格：10皿/包×2/盒
细菌鉴定试剂 | 131 | 萘啶酮酸(C1) | 5.0mg/支×5 | 盒 | 52.5 | 1. 用于配制李氏菌增菌肉汤 (LB1，LB2)。（GB标准）2. 2℃-8℃避光保存两年
细菌鉴定试剂 | 132 | 吖啶黄素(C1) | 3.0mg/支×5 | 盒 | 52.5 | 1. 用于配制李氏菌增菌肉汤 (LB1，LB2)。（GB标准）2. 2℃-8℃避光保存两年。
细菌鉴定试剂 | 133 | 李氏菌增菌肉汤 ( LB1， LB2) 基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 535.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 134 | 缓冲蛋白胨水( 颗粒剂型 )(BPW) | 250g/瓶 | 瓶 | 131.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
细菌鉴定试剂 | 135 | 缓冲蛋白胨水 (BPW) -袋装 | 225mL/袋×10/盒 | 盒 | 136.5 | 1即用型袋子自立袋包装双层自封条+塑封 双保险防止漏液；2产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 136 | 缓冲蛋白胨水 (BPW) | 9mL/支×20/盒 | 盒 | 194.25 | 1、可单手操作；2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作；3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
细菌鉴定试剂 | 137 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液 (TTB) | 10mL/支×20/盒 | 盒 | 162.75 | 1、可单手操作；2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作；3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求
细菌鉴定试剂 | 138 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 ( 颗粒剂型 )( TTB) | 250g/瓶 | 瓶 | 173.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 139 | 碘液 | 2mL/支×20/盒 | 盒 | 68.25 | 1. 含碘、碘化钾 2. 2-8℃避光保存一年。
细菌鉴定试剂 | 140 | 0.1 % 煌绿 | 1mL/支×20/盒 | 盒 | 36.75 | 1. 2-8℃避光保存一年
细菌鉴定试剂 | 141 | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液 | 250g/瓶 | 瓶 | 210 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 142 | 亚硫酸铋琼脂(BS) | 250g/瓶 | 瓶 | 183.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 143 | 亚硫酸铋(BS) 琼脂平板 | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 126 | 产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 144 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD) 琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 535.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 145 | XLD 平板 | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 147 | 产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 146 | 科玛嘉沙门氏菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 693 | 1L/瓶 34.9（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.6±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 147 | 科玛嘉沙门氏菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 349.65 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 148 | 沙门氏菌血清套装 | 60种/盒 | 盒 | 29400 | 1.含O相血清22瓶，H相血清37瓶。 2.多价血清包装规格为2ml/支，因子血清包装规格为1ml/支，使用带滴管瓶包装。 3.阳性标本10s内凝集。 4.有效期两年以上。
细菌鉴定试剂 | 149 | 沙门氏菌血清04血清 | 3ml/瓶 | 瓶 | 3255 | 3毫升/瓶，有效期6个月以上
细菌鉴定试剂 | 150 | 沙门氏菌血清Hi血清 | 3ml/瓶 | 瓶 | 3360 | 3毫升/瓶，有效期6个月以上
细菌鉴定试剂 | 151 | 沙门氏菌血清H2血清 | 3ml/瓶, | 瓶 | 4305 | 3毫升/瓶，有效期6个月以上
细菌鉴定试剂 | 152 | 沙门氏菌诱导培养基 | 200m/瓶, | 瓶 | 1942.5 | 200毫升/瓶，有效期6个月以上
细菌鉴定试剂 | 153 | 肠道菌增菌肉汤(EE) | 250g/瓶 | 瓶 | 362.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 154 | 营养肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 115.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 155 | 伊红美蓝琼脂平板(EMB) | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 126 | 产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 156 | 麦康凯（MAC）琼脂( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 189 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 157 | 麦康凯琼脂平板 | 10皿/包×2/盒 | 盒 | 126 | 产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告
细菌鉴定试剂 | 158 | 伊红美蓝琼脂 (EMB) | 250g/瓶 | 瓶 | 231 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 159 | 科玛嘉ECC 显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 693 | 1L/瓶 25.5（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.1±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 160 | 科玛嘉O157显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 735 | 1L/瓶 29.2（称量克数g/L） 灭菌方式：110℃，10min pH：6.9±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 161 | 科玛嘉改良O157选择性添加剂 | 1L/瓶 | 盒 | 36.75 | 1L/瓶
细菌鉴定试剂 | 162 | 7.5% 氯化钠肉汤 ( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 131.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 163 | Baird-Parker 培养基基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 341.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录、5产品有第三方出具的带 CMA章的检验报告
细菌鉴定试剂 | 164 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5mL/支 ×10/盒 | 盒 | 99.75 | Baird-Parker 琼脂基础配套试剂，西林瓶包装
细菌鉴定试剂 | 165 | Baird-Parker 琼脂平板 | 10皿/包×2/盒 | 盒 | 152.25 | 产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 166 | 科玛嘉金黄色葡萄球菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 529.2 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 167 | 科玛嘉金黄色葡萄球菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1260 | 1L/瓶 82.5（称量克数g/L） 灭菌方式：110℃，10min pH：6.9±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 168 | 血琼脂平板-筛查用 | 10皿/包 | 包 | 63 | 1、产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证；
细菌鉴定试剂 | 169 | 血平板-复核用 | 10皿/包 | 包 | 63 | 含有纸质框架，有吸水及固定的作用。响应此产品品牌与响应产品168品牌不同
细菌鉴定试剂 | 170 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 199.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 171 | 多粘菌素B(E) | 10000IU/ 支×5/盒 | 盒 | 52.5 | 1. 10000IU/支×5 2. 2℃-8℃避光保存2年。
细菌鉴定试剂 | 172 | 50% 卵黄液 | 5mL/支 ×10/盒 | 盒 | 178.5 | 1. 用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数及选择性分离培养。（GB、SN标准）2、用于生活饮用水中产气荚膜梭状芽孢杆菌的检验。（GB标准）3、用于肉毒梭菌的分离与纯化培养。（GB标准）4、2℃-8℃避光保存6个月
细菌鉴定试剂 | 173 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 189 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 174 | 多粘菌素 B(E) | 50000IU/5mL×10/盒 | 盒 | 399 | 1 、用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数及选择性分离培养。（GB、SN标准） 2、用于蜡样芽孢杆菌的增菌培养和MPN法测定。（GB、SN标准）3、2℃-8℃避光保存2年。
细菌鉴定试剂 | 175 | 蜡样芽胞杆菌显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 1365 | 1L/瓶 33.3（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：6.8±0.2 增补剂：3.0g/L-121℃，15min 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 176 | 科玛嘉蜡样芽胞杆菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 578.55 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 177 | 3% 氯化钠碱性蛋白胨水 ( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 162.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
细菌鉴定试剂 | 178 | 3% 氯化钠碱性蛋白胨水 (APW) -袋装 | 225mL/袋×10/盒 | 盒 | 136.5 | 即用型袋子自立袋包装双层自封条+塑封 双保险防止漏液
细菌鉴定试剂 | 179 | 3% 氯化钠碱性蛋白胨水 (APW) | 9mL/支×20/盒 | 盒 | 157.5 | 1、可单手操作；2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作；3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
细菌鉴定试剂 | 180 | TCBS 琼脂 ( 颗粒剂型) | 250g/瓶 | 瓶 | 199.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
细菌鉴定试剂 | 181 | TCBS 琼脂平板 | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 126 | 产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 182 | 3% 氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA) | 250g/瓶 | 瓶 | 147 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 183 | 3% 氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 10皿/ 包×2/盒 | 盒 | 147 | 10皿/ 包×2/盒
细菌鉴定试剂 | 184 | 科玛嘉弧菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1155 | 1L/瓶 74.7（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：9.0±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 185 | 科玛嘉弧菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 478.8 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 186 | 蛋白胨- 氯化钠 - 纤维二糖- 多粘菌素E（PNCC）增菌液基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 136.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 187 | PNCC 添加剂 | 2.0mL×10支/盒 | 盒 | 168 | 1. 纤维二糖0.18g，多粘菌素E225U 2. 2-8℃避光保存一年。
细菌鉴定试剂 | 188 | 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂基础 (mCPC)（123是mcpc,23是cc） | 250g/瓶 | 瓶 | 246.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 189 | 10% 纤维二糖水溶液、加入成(CC) | 5mL/支 ×10/盒 | 盒 | 341.25 | 1. 用于配制改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂（mCPC）。 用于配制纤维二糖多粘菌素E琼脂（CC）。2. 2℃-8℃避光保存两年。
细菌鉴定试剂 | 190 | 多粘菌素 E(B)、加入成(CC) | 2mg/支 ×50/盒 | 盒 | 89.25 | 1. 用于配制改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E琼脂（mCPC）用于配制纤维二糖多粘菌素E琼脂（CC） 用于配制牛津琼脂 ( OXA)。（ISO、FDA BAM、SN标准）2. 2℃-8℃避光保存两年。
细菌鉴定试剂 | 191 | EC 肉汤 | 250/瓶 | 瓶 | 152.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 192 | 科玛嘉STEC显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 1732.5 | 1L/瓶 30.8（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：6.9±0.2 增补剂：10mL/L-溶解加入
细菌鉴定试剂 | 193 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 ( 颗粒剂型 )(VRBA) | 250/瓶 | 瓶 | 183.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 194 | 平板计数琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 220.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
细菌鉴定试剂 | 195 | 半固体琼脂-瓶装 | 250g/瓶 | 瓶 | 136.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 196 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 90mm*5块/包 | 包 | 31.5 | 90mm*5块/包
细菌鉴定试剂 | 197 | 苛养菌菌种保存液 | 0.5mL*100支/盒 | 盒 | 3150 | 0.5mL*100支/盒
细菌鉴定试剂 | 198 | 菌种运输培养基 | 100*2mL/盒 | 盒 | 3150 | 100*2mL/盒
细菌鉴定试剂 | 199 | 冻干血浆 | 0.5mL/ 支×10/盒 | 盒 | 136.5 | 1、用于血浆凝固酶试验。2、密封保存于阴凉干燥处。
细菌鉴定试剂 | 200 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 | 瓶 | 152.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 201 | TSC | 250g/瓶 | 瓶 | 241.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间
细菌鉴定试剂 | 202 | D- 环丝氨酸 | 0.04g/ 支 ×5/盒 | 盒 | 367.5 | 1、用于配制胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂(TSC)。（GB标准）2、2℃-8℃避光保存两年。
细菌鉴定试剂 | 203 | 液体硫乙醇酸盐培养基 (FTG)( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 204.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 204 | 产气荚膜梭菌显色培养基(含增补剂1&增补剂2 | 1L/瓶 | 瓶 | 1638 | 1L/瓶 50.9（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：7.6±0.2 增补剂：S1：2.0g/L-过滤除菌 S2：0.12g/L-过滤除菌
细菌鉴定试剂 | 205 | 产气荚膜杆菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 206 | 科玛嘉产气荚膜梭菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 714 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 207 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤基础(mLST) | 250g/瓶 | 瓶 | 189 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 208 | 万古霉素 (B) | 1mg/ 支 ×5/盒 | 盒 | 63 | 1、用于配制改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨 - 万古霉素肉汤(mLST-Vm)。（GB、SN标准）2、2℃-8℃避光保存两年。
细菌鉴定试剂 | 209 | 科玛嘉阪崎肠杆菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 348.6 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 210 | 科玛嘉阪崎肠杆菌显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 871.5 | 1L/瓶 30.7（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：7.0±0.2 增补剂：无
细菌鉴定试剂 | 211 | 副溶血性弧菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 212 | 副溶血性弧菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品211品牌不同
细菌鉴定试剂 | 213 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 3024 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 214 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 3024 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品213品牌不同
细菌鉴定试剂 | 215 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-筛查用1 | 24T/盒 | 盒 | 5040 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 216 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 5040 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品215，产品217品牌不同
细菌鉴定试剂 | 217 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-筛查用2 | 24T/盒 | 盒 | 7245 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与产品215，产品216品牌不同
细菌鉴定试剂 | 218 | 金黄色葡萄球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 219 | 金黄色葡萄球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品218品牌不同
细菌鉴定试剂 | 220 | 金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（A、B、C、D、E型）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 4200 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 221 | 金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（A、B、C、D、E型）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 4200 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品210品牌不同
细菌鉴定试剂 | 222 | 蜡样芽孢杆菌毒力基因三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 3024 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 223 | 空肠弯曲菌血清分型多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 5670 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 224 | 创伤弧菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 225 | 溶藻弧菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 226 | 食源性致病菌（14种）多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 12T/盒 | 盒 | 5040 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 227 | 单增李斯特菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 228 | API李斯特菌试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 1627.5 | 1、鉴定李斯特氏菌属(Listeria) 的生化组合试剂盒，该系统使用标准化和微型化的测定，并有专门的数据库 2、鉴定使用api鉴定软件报告结果 3、试剂盒包含10 个 API LISTERIA测试条和 10 个安瓿悬2ml浮液 4、试验条和培养基应贮存于2-8度 5、规格：10测试/盒。
细菌鉴定试剂 | 229 | VITEK2 GN板 | 20测试/盒 | 盒 | 2173.5 | 1、肠杆菌及其它革兰氏阴性菌生化鉴定卡 2、试剂条≥47个生化反应底物 3、可通过鉴定软件分析直接得到鉴定结果 4、2-10小时内鉴定出结果 5、能鉴定150种以上种别细菌 6、每个鉴定都会产生一个完整的报告：细菌名称，经过2个指标（T值，鉴定百分率）的计算得出鉴定可靠性的评论，全面的生化模式，附加的信息和测试。 7、覆盖试验包括：酶反应试验，糖（醇）类发酵试验，甲基红试验，大分子物质代谢试验，有机酸盐及氨盐利用试验；酸化试验；产碱试验；碳源同化试验等 8、试剂卡的两边的膜可透过氧气而不透水。 9、 比色法底物: 适用于快速和准确检定 10、试剂卡设计有接种管，条码，光学排列标记，路轨等 11、全封闭设计试剂卡片，确保不会交叉污染。 12、规格：20测试/盒
细菌鉴定试剂 | 230 | VITEK2 GP板 | 20测试/盒 | 盒 | 2173.5 | 革兰阳性菌生化鉴定卡 2、试剂条包含≥43个生化反应底物 3、可通过鉴定软件分析直接得到鉴定结果 4、2-8小时内鉴定出结果 5、能鉴定120种以上种别细菌 6、每个鉴定都会产生一个完整的报告：细菌名称，经过≥2个指标（T值，鉴定百分率）的计算得出鉴定可靠性的评论，全面的生化模式，附加的信息和测试。 7、覆盖试验包括：酶反应试验，糖（醇）类发酵试验，甲基红试验，大分子物质代谢试验，有机酸盐及氨盐利用试验；酸化试验；产碱试验；碳源同化试验等 8、试剂卡的两边的膜可透过氧气而不透水。 9、比色法底物: 适用于快速和准确检定 10、试剂卡设计有接种管，条码，光学排列标记，路轨等 11、全封闭设计试剂卡片，确保不会交叉污染。 12、规格：20测试/盒
细菌鉴定试剂 | 231 | VITEK 2芽孢菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 盒 | 2707.95 | 1、芽孢杆菌菌生化鉴定卡 2、试剂条包含≥45个生化反应底物 3、可通过鉴定软件分析直接得到鉴定结果 4、2-10小时内鉴定出结果 5、能鉴定42种以上种别细菌 6、每个鉴定都会产生一个完整的报告：细菌名称，经过2个指标（T值，鉴定百分率）的计算得出鉴定可靠性的评论，全面的生化模式，附加的信息和测试。 7、覆盖试验包括：酶反应试验，糖（醇）类发酵试验，甲基红试验，大分子物质代谢试验，有机酸盐及氨盐利用试验；酸化试验；产碱试验；碳源同化试验等 8、试剂卡的两边的膜可透过氧气而不透水。 9、比色法底物: 适用于快速和准确检定 10、试剂卡设计有接种管，条码，光学排列标记，路轨等 11、全封闭设计试剂卡片，确保不会交叉污染。 12、规格：20测试/盒
细菌鉴定试剂 | 232 | 3.5％氯化钠半固体琼脂 | 5ml/支×20盒 | 盒 | 147 | 5ml/支×20盒
细菌鉴定试剂 | 233 | 半固体琼脂-盒装 | 5ml/支×20盒 | 盒 | 147 | 5ml/支×20盒
细菌鉴定试剂 | 234 | MS2过程控制试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 2499 | 48T/盒
细菌鉴定试剂 | 235 | 0.85% 生理盐水 | 9mL/支×20 /盒 | 盒 | 147 | 1、可单手操作； 2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求
细菌鉴定试剂 | 236 | 0.85% 生理盐水-袋装 | 225mL/袋×10/盒 | 盒 | 115.5 | 即用型袋子自立袋包装双层自封条+塑封 双保险防止漏液
细菌鉴定试剂 | 237 | 弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法） | 10T/盒 | 盒 | 1575 | 10T/盒
细菌鉴定试剂 | 238 | 弯曲菌定量检测试剂盒 | 5T/盒 | 盒 | 945 | 5T/盒
细菌鉴定试剂 | 239 | 弯曲菌显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 1638 | 规格：1L/瓶 51.2（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.4±0.2 增补剂：0.21g/L-过滤除菌 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 240 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 241 | 改良磷酸盐缓冲液(PBS) | 250g/瓶 | 瓶 | 315 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 242 | 改良Y 培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 315 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 243 | CIN-1 培养基平板 | 10 皿 / 包 ×2 | 盒 | 183.75 | 包装规格：10皿/包×2/盒
细菌鉴定试剂 | 244 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基（含增补剂） | 1L/瓶 | 瓶 | 1638 | 1L/瓶 41.3（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.0±0.2 增补剂：0.1g/L-过滤除菌，包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 245 | 科玛嘉小肠结肠炎耶尔森氏菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 718.2 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 246 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB | 250g/瓶 | 瓶 | 189 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 247 | 多粘菌素B-25mg | 25mg/ 支 ×5 | 盒 | 52.5 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
细菌鉴定试剂 | 248 | 萘啶酮酸-25mg | 25mg/ 支 ×5 | 盒 | 52.5 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
细菌鉴定试剂 | 249 | 哥伦比亚CNA 血琼脂平板 | 10皿/包*2包/盒 | 盒 | 183.75 | 产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 250 | 哥伦比亚CNA 血琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 299.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 251 | 多粘菌素B-1mg | 1mg/ 支×5 | 盒 | 52.5 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
细菌鉴定试剂 | 252 | 萘啶酮酸-1mg | 1mg/ 支 ×5 | 盒 | 52.5 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
细菌鉴定试剂 | 253 | 哥伦比亚血琼脂基础 | 250g/瓶 | 瓶 | 241.5 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 254 | B族链球菌显色培养基（含增补剂1&增补剂2） | 1L/瓶 | 盒 | 1638 | 1L/瓶 44.7（称量克数g/L） 灭菌方式：121℃，15min pH：7.3±0.2 增补剂：S1：8.0mL/L-121℃，15min S2：0.25g/L-过滤除菌 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 255 | 科玛嘉B群链球菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 714 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 256 | 无乳链球菌核酸检测预分装试剂盒-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 257 | 无乳链球菌核酸检测预分装试剂盒-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品256品牌不同
细菌鉴定试剂 | 258 | RS 琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 645.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 259 | 嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 260 | 嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 1134 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品259品牌不同
细菌鉴定试剂 | 261 | 科玛嘉假单胞菌显色平板 | 20个/盒 | 盒 | 525 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 262 | 假单胞菌属显色培养基 | 1L/瓶 | 瓶 | 1197 | 1L/瓶 45.5（称量克数g/L） 灭菌方式：煮沸灭菌 pH：7.5±0.2 增补剂：无 包装侧面有标识
细菌鉴定试剂 | 263 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | 10mL/ 支×20/盒 | 盒 | 194.25 | 1、可单手操作；2、试管高度131.8mm，口径16.6mm，方便安全柜中操作；3、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；4产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 264 | 脑心浸出液肉汤( 颗粒剂型 )(BHI) | 250g/瓶 | 瓶 | 378 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3颗粒培养基，成粒率应大于90%、4颗粒度均匀，在10-20目之间、5产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 265 | 百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 3780 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 266 | 百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）复核用 | 24T/盒 | 盒 | 3780 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品265品牌不同
细菌鉴定试剂 | 267 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 2520 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 268 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 2520 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品267品牌不同
细菌鉴定试剂 | 269 | 木炭琼脂培养基 | 90mm*5块/包 | 包 | 189 | 90mm*5块/包
细菌鉴定试剂 | 270 | 脑膜炎奈瑟菌（A型、B型、C型）三重核酸检测试剂盒-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 3780 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 271 | 脑膜炎奈瑟菌（A型、B型、C型）三重核酸检测试剂盒-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 3780 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品270品牌不同
细菌鉴定试剂 | 272 | 脑膜炎奈瑟菌（X型、Y型、W135型）三重核酸检测试剂盒-筛查用 | 24T/盒 | 盒 | 3780 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 273 | 脑膜炎奈瑟菌（X型、Y型、W136型）三重核酸检测试剂盒-复核用 | 24T/盒 | 盒 | 3780 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品272品牌不同
细菌鉴定试剂 | 274 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒-筛查用 | 24T | 盒 | 1134 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 275 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒-复核用 | 24T | 盒 | 1134 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌与响应产品274品牌不同
细菌鉴定试剂 | 276 | 巧克力平板 | 90mm*5块/包 | 包 | 36.75 | 1.用于细菌的分离培养和传代，尤其是脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌的培养。 2.外观：本品为巧克力色固体培养基。 3.装量：培养基装量不得少于20mL。 4.pH值：25℃时，本品pH值应为7.3±0.2。
细菌鉴定试剂 | 277 | 双抗巧克力平板 | 90mm*5块/包 | 包 | 105 | 1.用于脑膜炎奈瑟菌的分离和培养 2.外观：本品为巧克力色固体培养基。 3.装量：培养基装量不得少于20mL。 4.pH值：25℃时，本品pH值应为7.3±0.2
细菌鉴定试剂 | 278 | 包姜氏琼脂平板 | 90mm*5块/包 | 包 | 157.5 | 1.用于百日咳鲍特菌、副百日咳鲍特菌的分离和培养。 2.外观：本品为红色固体培养基。 3.装量：培养基装量不得少于20mL。 4.pH值：25℃时，本品pH值应为6.5±0.5。
细菌鉴定试剂 | 279 | 脱脂牛奶菌种保存液 | 0.5mL*100支/盒 | 盒 | 840 | 0.5mL*100支/盒
细菌鉴定试剂 | 280 | STGG运送培养基 | 1.8mL*50支/盒 | 盒 | 840 | 1.8mL*50支/盒
细菌鉴定试剂 | 281 | GVPC平板 | 10皿/包*2包 | 包 | 367.5 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 282 | Bcye平板 | 10皿/包*2包 | 包 | 294 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 283 | BCYE-Cys平板（军团菌检测） | 10皿/包*2包 | 包 | 288.75 | 20皿/盒包装、平皿侧面有产品信息标识
细菌鉴定试剂 | 284 | Legiolert 96孔定量盘 | 100个/箱 | 箱 | 8190 | 1：100个/箱 2：可适配采购人现有仪器设备（爱德士水中DST技术大肠杆菌群检测系统）
细菌鉴定试剂 | 285 | Legiolert军团菌检测试剂 | 100个/盒 | 盒 | 29400 | 1：适用于公共场所冷却水、冷凝水、沐浴用水钟军团菌检测 2：无需配置培养基，扣除人为误差 3：能在7填内从100ml样品中检测出1个嗜肺军团菌 4：且能避免培养过程中人员感染风向
细菌鉴定试剂 | 286 | 滤杯滤膜组合 | 250ml | 盒 | 1270.5 | EFFU滤杯，MCE滤膜，0.45um.
细菌鉴定试剂 | 287 | 军团菌尿液抗原检测试剂盒 | 25T/盒 | 盒 | 2520 | 25T/盒
细菌鉴定试剂 | 288 | 布鲁氏菌抗体快速检测试剂 | 1ml/瓶，5瓶/盒，150人份/盒 | 盒 | 1575 | 1ml/瓶，5瓶/盒，150人份/盒
细菌鉴定试剂 | 289 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（试管凝集法） | 1ml/瓶，5瓶/盒，25人份 /盒 | 盒 | 1575 | 1ml/瓶，5瓶/盒，25人份 /盒
细菌鉴定试剂 | 290 | 流感嗜血杆菌6种血清分型核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 盒 | 4725 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 291 | 霍乱诊断血清 | 干粉血清，四支装 | 盒 | 1312.5 | 单抗，干粉
细菌鉴定试剂 | 292 | 霍乱弧菌O1，O139双重荧光PCR试剂盒-筛查用 | 48T/盒 | 盒 | 4284 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 293 | 霍乱弧菌O1，O139双重荧光PCR试剂盒-复核用 | 48 T/盒 | 盒 | 4284 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。 5：响应此产品品牌与响应产品292品牌不同
细菌鉴定试剂 | 294 | 霍乱弧菌CTXAB荧光PCR检测试剂盒 | 48 T/盒 | 盒 | 2268 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 295 | 河弧菌荧光PCR检测试剂盒 | 48 T/盒 | 盒 | 2268 | 1：试剂液体预分装 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。
细菌鉴定试剂 | 296 | O1群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/袋，10人份/盒 | 盒 | 478.8 | 1人份/袋，10人份/盒
细菌鉴定试剂 | 297 | O139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/袋，10人份/盒 | 盒 | 478.8 | 1人份/袋，10人份/盒
细菌鉴定试剂 | 298 | 霉菌提取试剂盒 | 套 | 套 | 12207.3 | 1、配套VITEK MS质谱仪专用的霉菌鉴定前的提取试剂 2、即用型试剂盒，无需自己配置，以保证生物安全性 3、试剂盒包含乙醇(70%)(2 x25 mL)，甲酸(70%)(4 x05 mL)，乙腈(4×0.5 mL)，2mL圆底无色离心管等 4、试剂盒应贮存于2-8度
细菌鉴定试剂 | 299 | 分枝杆菌/诺卡菌提取试剂盒 | 套 | 套 | 16090.2 | 1、配套VITEK MS质谱仪专用的分枝杆菌/诺卡菌鉴定前的提取试剂 2、即用型试剂盒，无需自己配置，以保证生物安全性 3、仅需30分钟即可完成分枝杆菌和诺卡菌的灭活提取并获得鉴定结果 4、试剂盒包含乙醇 (70%)(2 x 25 mL)，甲酸(70%)(4x0.5mL)，乙腈(4×0.5 mL)，2mL圆底无色离心管，含玻璃珠管等 5、试剂盒应贮存于2-8度。
细菌鉴定试剂 | 300 | 支原体液体培养基 | 4ml*20支/盒 | 盒 | 336 | 用于肺炎支原体的分离培养。 外观：本品为橙红色澄清液体。 装量：不小于标示装量。 pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。
细菌鉴定试剂 | 301 | 支原体液体增菌培养基 | 10ml*20支/盒 | 盒 | 546 | 用于肺炎支原体的传代增菌培养。 外观：本品为橙红色澄清液体。 装量：不小于标示装量。 pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。
细菌鉴定试剂 | 302 | 支原体琼脂平板 | 70mm*10块/包 | 包 | 210 | 用于支原体的分离及纯化培养。 外观：本品为黄色固体培养基。 装量：培养基装量不得少于15mL。 pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。
细菌鉴定试剂 | 303 | 支原体菌种保存液 | 2ml*20支/盒 | 盒 | 420 | 用于肺炎支原体的菌种保存。 外观：本品为黄色液体。 装量：不小于标示装量。 pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。
细菌鉴定试剂 | 304 | DST酶底物法试剂 | 200个/盒 | 盒 | 5250 | 200个/盒
细菌鉴定试剂 | 305 | DST酶底物法51孔定量盘 | 100个/箱 | 箱 | 1890 | 100个/箱
细菌鉴定试剂 | 306 | 营养琼脂平板-复核用 | 10皿/包×2 | 盒 | 126 | 产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 307 | 一次性营养琼脂平板-筛查用 | 10皿/包 | 盒 | 63 | 响应此产品品牌与响应产品306品牌不同
细菌鉴定试剂 | 308 | 一次性使用采样管-含生理盐水 | 50支/盒 | 盒 | 367.5 | 50支/盒，含生理盐水
细菌鉴定试剂 | 309 | 沙氏琼脂平板 | 10皿/包×2 | 包 | 126 | 产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 310 | PYG液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 231 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 311 | 氯化血红素 | 0.5mg/ 支×5/盒 | 盒 | 63 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
细菌鉴定试剂 | 312 | 维生素 K1 | 0.5mg/ 支×5/盒 | 盒 | 63 | 1、包装侧面和顶端两面均有标识，方便查找；2、塑料透明托固定，方便从包装盒中整盒取出
细菌鉴定试剂 | 313 | MRS琼脂平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 273 | 1.用于双歧杆菌的分离培养和计数。 2.外观：本品为淡黄色固体培养基。 3.装量：培养基装量不得少于20mL。 4.pH值：25℃时，本品pH值应为6.2±0.5。
细菌鉴定试剂 | 314 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 10ml/支×20 | 盒 | 257.25 | 1、可单手操作；2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；3、产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 315 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | 10ml/支×20 | 盒 | 220.5 | 1、可单手操作；2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；3、产品提供国家认可检测机构出具的具有CMA标识的检测（检验）报告复印件佐证
细菌鉴定试剂 | 316 | 营养琼脂 ( 颗粒剂型 )(NA) | 250g/瓶 | 瓶 | 162.75 | 1、水分含量<5%、2、包装瓶含有内盖、3、颗粒培养基，成粒率应大于90%、4、颗粒度均匀，在10-20目之间
细菌鉴定试剂 | 317 | 乳糖蛋白胨培养液 ( 颗粒剂型 ) | 250g/瓶 | 瓶 | 152.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3、颗粒培养基，成粒率应大于90%、4、颗粒度均匀，在10-20目之间
细菌鉴定试剂 | 318 | 乳糖蛋白胨培养基 | 10ml/支*20 | 盒 | 257.25 | 1、可单手操作；2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
细菌鉴定试剂 | 319 | 肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮钠琼脂) | 250g/瓶 | 瓶 | 546 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 320 | 肠球菌肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 624.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 321 | MUG 营养琼脂 (NA -MUG) | 100g/瓶 | 瓶 | 960.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 322 | 葡萄糖肉浸液肉汤 | 250g/瓶， | 瓶 | 120.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 323 | R2A琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 208.95 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 324 | SCDLP 液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 152.25 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 325 | 乳糖胆盐发酵培养基 - 双料 | 10mL/ 支 ×20 | 盒 | 257.25 | 1、可单手操作；2、开启闭合时有两个档位，在培养过程中可与外界保持一定通透性，满足好氧菌培养需求；
细菌鉴定试剂 | 326 | 10% 氯化钠胰酪胨大豆肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 162.75 | 1、水分含量<5%、2 包装瓶含有内盖、3 包装瓶瓶盖有防盗环、4标签上有开封日期，便于记录
细菌鉴定试剂 | 327 | 军团菌生化鉴定盒 | 7×10支/盒 | 盒 | 181.65 | 产品包含鉴定生化反应的7种培养基各10瓶、配套试剂（茚三酮试剂、硝酸盐还原试剂甲、乙液）各1瓶，无菌生理盐水10瓶、0.5 McFarland的浊度管1支、一次性吸管10支、使用说明书一份。
细菌鉴定试剂 | 328 | 革兰氏阴性菌药敏板-50ul | 10片/盒 | 盒 | 1470 | 10片/盒，需适配采购人现有sensititre Vizion自动微生物药敏分析系统（V2021)
| 329 | 革兰氏阴性菌药敏板 | 10片/盒 | 盒 | 1470 | 10片/盒，需适配采购人现有sensititre Vizion自动微生物药敏分析系统（V2021)
细菌鉴定试剂 | 330 | BD定制药敏板 | 25块/盒 | 盒 | 4200 | 25块/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
细菌鉴定试剂 | 331 | BD药敏指示剂 | 10支/盒 | 盒 | 1470 | 10支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
细菌鉴定试剂 | 332 | BD鉴定肉汤管 | 100支/盒 | 盒 | 2100 | 100支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
细菌鉴定试剂 | 333 | BD药敏肉汤管 | 100支/盒 | 盒 | 2100 | 100支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
细菌鉴定试剂 | 334 | 链球菌定制药敏板 | 25块/盒 | 盒 | 4126.5 | 25块/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
细菌鉴定试剂 | 335 | 链球菌药敏指示剂 | 10支/盒 | 盒 | 2184 | 10支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
细菌鉴定试剂 | 336 | 链球菌药敏肉汤管 | 100支/盒 | 盒 | 2520 | 100支/盒，需适配采购人现有BD Phonenix™ M50设备
细菌鉴定试剂 | 337 | DNA提取试剂盒-普通细菌51304 | 50次/盒 | 盒 | 2383.5 | 50次/盒，用于提取普通细菌DNA
细菌鉴定试剂 | 338 | DNA提取试剂盒-土壤细菌47014 | 50次/盒 | 盒 | 3916.5 | 50次/盒，用于提取土壤中细菌DNA
细菌鉴定试剂 | 339 | DNA提取试剂盒-结核分枝杆菌杆菌50214 | 50次/盒 | 盒 | 5397 | 50次/盒，用于提取结核分枝杆菌DNA
细菌鉴定试剂 | 340 | 核酸提取或纯化试剂-40T | 10T/板×4 板 | 盒 | 420 | 10T/板×4 板，需适用于采购人现有天隆核酸提取仪
细菌鉴定试剂 | 341 | NSGmaster小体积人源细胞总核酸提取或纯化试剂盒 | 48人份/盒 | 盒 | 3738 | 48人份/盒，需适配采购人现有杰毅数字PCR设备
细菌鉴定试剂 | 342 | 磁珠法细菌基因组DNA 提取试剂盒-50T | 50测试/盒 | 盒 | 1050 | 1.适用于革兰氏阴性菌基因组DNA 的提取，也可适用于革兰氏阳性菌基因组DNA 的提取； 2.所得基因组DNA 可直接用作PCR 模板、酶切、杂交、高通量测序等分子生物学实验； 3.规格：50测试/盒； 4.该试剂盒置于室温(15-25℃)干燥条件，试剂稳定，可常温运输； 5.试剂盒内置溶菌酶粉和蛋白酶K，适配有关样品的破壁和消化。
细菌鉴定试剂 | 343 | 磁珠法细菌基因组DNA 提取试剂盒-100T | 100测试/盒 | 盒 | 2100 | 1.适用于革兰氏阴性菌基因组DNA 的提取，也可适用于革兰氏阳性菌基因组DNA 的提取； 2.所得基因组DNA 可直接用作PCR 模板、酶切、杂交、高通量测序等分子生物学实验； 3.规格：100测试/盒； 4.该试剂盒置于室温(15-25℃)干燥条件，试剂稳定，可常温运输； 5.试剂盒内置溶菌酶粉和蛋白酶K，适配有关样品的破壁和消化。
细菌鉴定试剂 | 344 | 纳米测序芯片 | 1张 | 张 | 10500 | 1.病原微生物单分子测序芯片Flow cells R10版本可用于病原微生物基因测序； 2.测序类型：单分子纳米孔测序，无需荧光标记，避免由于PCR扩增和荧光标记产生的偏离和原始样本的失真； 3.直接DNA测序，无需PCR 扩增，也可以有PCR扩增的选项； 4.直接RNA测序，无需反转录成cDNA，无需PCR扩增；也可以有反转录成cDNA以及进行PCR扩增的选项； 5.测序读长：目前最长读长高达2.27Mb，具体读长取决于提取的DNA或RNA片段的长度和质量； 6.单张芯片的数据产出可达10-20Gb； 7.测序样品上样量75ul； 8.芯片测序时间1min - 72 hrs，按需测序，无固定运行时间； 9.芯片适用于三代纳米孔测序仪GridION平台； 10.运输温度：2-8°C；储存温度：2-8°C；
细菌鉴定试剂 | 345 | 测序芯片-中通量 | 中通量300cycle | 盒 | 5678.4 | 可适配采购人现有仪器因美纳MISEQ/MINISEQ测序仪，中通量300cycle
细菌鉴定试剂 | 346 | 测序芯片-高通量 | 高通量300cycle | 盒 | 15855 | 可适配采购人现有仪器因美纳MISEQ/MINISEQ测序仪，高通量300cycle
细菌鉴定试剂 | 347 | 测序仪反应通用试剂盒（测序法）-高通量 | 300循环/测试，高通量 | 盒 | 37800 | 1、300循环/测试/盒，可产生不少于120G的数据 2、可适配采购人现有仪器设备（贝瑞 NextSeq CN500) 3、数据质量高，通量灵活
细菌鉴定试剂 | 348 | 测序仪反应通用试剂盒（测序法）-中通量 | 300循环/测试，中通量 | 盒 | 18375 | 1、300循环/测试/盒，可产生不少于39G的数据 2、可适配采购人现有仪器设备（贝瑞 NextSeq CN500) 3、数据质量高，通量灵活
建库试剂 | 349 | 快速条形码测序试剂盒 | 6次/盒 | 盒 | 9471 | 1.快速建库条码测序试剂盒可用于病原微生物基因测序文库的构建； 2.基于转座酶片段化； 3.快速文库构建，包含简单的两步操作，可在10分钟内生成条码测序文库； 4.每盒可构建6个文库； 5.每个文库可做1-24个样本； 6.试剂盒所制备的文库适用于三代纳米孔测序仪GridION平台； 7.运输温度：2-8°C；储存温度：-20°C；
建库试剂 | 350 | Qubit定量试剂盒 | 500次/盒 | 盒 | 4567.5 | 可适配采购人现有仪器QUBIT 4荧光计， 500次/盒
建库试剂 | 351 | Qubit检测管 | 500个/包 | 包 | 1260 | 可适配采购人现有仪器QUBIT 4荧光计， 500个/包
建库试剂 | 352 | 结核分枝杆菌全基因组探针捕获试剂盒 (lllumina)-12T | 12测试/盒 | 盒 | 33600 | 1.专用于结核分枝杆菌的全基因组探针方式杂交捕获等步骤，适用于不同方法获取的结核分枝杆菌基因组序列； 2.捕获后的样本可直接进行Illumina 二代上机操作； 3.规格：12测试/盒 4.试剂盒内包含以下三大功能模块的配套试剂：探针杂交、捕获和捕获后扩增； 5.可适用于单样品文库杂交和多样品文库杂交； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
建库试剂 | 353 | 结核分枝杆菌全基因组探针捕获试剂盒 (lllumina)-24T | 24测试/盒 | 盒 | 60900 | 1.专用于结核分枝杆菌的全基因组探针方式杂交捕获等步骤，适用于不同方法获取的结核分枝杆菌基因组序列； 2.捕获后的样本可直接进行Illumina 二代上机操作； 3.规格：24测试/盒 4.试剂盒内包含以下三大功能模块的配套试剂：探针杂交、捕获和捕获后扩增； 5.可适用于单样品文库杂交和多样品文库杂交； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
建库试剂 | 354 | 连接法测序多样本DNA建库辅助试剂盒-24T | 24测试 | 盒 | 18900 | 1.适配Nanopore测序平台多样品连接法建库试剂盒； 2.规格：24测试/盒； 3.内含Nanopore建库所需的磁珠和各类连接酶等； 4.试剂盒依据组分不同，分为4℃和-20℃保存； 5.试剂盒适用于各类DNA样品建库，包括扩增子、宏基因组、细菌基因组和临床样品DNA等； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
建库试剂 | 355 | 连接法测序多样本DNA建库辅助试剂盒-48T | 48测试 | 盒 | 35700 | 1.适配Nanopore测序平台多样品连接法建库试剂盒； 2.规格：48测试 3.内含Nanopore建库所需的磁珠和各类连接酶等； 4.试剂盒依据组分不同，分为4℃和-20℃保存； 5.试剂盒适用于各类DNA样品建库，包括扩增子、宏基因组、细菌基因组和临床样品DNA等； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
建库试剂 | 356 | 转座酶法1ng快速DNA文库制备试剂盒（Illumina） | 24测试 | 盒 | 12600 | 1.本试剂盒适用于illumina测序平台文库制备，支持 gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物； 2.规格：24反应/盒； 3.建库起始量：1ng； 4.包含磁珠纯化、index和转座酶建库模块，无需额外添置试剂； 5.提供24个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
建库试剂 | 357 | 转座酶法2ng快速DNA文库制备试剂盒（Illumina） | 48测试 | 盒 | 24150 | 1.本试剂盒适用于illumina测序平台文库制备，支持 gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物； 2.规格：48反应/盒； 3.建库起始量：1ng； 4.包含磁珠纯化、index和转座酶建库模块，无需额外添置试剂； 5.提供24个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
建库试剂 | 358 | 转座酶法3ng快速DNA文库制备试剂盒（Illumina） | 96测试 | 盒 | 46200 | 1.本试剂盒适用于illumina测序平台文库制备，支持 gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物； 2.规格：96反应/盒； 3.建库起始量：1ng； 4.包含磁珠纯化、index和转座酶建库模块，无需额外添置试剂； 5.提供24个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理。
建库试剂 | 359 | 免扩增条形码试剂盒 | 6次/盒 | 盒 | 11434.5 | 1.免扩增条形码试剂盒-24 V14 （Native Barcoding Kit 24 V14）可用于病原微生物基因测序文库的构建； 2.可使用dsDNA样本（比如，gDNA，cDNA或扩增子）来构建测序文库； 3.每盒可构建6个文库； 4.每个文库可做1-24个样本； 5.测序读长高达2.27Mb，具体读长取决于提取的DNA或RNA片段的长度和质量； 6.试剂盒所制备的文库适用于纳米孔测序仪GridION平台； 7.运输温度：2-8°C；储存温度：-20°C；
建库试剂 | 360 | 建库试剂盒-24T | 24T/盒 | 盒 | 15120 | 1、适用于肺泡灌洗液、痰液、口咽拭子、鼻拭子等样本类型 2、可兼容不同测序平台的接头序列 3、建库过程中，可加入污染识别标签UMSI作为内标，用于监测污染情况 4、文库片段大小≥250bp，可适配SE50、SE75、PE75或PE150等测序模式 5、搭配同品牌的病原鉴定数据库，病原种类≥2.5W，包括病毒、细菌、真菌、寄生虫、分枝杆菌、支原体/衣原体等 6、试剂盒包含建库所用试剂，包括酶、反应液、Index引物和纯化磁珠，无需额外采购其他试剂 7、试剂盒组成以及存储条件：试剂盒1：片段化酶，5×反应缓冲液，反应终止液，无核酸酶水 ，扩增酶，扩增缓冲液，扩增引物Y001-Y024，试剂盒1于-25～-15℃保存。试剂盒2：DNA磁珠，试剂盒2于2～8℃保存 8、规格：24测试/盒 9、有效期：15个月
建库试剂 | 361 | 建库试剂盒-48T | 48T/盒 | 盒 | 18199.65 | 48人份/盒，需适配采购人现有杰毅数字PCR设备
建库试剂 | 362 | 宏测建库试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 38640 | 用于2代测序建库，24T/盒，需适配采购人现有测序仪
建库试剂 | 363 | NGS文库定量试剂盒（探针法） | 100人份/盒 | 盒 | 2625 | 1、产品可用于二代测序文库的精准定量； 2、包含5个标准品，Primer Premix，QuantFast SYBR GreenqPCR SuperMix，Nuclease-Free Water及50×ROXDye，可对illtmina测序平台文库进行快速、特异性的定量测试； 3、优化的预混液可缩短 real-time FCR反应时间，适用于标准或快速 PCR。即用型预混液中的热启动酶和按特的 PCR 缓冲体系可确保在所有real-time PCR 仪上进行灵敏的 qPCR，无需优化
建库试剂 | 364 | 文库变性复性模块 | 10rxn/袋 | 袋 | 157.5 | 需适配采购人现有杰毅数字PCR设备，文库变性复性用。
建库试剂 | 365 | 震荡管 | 100管/包 | 包 | 1482.6 | 需适配采购人现有杰毅数字PCR，100管/包
建库试剂 | 366 | 枪头 | 96个/盒 | 盒 | 71.4 | 低吸附，无菌，无滤芯
检验耗材 | 367 | 100ul带滤芯袋装吸头 | 1000/袋 | 袋 | 337.05 | 数量/包 1000 /包 数量/箱 10000 /箱 包装规格 1,000支吸头/包，10包/箱 容量 100 µL 容积范围 1 - 100 µL 过滤器 是 无菌 否 可高压灭菌 没有 颜色 透明
建库试剂 | 368 | 离心管-0.6ml | 500个/包 | 包 | 138.6 | 1、产品为PP原料，99.9%纯度，符合USP VI级别原料标准。无酶无热源，无需进行DEPC处理，灭菌后即可进行RT-PCR和RNA提取等实验； 2、产品扣合紧实，在100°C水浴中不会出现爆管现象； 3、带刻度(刻度范围0.1-0.6ml) ，带磨砂标记区。可承受离心力RCF:14,000xg。
登革热试剂 | 369 | 登革热病毒(I型)核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品440品牌不同。
登革热试剂 | 370 | 登革热病毒(Ⅱ型)核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品441品牌不同。
登革热试剂 | 371 | 登革热病毒(Ⅲ)型核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品442品牌不同。
登革热试剂 | 372 | 登革热病毒(IV型)型核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品443品牌不同。
登革热试剂 | 373 | 登革热病毒通用型核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品444品牌不同。
登革热试剂 | 374 | 登革热病毒I/II/II/IV型分型测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 4200 | 1、四重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品439品牌不同。
核酸提取与纯化试剂 | 375 | 核酸提取或纯化试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 302.4 | 1、技术原理：本试剂盒基于在一定缓冲体系下，基团包被的磁珠颗粒可特异吸附核酸原理，适合从血清血浆、病毒浓缩液、培养液上清、鼻咽拭子保存液等生物样品中中纯化病毒DNA/ RNA总核酸。 2、试剂适用于华大384仪器、Thermo Kingfisher Flex等市面知名品牌核酸提取仪的预分装试剂盒，可提供24T/板、32T/板、48T/板、64T/板、72T/板、96T/板等多种预分装包装规格试剂盒供选择； 3、样本类型：体液、血清、血浆、浸泡液、组织匀浆液、培养液等无细胞/低细胞含量生物样品中提取病毒DNA/RNA总核酸； 4、样品体积：≤300 µl，工作体积 ≤1000 µl； 5、洗脱体积：50-150 µl； 6、提取速度：12-20分钟/批； 7、试剂盒组分：裂解液、磁珠液、洗涤液、洗脱液含相应耗材； 8、磁珠参数：分散性好，悬浮性好，半沉降时间不低于10min，磁吸相应时间快，磁吸时间≤20S。化学成分：60-70% Fe2O3, 0-10% FeO 和 30% SiO2, 孔径：0.5-2um密度：75-80mg/ml 9、提取效率：大于90% 10、灵敏度：大于30U/ml 11、浓度CV值：小于5% 12、保存条件：室温保存，有效期12个月。
核酸提取与纯化试剂 | 376 | 核酸提取或纯化试剂病原总核酸提取试剂盒（磁珠法） | 16人份/板×3板 | 盒 | 604.8 | 1、用于核酸的提取、富集、纯化，其处理后的产物用于临床体外检测使用； 2、本试剂盒采用独特分离作用的磁珠和缓冲系统，与全自动核酸提取仪配合使用，从样本中分离纯化高质量核酸。 3、样本类型：痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、全血、血清/血浆、鼻/咽/口腔拭子、尿沉渣、组织研磨液等样本； 4、规格类型: 48人份/盒； 5、试剂分装方式种类：共2类，8人份/板，16人份/板，可适配多种仪器使用； 6、核酸提取时间：≤50min; 7、提取方法： 通过转移磁珠进行各种不同操作 8、重复性：分别提取中浓度（1000copies/mL）新冠病毒精密度参考品、低浓度（500copies/mL）新冠病毒精密度参考品，每个参考品重复提取10次，经过PCR扩增检测，其CT值的变异系数（cv）小于5% 9、板间重复性：同批3个深孔板16个提取模板PCR的CT值重复性误差CV＜5%； 10、磁珠回收率：≥99%；
呼吸道检测试剂 | 377 | 甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸检测试剂盒（四重荧光PCR法）-筛查用1 | 50T/盒 | 盒 | 6300 | 1、本试剂盒用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）四重检测液，阳性对照，去 RNA 酶水（空白对照）。 5、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 10、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（冠状病毒 229E型、冠状病毒OC43型、冠状病毒HKU型、冠状病毒NL63型、SARS冠状病毒、MERS冠状病毒、副流感病毒、腺病毒、巨细胞病毒、麻疹病毒、流行性腮腺炎病毒、脑膜炎奈瑟菌、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、博卡病毒、鼻病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、军团菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、流感嗜血杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
呼吸道检测试剂 | 378 | 禽流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、本试剂盒用于禽类或畜类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液、禽饮水等样本中，禽流感病毒H3亚型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、禽流感病毒 H3 亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型流感病毒H1N1亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480 、 Bio-Rad CFX96™ 、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量PCR仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。
呼吸道检测试剂 | 379 | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 9166.5 | 1、本试剂盒用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒 H5、H7 和 H9 亚型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、禽流感病毒H5/H7/H9亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃ 贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX 7、最低检测限：500copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 10、扩增时间小于80分钟。 11、特异性：与感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型流感病毒 H1N1 亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 14、响应此产品品牌需与响应产品394品牌不同
呼吸道检测试剂 | 380 | 禽流感病毒H5亚型病毒核酸检测试剂盒 （荧光PCR法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、本试剂盒用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒H5亚型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、禽流感病毒 H5 亚型检测液，阳性对照，去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型禽流感病毒H5以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量PCR仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、响应此试剂品牌需与响应产品392品牌不同
呼吸道检测试剂 | 381 | 欧亚类禽猪流感病毒H1N1亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)-筛查用 | 25T/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、本试剂盒用于人咽拭子、鼻咽抽取物及猪鼻拭子等样本中，欧亚类禽猪流感病毒 H1N1 亚型核酸的定性检测。 2、规格：25反应/盒，50反应/盒 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、欧亚类禽猪流感病毒H1N1亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（冠状病毒 229E 型、冠状病毒 OC43 型、冠状病毒 HKU1型、冠状病毒 NL63 型、流感病毒 H1N1 亚型 pdm09、禽流感病毒 H3N2 亚型、禽流感病毒 H5N1 亚型、禽流感病毒 H5N6亚型、禽流感病毒 H7N9 亚型、禽流感病毒 H9N2 亚型、乙型流感病毒、副流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、博卡病毒、鼻病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、军团菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、流感嗜血杆菌、鲍曼不动杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、 Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
呼吸道检测试剂 | 382 | 甲型H1N1（2009）和H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 4462.5 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，甲型 H1N1（2009）和 H3亚型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒 3、主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、甲型 H1N1（2009）和 H3 亚型流感病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 7、病毒检测通道：FAM、VIC 8、最低检测限：500 copies/mL； 9、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 10、扩增时间小于80分钟。 11、特异性：特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（禽流感病毒H5N6亚型、禽流感病毒H7N2亚型、禽流感病毒H9N2亚型、禽流感病毒H7N9亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 14、响应此产品品牌需与响应产品400品牌不同
呼吸道检测试剂 | 383 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 2362.5 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，甲型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型流感病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 7、病毒检测通道：FAM。 8、最低检测限：500 copies/mL 。 9、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 10、扩增时间小于80分钟。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（乙型流感病毒、丙型流感病毒、腺病毒3型、腺病毒7型、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、流行性腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒B型、鼻病毒1A型病毒核酸病原体浓度均为1000 CCID50/50μl；肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌病原体浓度均为106cfu/ml）无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 14、响应此产品品牌需与响应产品389品牌不同
呼吸道检测试剂 | 384 | 禽流感病毒H9型核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，禽流感病毒 H9 亚型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，禽流感病毒 H9 亚型检测液，阳性对照，去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（呼吸道合胞病毒、流感病毒H1N1型、流感病毒H3N2型、禽流感病毒H5型、禽流感病毒H7型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量PCR仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、响应此产品品牌需与响应产品393品牌不同
呼吸道检测试剂 | 385 | 乙型流感病毒Victoria/Yamagata核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 4462.5 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒 Victoria 和Yamagata 系核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 4、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒Victoria/Yamagata检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 7、病毒检测通道：FAM、VIC 8、最低检测限：500 copies/mL； 9、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 10、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR仪。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 14、响应此产品品牌需与响应产品401品牌不同
呼吸道检测试剂 | 386 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-筛查用2 | 50T/盒 | 盒 | 4462.5 | 1、本试剂盒用于咽拭子样本中，甲型/乙型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过 4 天、反复冻融次数不超过5次。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 7、病毒检测通道：FAM、VIC。 8、最低检测限：500 copies/mL 。 9、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 10、扩增时间小于80分钟。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（腺病毒3型、腺病毒7型、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、流行性腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒B型、鼻病毒1A型病毒核酸病原体浓度均为1000 CCID50/50μl；肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌病原体浓度均为106cfu/ml）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 14、响应此产品品牌需与响应产品396，产品397品牌不同
呼吸道检测试剂 | 387 | 流感病毒H10亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 25T/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、本试剂盒用于咽拭子样本中，流感病毒 H10亚型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、流感病毒H10亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型流感病毒H10以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量PCR仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。
呼吸道检测试剂 | 388 | 甲型流感病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法）-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 389 | 欧亚类禽猪流感病毒H1N1亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法）-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品382品牌不同
呼吸道检测试剂 | 390 | 禽流感病毒H10型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品388品牌不同。
呼吸道检测试剂 | 391 | 禽流感病毒H5亚型核酸测定试剂盒(荧光PCR法）-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 392 | 禽流感病毒H9亚型核酸测定试剂盒(荧光PCR法）-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 393 | 甲型流感病毒H5/H7/H9亚型核酸联合测定试剂盒(荧光PCR法)-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 3402 | 1、三重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 394 | 呼吸道15种病原体超多重核酸检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）B版 | 25人份/盒 | 盒 | 8400 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，如ABI系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、天隆Gentier系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：至少包含新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、人偏肺病毒、博卡病毒、肠道病毒、腺病毒、肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌共16个靶标基因。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测，2管完成所有靶标检测。 5、反应体系：每管反应体系≤20μL。 6、扩增程序：逆转录时间≤3min， 95℃变性时间≤1min， 熔解曲线分析温度设置范围 54~88℃。 7、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 8、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中的扩增曲线Ct值并结合熔点温度Tm不同，对样品中的病原体进行鉴别检测 9、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的熔解曲线判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。 10、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性和Ct值，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 11、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 12、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
呼吸道检测试剂 | 395 | 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法)-筛查用1 | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、试剂盒获得医疗器械注册证，提供证明材料； 6、规格：25人份/盒； 7、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 8、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 396 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）-复核用 | 24人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应此产品品牌需与响应产品387，产品396品牌不同
呼吸道检测试剂 | 397 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒(光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、试剂盒获得医疗器械注册证，提供证明材料； 6、规格：25人份/盒； 7、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 8、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 398 | H3N8亚型禽流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 399 | 甲型H1N1(2009)和季节性H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 400 | 乙型流感病毒分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 401 | 禽流感病毒H5N1核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 402 | 禽流感病毒H5N2核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 403 | 禽流感病毒H5N7核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 404 | 禽流感病毒H9N2核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
呼吸道检测试剂 | 405 | 流感病毒及SARS-CoV-2病毒核酸联合测定试剂盒-筛查用2 | 50人份/盒 | 盒 | 4462.5 | 1、四重检测甲型流感/乙型流感/新冠病毒O和N基因，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：50人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应本产品品牌需与响应产品378、产品407品牌不同
| 406 | 新型冠状病毒 2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-复核用 | 48人份/盒 | 盒 | 4305 | 1；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 2：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 3：最低检测限500copies/mL。 4：响应本产品品牌需与响应产品378、产品406品牌不同
呼吸道检测试剂 | 407 | 呼吸道16种病原体预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 10500 | 1. 本试剂盒用于本试剂盒用于咽拭子、鼻拭子和鼻咽拭子等样本中，新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳杆菌、肺炎链球菌和流感嗜血杆菌核酸的定性检测。 2. 技术原理：采用实时荧光 PCR 技术和水解探针技术在同一反应管中实现一种或多种病原体在核酸水平上的定性检测。 3. 操作便捷性：操作简单，全程不开盖减少污染，仪器软件系统自动绘制出实时扩增曲线，实现即时结果判断。 4. 规格：12 反应/盒，25 反应/盒，50反应/盒。 5. 试剂配制：采用1管全预混模式，无需配制体系即可完成多种病原体基因型的定性检测。 6. 储存条件及有效期：避光-20±5℃保存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃保存，对有效期没有影响；冰袋低温运输，温度不超过 4℃；反复冻融 5次对效期没有影响。 7. PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40 8. 病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。 9. 最低检测限：500 copies/mL。 10. 线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml。 11. 精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 12. PCR全流程最快反应时长≤70mins。 13. 特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、肺炎克雷伯菌、耶氏肺孢子菌、结核分枝杆菌）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 14. 适用仪器：ABI 7500 、 QuantStudio™ 5 、 QuantStudio™ 7 、 Roche LightCycler®480Ⅱ、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 荧光定量 PCR 仪。 15、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
呼吸道检测试剂 | 408 | 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒（A版本） | 12人份/盒 | 盒 | 4200 | 1.适用机型：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC(HEX)、CY5和ROX 检测通道。如ABI7500、7500FAST、Bio-Rad CFX96、上海宏石 SLAN-96P 等全自动荧光 PCR 检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒(ORF1ab基因、N基因)、百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体的核酸。 3.最低检出限:500copies/mL。总反应体积≤25μL。 4.线性范围：5×102~2×1010copies/mL。 5.精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5%。 6.保存：-20±5℃保存，应避免反复冻融。 7.反应体系中加入了针对人临床标本检测的内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 8.交叉反应：针对可能与呼吸道病原体产生交叉的其他病原（肺炎克雷伯菌、嗜肺军团菌、铜绿假单胞菌、肺炎衣原体、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、卡他莫拉菌、鲍曼不动杆菌）均无交叉反应。 9.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 10.病原检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，可一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。。 11.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。 12.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 13.试剂组成及规格：每盒仅包含1块可拆分96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照。 14.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 15.采用96孔预分装技术，每盒仅包含1块可拆分96孔板，1管阳性对照，1管阴性对照，反应体系≤25μL，无需配置体系只需一步加入核酸，一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时长≤38min，反应全流程时长≤70min。 16.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件）。 17.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
呼吸道检测试剂 | 409 | 细菌性脑膜炎多重核酸检测预分装试剂盒(荧光 PCR 法) | 12T/盒 | 盒 | 3780 | 1：试剂液体预分装；2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪；3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月；4：最低检测限500copies/mL
呼吸道检测试剂 | 410 | 致病菌其他发热症候群多重核酸检测预分装试剂盒(荧光 PCR 法)-复核用 | 12T/盒 | 盒 | 4095 | 1：试剂液体预分装； 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL 5、响应此产品品牌需与响应产品105品牌不同
麻疹风疹试剂 | 411 | 麻疹病毒、风疹病毒和腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 3150 | 1、本试剂盒用于脑脊液、血清等样本中，麻疹病毒、风疹病毒、腮腺炎病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，麻疹、风疹、腮腺炎检测液，阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、 特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（弓形虫、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、结核杆菌、流感嗜血杆菌、无乳链球菌、疟原虫其他型别）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 13、本试剂盒设置有内标，内标为核糖核酸酶 P（RNaseP）采用 CY5 荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
麻疹风疹试剂 | 412 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-筛查用1 | 25T/盒 | 盒 | 3024 | 1、本试剂盒用于咽拭子、血液等样本中，麻疹病毒和风疹病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、麻疹/风疹病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、 特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（腮腺炎病毒、单纯疱疹病毒、水痘带状疱疹病毒、EB病毒、巨细胞病毒、牛瘟病毒、犬瘟热病毒、小反刍兽疫病毒、海豹瘟热病毒）无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
麻疹风疹试剂 | 413 | 腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 25T/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，腮腺炎病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，腮腺炎病毒检测液，阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：500 copies/mL 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/ml； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（人冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、本试剂盒设置有内标，内标为人源核糖核苷酸酶 P（Rnasep），采用 VIC 荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
麻疹风疹试剂 | 414 | 流行性腮腺炎病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品414品牌不同
其他检测试剂 | 415 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2362.5 | 1、本试剂盒适用于检测人或动物（如猪、鼠、犬）全血、尿液及动物肝、肾、肺、脑、淋巴结等组织样本中钩端螺旋体的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成份：核酸扩增反应液、钩端螺旋体检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）； 4、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40. 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 10、扩增时间小于80分钟。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（汉坦病毒、新疆出血热病毒、新布尼亚病毒、猪链球菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 14、生产企业通过国际ISO9001、ISO13485认证及高新技术企业认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、知识产权管理体系认证、中国企业信用500强、中国上市公司信用500强、中国民营企业信用100强、AAA信用等级证书。
其他检测试剂 | 416 | 恙虫病东方体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2362.5 | 1、本试剂盒用于粪便等样本中，恙虫病东方体核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、 恙虫病东方体检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、扩增时间小于80分钟。 10、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 11、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（无形体、埃立克体、立式立克次体、Q热立克次体、普氏立克次体、莫氏立克次体、巴尔通体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
其他检测试剂 | 417 | 辣椒轻斑驳病毒核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2362.5 | 1、本试剂盒用于污水中辣椒轻斑驳病毒核酸定量检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、辣椒轻斑驳病毒检测液、辣椒轻斑驳病毒标准品①、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 7、病毒检测通道：FAM 8、最低检测限：500 copies/mL； 9、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 10、扩增时间小于80分钟。 11、特异性：与其他植物性病毒无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、 Roche LightCycler®480Ⅱ、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
其他检测试剂 | 418 | 猴痘病毒Ia/Ib/II型分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 25 反应/盒 | 盒 | 3150 | 1、本试剂盒用于血清、皮疹、痂皮、疱液、口咽或鼻咽分泌物等样本中猴痘病毒 Ia 型、II 型和 Ib 型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、猴痘病毒 Ia/Ib/II 型分型检测液、阳性对照、去RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于63分钟。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、单纯疱疹病毒、EB病毒、巨细胞病毒、人类疱疹病毒6型、人类疱疹病毒7型、人类疱疹病毒8型）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、本试剂盒设置有内标，内标为核糖核酸酶 P（RNaseP）采用 CY5 荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
其他检测试剂 | 419 | 猴痘病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 25 反应/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、本试剂盒用于血清、皮疹、痂皮、疱液、口咽或鼻咽分泌物等样本中猴痘病毒西非分支和猴痘病毒刚果盆地分支核酸 的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成份：核酸扩增反应液、猴痘病毒分型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期不少于12个月。冰袋低温运输4天对效期没有影响；反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：500 copies/mL 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%。 10、PCR全流程最快反应时长≤70分钟 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、单纯疱疹 病毒、EB病毒、巨细胞病毒、人类疱疹病毒6型、人类疱疹病 毒7型、人类疱疹病毒8型）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500 、 QuantStudio™ 5 、 QuantStudio™ 7 、 Roche LightCycler®480Ⅱ、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 荧光定量 PCR 仪. 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
其他检测试剂 | 420 | 汉坦病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2362.5 | 1、本试剂盒用于血清等样本中，汉坦病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、汉坦病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（新疆出血热病毒、新布尼亚病毒、猪链球菌、登革热病毒、麻疹病毒、风疹病毒、单疱病毒6型、钩端螺旋体、立克次体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
其他检测试剂 | 421 | 新布尼亚病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 2362.5 | 1、本试剂盒用于血清等样本中，新布尼亚病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、 新布尼亚病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（登革热病毒、麻疹病毒、风疹病毒、汉城病毒、汉滩病毒、肠道病毒）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
其他检测试剂 | 422 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)-复核用 | 25T/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、本试剂盒主要用于脑脊液、血清样本中乙型脑炎病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成份：RT-PCR反应液、酶混合液、乙型脑炎病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过 4 天、反复冻融次数不超过5次。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（肠道病毒、脊髓灰质炎病毒、登革热病毒、基孔肯雅病毒、腮腺炎病毒、单纯疱疹病毒、汉城病毒、汉滩病毒、新疆出血热病毒）以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、本试剂盒设置有内标，内标为核糖核酸酶 P（RNaseP）采用 VIC 荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 14、响应本产品品牌需与响应产品426品牌不同
其他检测试剂 | 423 | 基孔肯亚病毒（CHIKV）核酸测定试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
其他检测试剂 | 424 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
其他检测试剂 | 425 | 乙型脑炎病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法)-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
其他检测试剂 | 426 | 猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24 人份/盒 | 盒 | 1134 | 1、产品具有三类注册证 （提供产品注册证佐证） 2、预期用途用于体外定性检测新型冠状病毒肺炎疑似病例、聚集性病例、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子、痰液和鼻咽拭子样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 和 N 基因。 3、试剂盒同时包括内源性内标检测系统，最低检测限为 200copies/ml。产品包装有24T/48T可选（提供产品说明书佐证）
手足口试剂 | 427 | 柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型+肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（2+1）（荧光PCR法）-复核用 | 50T/盒 | 盒 | 6300 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，肠道病毒通用型、CA16和EV71型核酸的定性检测 2、规格：25反应/盒，50反应/盒 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、EV-U检测液、CA16型/EV71型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（腺病毒、轮状病毒、巨细胞病毒、甲型流感病毒、EBV、单纯疱疹病毒、风疹病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、副流感病毒、B群链球菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 13、试剂盒含有内源性内标，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。
手足口试剂 | 428 | 肠道病毒通用型、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 50T/盒 | 盒 | 6300 | 1、三重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25或50人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品428品牌不同
胃肠道检测试剂 | 429 | 致病菌腹泻症候群多重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法)HW版 | 24T/盒 | 盒 | 12600 | 1：试剂液体预分装； 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。 5：含霍乱O1\O139,空弯\结弯等13种致病菌，一条八连管1个检测。
胃肠道检测试剂 | 430 | 腹泻症候群寄生虫和病毒性腹泻多重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) | 24T/盒 | 盒 | 7560 | 1：试剂液体预分装， 2；适用于伯乐CFX96、ABI系列和Roche等型号荧光PCR分析仪； 3：试剂盒-20±5℃冷冻避光存储，保质期12个月； 4：最低检测限500copies/mL。 5：含轮状病毒A组、B组、C组、H组；札如病毒、星状病毒、腺病毒；诺如病毒（GⅠ、GⅡ型）、蓝氏贾第鞭毛虫、溶组织内阿米巴 、隐孢子虫，一条八连管2个检测。
胃肠道检测试剂 | 431 | 腹泻类9种病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T/盒 | 盒 | 5906.25 | 1、本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中，诺如病毒 GI/GII、 札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒和轮状病毒 A 组、B 组、C 组、H 组的核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成份：预混液 A、B、C、阳性对照A、B、C、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期不少于12个月。冰袋低温运输4天对效期没有影响；反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 6、检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 7、最低检测限：500 copies/mL 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于 5%。 10、PCR全流程最快反应时长≤80分钟 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（致泻性大肠杆菌、小肠结肠炎耶尔森菌、副溶血弧菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500 、 QuantStudio™ 5 、 QuantStudio™ 13、本试剂盒设置有人源性内标，内标为核糖核酸酶 P（RNaseP），通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 14、生产企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证及高新技术企业认证。生产企业具有中国企业信用500强、中国上市公司信用500强、中国民营企业信用100强、AAA信用等级证书。
胃肠道检测试剂 | 432 | 札如病毒核酸测定试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
胃肠道检测试剂 | 433 | 诺如病毒GI型/GⅡ型核酸检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
胃肠道检测试剂 | 434 | 8种病毒性腹泻病原体核酸联合测定试剂盒(荧光PCR法) | 24人份/盒 | 盒 | 5040 | 1、同时检测诺如病毒1/2型、轮状病毒A/B/C、肠道腺病毒、星状病毒、札如病毒，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：24人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道；
登革热试剂 | 435 | 登革热IgG/IgM检测卡-复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 3150 | 1、胶体金法试剂； 2、每次检测标本用量≤10ul； 3、在 15分钟判读测试结果, 操作简便,适应疾控机构开展疾病快速筛查使用，有严格的质量控制体系； 4、本试剂可判断原发性和继发性感染； 5、材料组成： （1）每袋包含一个测试卡和一个 10μL 移液管； （2）1 瓶 5mL 缓冲液； （3）1 份使用说明书，内附有的3个不同地区实验数据。 6、血清学灵敏度：≥99.8% 7、血清学特异度：≥99.6% 8、响应次产品品牌需与响应产品447品牌不同
登革热试剂 | 436 | 登革热NS1检测卡（胶体金法）- 复核用 | 25人份/盒 | 盒 | 3150 | 1、胶体金法试剂； 2、每次检测标本用量≤10ul； 3、在 15-20 分钟之间判读测试结果, 操作简便,适应疾控机构开展疾病快速筛查使用，有严格的质量控制体系； 4、材料组成： （1）胶体金标记物（主要组成）： 小鼠单克隆登革热 NS1 抗体–胶体金 1（0.03±0.006μg）， 小鼠单克隆登革热 NS1 抗体–胶体金 2（0.03±0.006μg）， 小鼠单克隆登革热 NS1 抗体–胶体金 3（0.06±0.012μg）， 小鸡 IgY 胶体金（0.008±0.002μg）。 （2）测试线（主要组成）：小鼠单克隆登革热 NS1 抗体 1（0.59±0.12μg），小鼠单克隆登革热 NS1 抗体 2（0.59±0.12μg）。 （3）对照线（主要组成）：小鼠单克隆抗鸡 IgY（0.71±0.14μg） （4）1 份使用说明书，内附有3个不同地区的实验数据。 5、血清学灵敏度：≥99.8% 6、血清学特异度：≥99.3% 7、响应此产品品牌需与响应产品448、449品牌不相同。
登革热试剂 | 437 | 登革病毒I型/II型/III型/IV型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 4200 | 1、样本种类：血清；蚊虫碾磨液；组织培养物等。 2、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用于ABI 7500、Bio-Rad CFX96、Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480、宏石 SLAN-96S、SLAN-96P等实时荧光定量PCR仪。 3、有效期≥12个月，规格：25人份/盒或50人份/盒。 4、本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对登革病毒I型/II型/III型/IV型病毒设计特异性引物和Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对登革病毒登革病毒I型/II型/III型/IV型核酸的检测。 5、反应时间：≤80分钟。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、制造商通过ISO13485认证，提供质量检测合格报告。 8、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。
登革热试剂 | 438 | 登革热病毒Ⅰ型核酸测定试剂盒-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒1型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒1型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月，冻融≤6次不影响检测效果（须提供说明书予以佐证）。 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放性机型，适用于ABI系列仪器、BioRad系列仪器、RocheLightCycler系列仪器等。
登革热试剂 | 439 | 登革热病毒Ⅱ型核酸测定试剂盒-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒2型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒2型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月，冻融≤6次不影响检测效果。（须提供说明书予以佐证） 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放性机型，适用于ABI系列仪器、BioRad系列仪器、RocheLightCycler系列仪器等。
登革热试剂 | 440 | 登革热病毒Ⅲ型核酸测定试剂盒-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒3型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒3型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月，冻融≤6次不影响检测效果（须提供产品说明书予以佐证）。 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放性机型，适用于ABI系列仪器、BioRad系列仪器、RocheLightCycler系列仪器等。
登革热试剂 | 441 | 登革热病毒Ⅳ型核酸测定试剂盒-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒4型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒4型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月，冻融≤6次不影响检测效果（须提供产品说明书予以佐证）。 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放性机型，适用于ABI系列仪器、BioRad系列仪器、RocheLightCycler系列仪器等。
登革热试剂 | 442 | 登革热病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）-筛查用 | 25人份/盒 | 盒 | 1181.25 | 1、能用于对多种样本如血样中登革热病毒通用型核酸的定性检测。 2、检测方法：荧光PCR法，探针为Taqman探针。 3、检测通道可选FAM、VIC等通道。 4、具备阳性对照、阴性对照及内标等试剂内部质控设置。 5、试剂灵敏度：最低检测限≤5×10³copies/ml。 6、试剂盒组成成分包括核酸扩增反应液，酶混合液，登革热病毒通用型阳性对照，去RNA酶水（空白对照）等。 7、存储条件及有效期：试剂盒-20℃±5℃冷冻保存，有效期≥12个月。冻融≤6次不影响检测效果（须提供产品说明书予以佐证）。 8、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数≥40。 9、机型要求：开放性机型，适用于ABI系列仪器、BioRad系列仪器、RocheLightCycler系列仪器等。
登革热试剂 | 443 | 登革热IgG/IgM检测卡-双抗体夹心法 | 25人份/盒 | 盒 | 2992.5 | 1、样本种类：血清、血浆、全血等。 2、有效期≥12个月，规格：25人份/盒。 3、本试剂盒采用间接法和双抗体夹心法和胶体金免疫层析技术用于快速定性检测人全血，血清，血浆中的登革热NS1抗原和登革热IgG/IgM抗体。 4、反应时间：将样本滴入样品孔或样品垫上后20分钟内读取测试结果。30分钟后读取的结果无效。 5、试剂保存条件：2℃-30℃。
登革热试剂 | 444 | 登革热NS1检测卡-免疫层析法 | 25人份/盒 | 盒 | 2992.5 | 1、样本种类：血清、血浆、全血等。 2、有效期≥24个月，规格：25人份/盒。 3、本试剂盒采用侧向流免疫层析检测法，用于人血清、血浆或全血中登革热病毒NS1抗原的定性检测。 4、反应时间：将样本滴入样品孔或样品垫上后20分钟内读取测试结果。30分钟后读取的结果无效。 5、试剂保存条件：2℃-30℃，请勿冷冻试剂盒或将试剂盒暴露在30℃以上。
登革热试剂 | 445 | 登革热IgG/IgM检测卡-筛查用 | 20人份/盒 | 盒 | 735 | 1、可用于定性检测人全血、血清或血浆中的登革病毒IgG、IgM抗体 2、铝箔袋单人份包装。 3、已取得医疗注册证，可用于体外诊断。 4、对IgG的最低检出限为1:40，对IgM的最低检出限为1:20 5、IgG抗体阳性符合率32%以上，阴性符合率为98%以上，总符合率为75%以上。 6、IgM抗体阳性符合率61%以上，阴性符合率为97%以上，总符合率为86%以上。
登革热试剂 | 446 | 登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法）-筛查用1 | 20人份/盒 | 盒 | 735 | 1.用于定性检测人全血、血清或血浆中的登革病毒NS1抗原。 2.已取得医疗注册证，可用于体外诊断。 3.阳性符合率91%以上，阴性符合率为99.7%以上，总符合率为97%以上. 4.响应此产品品牌需与响应产品449品牌不同。
登革热试剂 | 447 | 登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金法）-筛查用2 | 40T/盒 | 盒 | 1092 | 1、用途：检测人血液样本中的登革热 NS1 抗原； 2、方法学：胶体金法； 3、检测标本：全血/血清/血浆； 4、规格：板型，40人份/盒； 5、反应时间快，加样后10分钟可读取结果； 6、性能可靠。临床研究病例≥1000例，临床阳性符合率≥99.78%，阴性符合率≥99.03%； 7、最低检出限：要求最低检出限不低于8.3x102TCID50/mL I 型登革热病毒、 8.3x103TCID50/ml II 型登革热病毒、1.5x103TCID50/ml III 型登革热病毒3.0x103TCID50/ml IV 型登革热病毒为阳性。（需提供证明材料）； 8、4-30℃储存，有效期24个月； 9、交叉反应：试剂检测 HAMA、RF 类风湿因子、乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒核心抗体、乙型肝炎病毒 e 抗原、乙型肝炎病毒 e 抗体、梅毒抗体、艾滋抗体、丙型肝炎抗体、抗幽门螺旋杆菌抗体、单核细胞增多症抗体、巨细胞病毒抗体、风疹病毒抗体、弓形虫抗体、黄热病毒抗原、流感病毒抗原、麻疹、伤寒、流行性出血热等阳性标本时，不发生交叉反应。（需提供证明材料）； 10、具有中国国家食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；
登革热试剂 | 448 | 登革热NS1抗原和IgG/IgM抗体联合检测卡 | 20人份/盒 | 盒 | 1365 | 用于定性检测人全血、血清或血浆中的登革病毒NS1抗原和（或）IgG、IgM抗体。 已取得医疗注册证，可用于体外诊断。 对IgG的最低检出限为1:40，对IgM的最低检出限为1:20 阳性符合率89%以上，阴性符合率99%以上，总符合率95%以上。
登革热试剂 | 449 | 登革热病毒IgG抗体检测试剂盒（间接法） | 96T/盒 | 盒 | 4830 | 1、间接法酶联免疫吸附试剂； 2、血清不需要预处理, 每次检测标本用量≤10uL； 3、 2.5小时内完成检测, 操作简便,适应疾控机构使用，有明确的对照、质量控制体系； 4、 材料组成： （1）登革热抗原（血清型 1、2、3 和 4）包被微孔：12x8 孔； （2）清洗缓冲液（20 倍）1 瓶，60ml ； （3）样本稀释剂 2 瓶，55ml； （4）HRP 标记抗人 IgG 1 瓶，15ml； （5）TMB 显色液（TMB）1 瓶，15ml； （6）阳性质控品 1 瓶，200ul； （7）校准品 1 瓶，600ul； （8）阴性质控品 1 瓶，200ul； （9）终止液 1 瓶,15ml。 5、血清学灵敏度：≥97% 6、血清学特异度：≥99% 7、质量控制：有详细质量控制体系，明确实验成立条件。每一试剂盒设有阴性对照和阳性对照，阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性。 8、每个试剂盒附带本批次产品的阳性校准系数；
登革热试剂 | 450 | 登革热病毒IgM抗体检测试剂盒（捕获法） | 96T/盒 | 盒 | 4620 | 1、捕获法酶联免疫吸附试剂； 2、血清不需要预处理, 每次检测标本用量≤10uL； 3、2.5小时内完成检测, 操作简便,适应疾控机构使用，有明确的对照、质量控制体系； 4、 材料组成： （1）抗人 IgM 包被微孔 （测定板）12x8 孔； （2）登革热 1-4 型抗原（重组） 1 瓶，150ul； （3）清洗缓冲液（20 倍） 1 瓶，50ml； （4）样本稀释剂 2 瓶，50ml； （5）抗原稀释剂 1 瓶，50ml； （6）HRP 标记单克隆抗体示踪剂 1 瓶，8ml； （7）TMB 显色液（TMB） 1 瓶，15ml； （8）反应控制品 1 瓶，200ul； （9）校准品1 瓶，600ul； （10）阴性质控品 1 瓶，200ul； （11）终止液 1 瓶，15ml。 5、血清学灵敏度：≥97% 6、血清学特异度：≥99% 7、质量控制：有详细质量控制体系，明确实验成立条件。每一试剂盒设有阴性对照和阳性对照，阴、阳性参考品检测不得出现假阴性和假阳性。 8、每个试剂盒附带本批次产品的阳性校准系数；
麻疹风疹试剂 | 451 | 麻疹病毒及风疹病毒核酸联合测定试剂盒-复核用1 | 24人份/盒 | 盒 | 2142 | 1、样本种类：眼、鼻咽分泌物或血、尿等样品。 2、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用于ABI 7500、Bio-Rad CFX96、Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480、宏石 SLAN-96S、SLAN-96P等实时荧光定量PCR仪。 3、有效期≥12个月，规格：25人份/盒或50人份/盒。 4、本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对麻疹/风疹病毒设计特异性引物和 Taqman 探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对麻疹/风疹病毒核酸的检测。 5、反应时间：≤80分钟。 6、最低检测限：500copies/mL。 7、制造商通过ISO13485认证，提供质量检测合格报告。 8、重复性：批次间试剂同样本浓度下Ct值的CV≤2%，批次内试剂同样本浓度下Ct值的CV≤1%。 9、响应此产品品牌需与响应产品413，产品712，产品713品牌不同
麻疹风疹试剂 | 452 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）-筛查用 | 48人份/盒 | 盒 | 409.5 | 1、功能要求：检测人血清或血浆中的风疹病毒IgM抗体。 2、储存条件及有效期：2-8℃保存时，有效期≥12个月。 3、检测原理：酶联免疫捕获法。 4、配套试剂齐全：主要试剂应包含稀释液、酶、显色液、洗涤液等，对照品需包括阴性、阳性对照和临界对照品。 5、试剂使用前必须有明确的平衡时间。 6、洗涤时使用洗板机应设定明确的浸泡时间。 7、产品性能：批内变异系数CV（%）≤15%（n=10），灵敏度＞98%，特异度＞98%。
麻疹风疹试剂 | 453 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）-筛查用 | 48人份/盒 | 盒 | 409.5 | 1、功能要求：检测人血清或血浆中的麻疹病毒IgM抗体。 2、储存条件及有效期：2-8℃保存时，有效期≥12个月。 3、检测原理：酶联免疫捕获法。 4、配套试剂齐全，主要试剂应包含稀释液、酶、显色液、洗涤液等，对照品需包括阴性和阳性对照。 5、试剂使用前必须有明确的平衡时间。 6、洗涤时使用洗板机应设定明确的浸泡时间。 7、产品性能：批内变异系数CV（%）≤15%（n=10），灵敏度＞97%，特异度＞89%；
麻疹风疹试剂 | 454 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）-复核用 | 96人份/盒 | 盒 | 1887.9 | 1.规格：96人份/盒； 2.检测方法：酶联免疫法； 3.检测性质：定性； 4.有效期：18个月； 5.敏感性：98.04% ；特异性：97.96%； 6.试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL； 7.临界值（cutoff值）为一个区间范围，2.5-3.2 U/mL； 8.酶标抗体是碱性磷酸酶 9.响应此产品品牌不可与响应产品454品牌不同
麻疹风疹试剂 | 455 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）-复核用 | 96人份/盒 | 盒 | 1887.9 | 1.规格：96人份/盒； 2.检测方法：酶联免疫法； 3.检测性质：定量； 4.有效期：24个月； 5.敏感性：98.9% ；特异性：＞99%； 6.试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL； 7.临界值（cutoff值）为一个区间范围，10-15 U/mL； 8.酶标抗体是碱性磷酸酶。 9.响应此产品品牌不可与响应产品455品牌不同
其他检测试剂 | 456 | 二甲基亚砜 | 5*5ml | 盒 | 1165.5 | 质量水平：300 蒸汽密度：2.7 蒸汽压：0.42 mmHg ( 20 °C) 沸点：189 °C 密度：1.10 g/mL (lit.)
其他检测试剂 | 457 | 新型冠状病毒核酸标准物质(低浓度) | 50ul/管 | 管 | 2415 | 适用于对浓度较低的待测样品进行定量，无需提取，可直接扩增。 N和E基因为全长，可与任何检测试剂盒匹配。 适用于所有ORF1ab基因坐标位置（13201-15600）的试剂盒。
其他检测试剂 | 458 | 胎牛血清-特优级 | 500ml/瓶 | 瓶 | 6930 | 等级：特优级 无菌，经过0.1 μm三重过滤。 血红蛋白浓度：≤20 mg/dL 内毒素浓度：≤5 EU/mL 仅用于研究和生产用途。不可用于临床诊断或直接用于人类或动物。
其他检测试剂 | 459 | 蛋白酶K | 30U/mg,25mg/瓶 | 瓶 | 756 | 来源：白色念珠菌 无DNA酶、RNA酶污染 储存温度：-20℃（长期）；2-8℃（短期）。 比活性 ≥30 U/mg（以血红蛋白为底物，37℃测定） 在宽pH范围（4.0-12.0）及变性剂（如SDS、尿素）存在下仍保持活性
其他检测试剂 | 460 | 磷酸盐缓冲盐溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 78.75 | 用于多种细胞培养的平衡盐溶液。 含有氯化钠，磷酸钠和钾，不含钙或镁。未添加丙酮酸钠。 可用作 1×和10×PBS 缓冲液，具有 0.0067 M PO4，pH 为 7.0 至 7.2。 经过 0.1 μm 额定孔径的过滤器过滤。过滤前后均已进行滤器完整性测试。无菌灌装在 100 级洁净室中进行。 每批产品均须经过无菌测试，该测试使用现行USP中所述的膜过滤方法进行。
其他检测试剂 | 461 | 红细胞保存液（阿氏液） | 100ml | 瓶 | 94.5 | 无菌，100ml瓶装. 枸橼酸钠(二水) 8.0g/L，枸橼酸(一水) 0.55g/L，葡萄糖 20.5g/L，氯化钠 4.2g/L。
其他检测试剂 | 462 | 新冠病毒核酸质控品 | (2019-nCoV RNA)(液体)质控品，0.5ml/支，10支/盒，浓度编号S5 | 盒 | 1470 | 1、储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存1年。 2、规格要求：每支不少于0.5mL，液体。 3、靶值：1000cp/ml，对数值3.0 4、参考范围：3.16x10²-3.16x10³cp/ml 5、即用性要求：提供机读条码，可直接使用，无需稀释，安全快捷。 6、预期用途：评价、验证测量精密度,分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行新型冠状病毒核酸(2019-nCoV RNA)检测的室内质量控制。
其他检测试剂 | 463 | DMEM高糖培养基-无菌 | 500ml/瓶 | 瓶 | 82.95 | 用于多种哺乳动物细胞培养制造过程和研究应用。 含碳酸氢钠缓冲液、维生素、矿物质、氨基酸、硝酸铁、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠。 已使用纯化水进行水化，并经过无菌过滤。
其他检测试剂 | 464 | 胰酶 | 100ml | 瓶 | 210 | 胰蛋白酶细胞分离溶液。 源自猪胰腺 水合和灌装前，经过伽马辐照 经过配制，不含钙和镁
其他检测试剂 | 465 | HEPS | 100ml | 瓶 | 273 | 在二氧化碳变化的环境下，为细胞培养提供稳定的生理 pH。 不含支原体，已经过无菌测试。
其他检测试剂 | 466 | 青霉素-链霉素溶液 | 100ml | 瓶 | 273 | 用作抗菌剂和抗分枝杆菌剂。 广谱抑菌剂，对革兰氏阴性和革兰氏阳性生物具有活性 青霉素工作浓度为 100 U/mL；链霉素工作浓度为：100 μg/mL
其他检测试剂 | 467 | 清洗液-250ml | 250ml/瓶 | 瓶 | 21 | 瓶装，带螺旋盖 成分：0.9%Nacl+纯化水 经药监备案有备案证 瓶口处有铝箔纸塑封
其他检测试剂 | 468 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（免疫层析法） | 20T/盒 | 盒 | 462 | 1、方法学：免疫层析法； 2、检测标本：人鼻腔拭子和人口咽拭子； 3、可在一根试剂条上同时区分检测标本中的甲型流感病毒抗原和乙型流感病毒抗原； 4、规格：可同时提供板型和条形，单人份包装； 5、每盒产品配套同等数量的检测试剂、可封闭的裂解管和取样拭子，以及1瓶裂解液和1个工作台； 6、反应时间快，加样后8分钟可读取结果； 7、结果判读方便：甲型流感病毒抗原阳性则检测线显示红色，乙型流感病毒抗原阳性则检测线显示蓝色； 8、有效期24个月； 9、交叉反应：产品对流行性腮腺炎病毒、肠道病毒、鼻病毒A型、人冠状病毒、人偏肺病毒、麻疹病毒、巨细胞病毒、副流感病毒、腺病毒3型、腺病毒7型、呼吸道合胞病毒B型等不产生干扰或交叉反应。 10、具有中国国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证；
其他检测试剂 | 469 | 呼吸道21种病原体超多重核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法） | 25T/盒 | 盒 | 12600 | 1、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，如ABI系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、天隆Gentier系列、宏石SLAN系列等。 2、检测范围：至少包含新型冠状病毒ORF1ab/N、甲型流感病毒通用型/H1N1 pdm09/H3N2、乙型流感病毒Victoria/ Yamagata、呼吸道合胞病毒A/B、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒1/2/3/4、普通冠状病毒OC43/NL63 /229E/HKU1、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体 共33个靶标基因。 3、检测时长：反应时长不超过90min。 4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 5、反应体系：每管反应体系≤20μL。 6、扩增程序：逆转录时间≤3min， 95℃变性时间≤1min， 熔解曲线分析温度设置范围 54~88℃。 7、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。 8、判断依据：根据各病原体在不同荧光检测通道中的扩增曲线Ct值并结合熔点温度Tm不同，对样品中的病原体进行鉴别检测。 9、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的熔解曲线判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。 10、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性和Ct值，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 11、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。 12、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于9个月。
其他检测试剂 | 470 | 16重发热呼吸道症候群病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法-0.2ml预分装) | 10T/盒 | 盒 | 3360 | 1、用途：用于定性检测甲流、乙流、呼吸道合胞病毒、肠道病毒、副流感病毒、人博卡病毒、人腺病毒、人偏肺病毒、冠状病毒、人鼻病毒、SARS-CoV-2、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎支原体、百日咳杆菌、A组链球菌等16种病原体类型。 2、样本类型：人咽拭子或者鼻拭子样本 3、检测方法：，Taqman荧光探针法 4、试剂组成成分：荧光探针（冻干设计）、反应预混液、阳性对照、阴性对照 5、试剂预封装：0.2ml八连管预封装 6、检测限：500copies/ml 7、精密度：CV≤5% 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人基因组无交叉反应 9、规格：10T 10、有效期：-20℃±5℃保存12个月 11、反应时间：实验总时间≤70min
其他检测试剂 | 471 | 呼吸道22种病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法-0.2ml预分装) | 10T/盒 | 盒 | 4620 | 1、用途：用于定性检测甲流、乙流、呼吸道合胞病毒、肠道病毒、副流感病毒、人博卡病毒、人腺病毒、人偏肺病毒、冠状病毒、人鼻病毒、SARS-CoV-2、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、A族链球菌、百日咳杆菌、肺炎克雷伯、流感嗜血杆菌、鹦鹉热、曲霉菌、隐球菌嗜肺军团菌等22种病原体类型。 2、样本类型：人咽拭子或者鼻拭子样本 3、检测方法：，Taqman荧光探针法 4、试剂组成成分：荧光探针（冻干设计）、反应预混液、阳性对照、阴性对照 5、试剂预封装：0.2ml八连管预封装 6、检测限：500copies/ml 7、精密度：CV≤5% 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人基因组无交叉反应 9、规格：10T 10、有效期：-20℃±5℃保存12个月 11、反应时间：实验总时间≤70min
临检试剂 | 472 | 新型冠状病毒（2019-nCov）IgM抗体 | 100T/盒 | 盒 | 787.5 | 100T/盒,可适配采购人现有新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪
临检试剂 | 473 | 新型冠状病毒（2019-nCov）IgG抗体 | 100T/盒 | 盒 | 787.5 | 100T/盒，可适配采购人现有新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪
临检试剂 | 474 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 2*230ml/套 | 套 | 525 | 2*230ml/套，可适配采购人现有新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪
临检试剂 | 475 | 清洗液 CELLCLEAN AUTO | 714ml/瓶 | 瓶 | 420 | 714ml/瓶，可适配采购人现有新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪
仪器配件耗材 | 476 | 单孔反应杯 | 546个/盒 | 盒 | 315 | 546个/盒，可适配采购人现有新产业MAGLUMI X3全自动化学发光免疫分析仪
检验耗材 | 477 | 20ul袋装吸头 | 1000/袋 | 袋 | 86.1 | 数量/包 1000 /包 数量/箱 20000 /箱 包装规格 1,000支吸头/包，20包/箱 容量 20 µL 容积范围 0.5 - 20 µL 无菌 否 颜色 透明
| 478 | 盒装灭菌透明滤芯吸头-20ul | 20ul，50盒/箱 | 箱 | 2100 | 20ul,盒装,灭菌,透明滤芯
| 479 | 盒装灭菌透明滤芯吸头-1000ul | 1000ul，50盒/箱 | 箱 | 2100 | 1000ul,盒装,灭菌,透明滤芯
| 480 | 通用带滤芯吸头 | 100支/盒，50盒/箱 | 箱 | 2100 | 1000ul，通用带滤芯，透明，无菌，盒装
检验耗材 | 481 | 1000ul蓝色吸头 | 500/袋 | 袋 | 15.75 | 采用高品质聚丙烯（PP）材质 创新超长设计,减少移液器带来的污染 袋装,非无菌,可高温高压灭菌 吸嘴尾部呈柔软弹性椎体,配适大多数品牌移液器
检验耗材 | 482 | 滤芯-0.2µm | 0.2µm 个 | 个 | 2415 | 1.孔径为0.2µm的原装进口疏水型PTFE过滤器，滤除效率高于99.99%；排汽时可将带病毒、细菌或其他微生物的气溶胶、冷凝水、水雾等都拦截在灭菌腔内，确保排出的均为无菌气体； 2.通过操作屏幕可快速查询过滤器的使用次数，以便及时更换；
医用耗材 | 483 | 一次性医用袖套 | 100只/包 | 包 | 33.6 | 20*40cm
耗材 | 484 | 0.2ml八联排管 | 100条/盒 | 盒 | 619.5 | 有多种颜色可选，适合各种PCR仪。 不含RNase/Dnase、无热原、非灭菌 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
耗材 | 485 | 0.2ml荧光定量八排平盖 | 100条/盒 | 盒 | 262.5 | 不含 RNase/DNase 且无热原，确保样品总完整性 非灭菌 适合荧光、化学发光和实时荧光定量PCR应用 透光率高75% 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
检验耗材 | 486 | 无粉丁腈手套-小号 | S号/100只/盒 | 盒 | 52.5 | 小号，丁腈材质，自然有弹性，佩戴舒适，重量6g以上
检验耗材 | 487 | 无粉丁腈手套-中号 | M号/100只/盒 | 盒 | 52.5 | 中号，丁腈材质，自然有弹性，佩戴舒适，重量6g以上
检验耗材 | 488 | 超声分散专用试管 | 400支/箱 | 箱 | 945 | 5ml
检验耗材 | 489 | 紫外灯-30W | 30W | 根 | 144.9 | 30W/G30 T8，需适配采购人现有生物安全柜
检验耗材 | 490 | 10ul短白袋装吸头 | 1000/袋 | 袋 | 6.3 | 采用高品质聚丙烯（PP）材质 创新超长设计,减少移液器带来的污染 袋装,非无菌,可高温高压灭菌 吸嘴尾部呈柔软弹性椎体,配适大多数品牌移液器
检验耗材 | 491 | 1250ul无菌盒装吸头 | 96支/盒 | 盒 | 17.85 | 采用高品质聚丙烯材质 吸附液体时低残留、低吸附 伽马射线灭菌 无DNA酶、RNA酶和热原 吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，配适大多数品牌移液器
检验耗材 | 492 | 离心管 | 250 /包 | 包 | 75.6 | 可承受的最大RCF为14,000xg Snaplock盖可确保有效密封 管盖中心有薄膜，便于注射器针头插入取样 不含RNase/DNase，无热原
检验耗材 | 493 | 透明半裙边96孔板-非灭菌 | 10片/盒 | 盒 | 207.9 | 不含RNase/DNase 无热原 非灭菌 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成 96孔半裙边PCR板 单切角 应用/兼容性：标准热循环，ABI 2700、2720、9700、9800、7300、7500、7900 PCR仪和ABI测序仪
检验耗材 | 494 | 荧光定量PCR高透明封板膜 | 100张/ 包 | 盒 | 1126.65 | 数量/包 100 /包 数量/箱 500 /箱 平板规格 密封膜 无菌 否 厚度 70 µm 包装规格 100张薄膜/包，5包/箱 应用 诊断
检验耗材 | 495 | 细胞计数板-30 slides | 30 slides/盒 | 盒 | 577.5 | 使用 TC10 或 TC20 自动细胞计数仪，使用双腔玻片进行快速、高度可重现的细胞计数。 计数参数 – 范围 5 x 104– 1 x 107细胞/mL 和 6 – 50 μM 细胞直径 每个腔室只需要 10 μl 悬浮细胞 每个腔室中计数的体积为 0.4 μl（相当于四个 1 x 1 mm 正方形的手动血球计数器） 两个腔室都可以在插入前加载 腔室标记为 A 和 B，腔室旁边的箭头指示载玻片的插入方向 计数玻片是一次性多边形塑料，具有由聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA） 组成的双腔。每张玻片尺寸为 75 × 25 × 1.8 mm（宽 x 深 x 高），腔室深度为 100 μm。
检验耗材 | 496 | 1250ul吸头 | 500个/包 | 包 | 16.8 | 采用高品质聚丙烯（PP）材质 创新超长设计,减少移液器带来的污染 袋装,非无菌,可高温高压灭菌 吸嘴尾部呈柔软弹性椎体,配适大多数品牌移液器
检验耗材 | 497 | 200ul黄色吸头 | 1000个/包 | 包 | 16.8 | 采用高品质聚丙烯（PP）材质 创新超长设计,减少移液器带来的污染 袋装,非无菌,可高温高压灭菌 吸嘴尾部呈柔软弹性椎体,配适大多数品牌移液器
| 498 | 袋装吸头 | 1000个/包,40包/箱 | 箱 | 630 | 10ul，短，白色袋装
| 499 | 5ml袋装吸头 | 50支/包,20包/箱 | 箱 | 315 | 5ml，袋装，宽口
| 500 | 1250ul袋装吸头 | 500支/包,10包/箱 | 箱 | 357 | 1250ul，袋装
检验耗材 | 501 | 5ml离心管-带盖 | 100支/包 | 包 | 52.5 | 离心管材质：聚丙烯（PP） 螺旋盖材质：高密度聚乙烯 (HDPE) 两款盖子：翻盖和螺旋盖 多种颜色可选,棕色可为光敏感样品提供保护 可耐受最大离心力达25,000xg 可耐受温度范围：-80℃至121℃ 侧面有磨砂书写区,便于标识 刻度清晰,方便观察体积 无DNA酶,无RNA酶,无热原 无菌
检验耗材 | 502 | 巴氏吸管（独立包装） | 100个/盒 | 盒 | 31.5 | 低密度聚乙烯（LDPE）材质 带刻度，独立包装，环氧乙烷灭菌 加长设计更便于液体的快速移取，降低污染的风险 光滑透明，减少液体的沾附，加厚设计，弹性好，移液轻松 不能高温高压灭菌
检验耗材 | 503 | 冻存管-2ml | 2ml外旋 | 包 | 18.9 | 描述：2ml,外旋 材质：聚丙烯（PP） 是否无菌：非无菌,耐受121℃,20min,可高温高压灭菌 管壁带有刻度和标识区,便于样品标识 规格：100个/包
检验耗材 | 504 | 科研专用20m加厚铝箔纸 | 15um，30cm*20m/盒 | 盒 | 21 | 15um,30cm*20m，实用铝箔纸 银色柔滑触感，良好的导热性能 遮光密封，质地均匀，加厚不易皱裂 广泛用于食品烘培和科研实验中避光
检验耗材 | 505 | 2ml纸质冻存盒 | 100个/箱 | 箱 | 504 | 尺寸：13*13.1*5cm 规格：81孔/个 50个/箱 耐用型硬纸板 轻质，便于携带，表面增加防水涂层，有效阻隔液体 可耐受-80度低温 适用于0.5-2ml冻存管和离心管
检验耗材 | 506 | 细胞计数板 | 1片/盒 | 盒 | 1155 | 亮线金属银底可在常规显微镜下呈现高光，通过调节对比度可以改变显微镜图像，从而根据需求使划线变亮或变暗，更易于观察计数 深度为0.1mm，每格面积为0.0025平方毫米 计算盘中央部分的表面经过特殊加工抛光 适用于红、白血球与血小板的分析，亦适用于细胞计算 包装规格：每只塑料盒内含1块计数板与2片专用盖玻片。细胞计数板与专用盖玻片皆可重复使用。
检验耗材 | 507 | 0.22 μm 过滤器 | 250个/盒 | 盒 | 2236.5 | 连接（入口/出口）Female Luer-Lok/Male Luer slip 过滤器代码GP 装配入口Luer-Lok® 鲁尔锁母头 装配出口鲁尔滑接公头 外壳改性丙烯酸 色码绿色 最大入口压力[巴（psi）]10 bar (145 psi) 最高工作温度45 °C
检验耗材 | 508 | 0.45 μm 过滤器 | 250个/盒 | 盒 | 2236.5 | 连接（入口/出口）Female Luer-Lok/Male Luer slip 过滤器代码HV 装配入口Luer-Lok® 鲁尔锁母头 装配出口鲁尔滑接公头 外壳改性丙烯酸 色码黄色 最大入口压力[巴（psi）]10 bar (145 psi) 最高工作温度45 °C
检验耗材 | 509 | 150*25mm细胞培养皿 | 100个/箱 | 箱 | 682.5 | TC处理，细胞贴壁性优良 电子束灭菌，无菌包装 无DNA酶 无RNA酶 无热源 无内毒素 底面平坦透明，显微镜下不会光学扭曲变形 皿盖有叠放定位环，易于叠放 皿盖通气栅设计，确保气体交换 包装袋易撕口设计，便于使用
检验耗材 | 510 | 60mm细胞培养皿，TC处理 | 50包/箱 | 箱 | 787.5 | 底采用进口硼硅酸盐玻璃； 培养皿采用符合USP Class-6标准100%纯聚苯乙烯原料； 采用医用级无影胶水粘接而成，对细胞无毒性； 玻底厚度为0.16-0.19mm； 适合各类激光共聚焦实验、荧光显微实验和相差显微实验等实验； 每个独立包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源； 无热源，无内毒素，无细胞毒性； 伽马辐照灭菌，SAL 10-6
| 511 | 1000ul无菌盒装吸头 | 96支/盒 | 箱 | 892.5 | 1000ul，无菌，盒装
检验耗材 | 512 | 冻存管-1.8ml | 1.8ml，50个/包 | 包 | 92.4 | 无细胞毒性、非致突变原材料和无热原的 IVD 兼容管，可提高样品的安全性 有外旋或内旋盖可供选择 经认证，具有极高的 SAL 10-6 无菌保证水平 适于从一般冷藏 (+4°C) 到液氮气相低温储存 可针对要求不严苛的应用提供散装、无盖、非无菌型号
检验耗材 | 513 | 冻存管-2ml外旋无菌 | 50个/包, 2ml外旋 | 包 | 92.4 | 无细胞毒性、非致突变原材料和无热原的 IVD 兼容管，可提高样品的安全性 有外旋或内旋盖可供选择 经认证，具有极高的 SAL 10-6 无菌保证水平 适于从一般冷藏 (+4°C) 到液氮气相低温储存 可针对要求不严苛的应用提供散装、无盖、非无菌型号
| 514 | Parafilm封口膜 | 4英寸*125英寸，1卷/盒 | 盒 | 239.4 | 产品名称:Parafilm封口膜(4英寸×125英尺) 产品包装:1卷/盒
检验耗材 | 515 | 全白96孔细胞培养板 | 80个/盒 | 盒 | 794.85 | 主要用于使用化学发光检测仪(Luminometer)等仪器进行发光分析(luminescent assay)的实验。
检验耗材 | 516 | 50-300ul手动十二道移液器TopPette | 50-300ul | 支 | 1260 | 类型：微量移液器 结构形式：可调式移液器 测量范围：50-300μl 重量：0.8（kg）
检验耗材 | 517 | 透明细胞96孔板 | 100个/箱 | 箱 | 1050 | 建议工作体积为75至200 µL 经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能 带凝结环的单向板盖，有助于减少污染 经过γ-辐照灭菌，经认证无热原 独立的字母数字编码便于区分孔 独立包装
检验耗材 | 518 | 一次性移液管-10ml | 10ml， 200/箱 | 箱 | 319.2 | 无菌 不含RNase/DNase 无热原 无细胞毒性 无BSE/TSE 独有的防滴吸头可确保移液准确 带颜色标识的放大条纹，更易于读取容量和选择尺寸 双向刻度，可选递增或递减刻度 负刻度可提供额外容量 三种包装方式可选：纸塑独立包装；透明塑料独立包装；大包装 容积精准度可达总容积的±2%
检验耗材 | 519 | 一次性移液管-5ml | 5ml， 200/箱 | 箱 | 315 | 无菌 不含RNase/DNase 无热原 无细胞毒性 无BSE/TSE 独有的防滴吸头可确保移液准确 带颜色标识的放大条纹，更易于读取容量和选择尺寸 双向刻度，可选递增或递减刻度 负刻度可提供额外容量 三种包装方式可选：纸塑独立包装；透明塑料独立包装；大包装 容积精准度可达总容积的±2%
检验耗材 | 520 | 12孔透明经TC处理多孔板 | 50 /箱 | 箱 | 525 | 独立的字母数字编码便于区分孔，平底 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能 (除非另有说明) 超低吸附表面培养板具有共价结合的水凝胶层，可最大限度降低细胞粘附、蛋白吸附和细胞激活。 无菌 无热原
检验耗材 | 521 | 24孔透明经TC处理多孔板 | 1 /包 ，100 /箱 | 箱 | 1050 | 独立的字母数字编码便于区分孔，平底 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能 (除非另有说明) 超低吸附表面培养板具有共价结合的水凝胶层，可最大限度降低细胞粘附、蛋白吸附和细胞激活。 无菌 无热原
检验耗材 | 522 | 离心管-15ml-可选管盖 | 50 /包 | 包 | 80.85 | 15 mL离心管带有黑色印制刻度和大块白色标记区。 可选管盖：先进的康宁CentriStar™ 盖或原配密封盖。 无菌。不含RNase/DNase。 无热原。 经过95 kPA (14 psi) 压力测试——仅限密封盖。
检验耗材 | 523 | 细胞瓶 | 5个/包，5包/箱 | 箱 | 845.25 | 225cm²的生长面积 由光学透明的原生聚苯乙烯制成 经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能 印有批号，便于追溯 100%完整性检测 经过γ-辐照灭菌 无热原
检验耗材 | 524 | 6孔板 | 50个/箱 | 箱 | 630 | 独立的字母数字编码便于区分孔，平底 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能 (除非另有说明) 超低吸附表面培养板具有共价结合的水凝胶层，可最大限度降低细胞粘附、蛋白吸附和细胞激活。 无菌 无热原
检验耗材 | 525 | 离心管-50ml黄盖 | 25个/袋，8袋/箱 | 箱 | 232.68 | 运输条件常温运输 材质PP 颜色管身本色，管盖黄色 是否已灭菌已灭菌 洁净度无DNA酶、RNA酶 是否避光非避光型 容量50 ml 底型锥底 盖类型螺旋盖 耐受最大离心力8,000 Xg 使用温度0~135°C 是否可高温高压灭菌是 洁净级别无菌级 包装形式架装袋装，箱装 其他特征UV印刷刻度
检验耗材 | 526 | 离心管-15ml黄盖 | 50个/袋，8袋/箱 | 箱 | 309.12 | 运输条件常温运输 材质PP 颜色管身本色，管盖黄色 是否已灭菌已灭菌 洁净度无DNA酶、RNA酶 是否避光非避光型 容量15 ml 底型锥底 盖类型螺旋盖 盖颜色黄色 是否带刻度带刻度 高度119.7 mm 外径16.5 mm 内径14.7 mm 壁厚0.9 mm 是否有书写区是 耐受最大离心力8,000 Xg 使用温度0~135°C 是否可高温高压灭菌是 洁净级别无菌级 包装形式架装袋装，箱装 其他特征UV印刷刻度
检验耗材 | 527 | 一次性移液管-25ml | 25ml，200/箱 | 箱 | 186.48 | 运输条件常温运输 材质PS 是否已灭菌已灭菌 洁净度无DNA酶、RNA酶，无热原 工作容量25 ml 最小刻度0.2 ml 负刻度-7.0 色标红色
检验耗材 | 528 | 一次性移液管-50ml | 50ml，200/箱 | 箱 | 337.68 | 运输条件常温运输 材质PS 是否已灭菌已灭菌 洁净度无DNA酶、RNA酶，无热原 工作容量50 ml 最小刻度0.5 ml 负刻度-7.0 色标紫色
检验耗材 | 529 | 荧光定量PCR高透明封板膜-灭菌 | 50/包 | 包 | 53.76 | 运输条件常温运输 材质PET 颜色：本色透明 是否已灭菌：已灭菌 洁净度无DNA酶、RNA酶 光学性能：普通型透光 适配性PCR板、酶标板、样品板、96孔深孔板 使用温度-80~110°C
检验耗材 | 530 | 动物/植物组织研磨介质预装管(基本款) | 50管/包 | 包 | 236.25 | 适用于TGrinder H24R组织研磨低温均质仪（OSE-TH-02），2ml体积大小，内装特异性珠子以研磨组织
检验耗材 | 531 | 100mm细胞培养皿 | 10*30 | 箱 | 346.5 | TC处理促进细胞贴壁 培养皿盖卡槽设计保证稳定的气体交换 皿侧的尺环设计，便于拿握，减少污染 可堆集放置，节省空间 无热原 无DNase和RNase 无菌 尺寸：100mm×20mm（实际培养尺寸：86mm×21.5mm）
检验耗材 | 532 | 一次性手术衣 | 50件/箱 | 箱 | 1233.75 | 120cm*150cm
检验耗材 | 533 | 加样笔 | 支 | 支 | 1071 | 1、配套VITEK MS质谱仪专用的菌落加样操作 2、涂层均匀，操作简单方便 3、涂板省时省力，避免交叉污染 4、标准化操作，以保证生物安全性 5、规格：1支/盒。
检验耗材 | 534 | 加样头 | 18*96/盒/箱 | 箱 | 10710 | 1、配套VITEK MS质谱仪专用的加样笔的加样头 2、涂板省时省力，避免交叉污染 3、标准化操作，以保证生物安全性 4、规格：18盒*96个/箱
检验耗材 | 535 | 螺旋盖离心管 | 500支/包 8包/箱 | 箱 | 7560 | 容量：1.5毫升
检验耗材 | 536 | PCR小管 | 0.2ml | 盒 | 561.75 | 容量：0.2毫升
检验耗材 | 537 | 鞋套 | 1000只/箱 | 箱 | 630 | 尺寸：5*33*33cm
检验耗材 | 538 | 医生帽 | 1000件/箱 | 只 | 0.63 | 尺寸：15*22cm 材质：无纺布
检验耗材 | 539 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 9.45 | 30瓶/箱
检验耗材 | 540 | 含氯消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 9.45 | 30瓶/箱
检验耗材 | 541 | 采水袋 | 10个/包，10包/箱 | 箱 | 682.5 | 10个/包，10包/箱，500ml
检验耗材 | 542 | N95口罩-袋装 | 9502V+ 25个/袋 | 袋 | 262.5 | 头带式，带呼吸阀。 高效静电滤棉，呼吸阻力小，对非油性颗粒物的过滤效率在95％以上
检验耗材 | 543 | N95口罩-盒装 | 9324CN+ 10个/盒 | 盒 | 157.5 | 高效静电滤棉，呼吸阻力小，对非油性颗粒物的过滤效率在95％以上 带冷流呼气阀，上面板压花设计，减少通过上面板的气流，帮助减轻眼镜起雾。
| 544 | 200ul无菌盒装吸头 | 96支/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 箱 | 787.5 | 200ul，无菌，盒装
| 545 | 10ul无菌盒装吸头 | 96支/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 箱 | 735 | 10ul，无菌，盒装
| 546 | 1000ul盒装滤芯吸头 | 100支/盒,10盒/中盒,5中盒/箱 | 箱 | 1312.5 | 1000ul，盒装，带滤芯
建库试剂 | 547 | 吸头隔套 | 500个/包 | 包 | 173.25 | 表面光滑、尖嘴尺寸小，可配套应用于全自动酶免工作站、全自动加样系统等，主要用于液体的分配和转移。
检验耗材 | 548 | 带滤芯灭菌移液吸头-20ul | 96支/盒 | 盒 | 50.4 | 20ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
检验耗材 | 549 | 色谱进样瓶 | Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Total Recovery Vial, 1 mL Volume, 100/pk | 盒 | 1984.5 | 材质：透明玻璃 尺寸：12 x 32 mm 容量：1 mL 包装规格：100个/PK
仪器配件耗材 | 550 | 溶剂混匀器 | 1个/PK | 个 | 6709.5 | 50µL 氧化锆，18K.可适配采购人现有沃特世质谱仪
检验耗材 | 551 | SPE小柱-500 mg | 30/pk | 盒 | 4567.5 | Oasis MAX 6 cc 真空滤芯, 每盒500 mg吸附剂, 60 微米, 30个/盒
检验耗材 | 552 | SPE小柱-150 mg | 30/pk | 盒 | 3171 | Oasis WAX 6 cc 真空滤芯,每盒150 mg吸附剂, 30 微米,30/盒
检验耗材 | 553 | SPE小柱-200 mg | 30/pk | 盒 | 2614.5 | Oasis HLB 6 cc 真空滤芯, 每盒200 mg吸附剂 , 30 微米, 30/盒
检验耗材 | 554 | SPE小柱-200 mg盒装 | 30支/盒 | 盒 | 2803.5 | PRiME HLB，6毫升/200毫克，30支/盒
检验耗材 | 555 | 样品瓶盖 | 100/pk | 盒 | 609 | 蓝色, 12 x 32 mm Screw Neck Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 100/pk
仪器配件耗材 | 556 | 法兰套圈 | 1/16英寸，5个/包 | 包 | 340.2 | 1/16 英寸，5个/包
仪器配件耗材 | 557 | 进样盘 | SKU:700011047，48位，2ml | 个 | 247.8 | 48位，2ml
检验耗材 | 558 | 透明进样瓶套装（含预切口盖垫） | 12 x 32 mm，2 ml，100个/盒 | 盒 | 924 | 12 x 32毫米，2毫升，100个/盒。带瓶盖并且有与切口及硅胶垫
试剂 | 559 | Accuri c6 Plus 1年维护保养试剂盒（PM Kit Flow Cytometer 1 Year） | 661331 | 盒 | 8652 | 需适配采购人现有碧迪ACCURI C6 PLUS流式细胞仪
测序芯片 | 560 | 测序芯片 | 40G | 张 | 12600 | 可适配采购人现有三代测序仪器MinION Mk1C
建库试剂盒 | 561 | 免扩增条形码试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 12600 | 可适配采购人现有三代测序仪器MinION Mk1C
建库试剂盒 | 562 | 清洗试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 1680 | 可适配采购人现有三代测序仪器MinION Mk1C
蛋白试剂 | 563 | Anti-Lck抗体 | 50 μl/支 | 支 | 3608.85 | 宿主：Rabbit 经测试应用：适用于: IHC-P,ICC/IFmore details 种属反应性与反应: Human
蛋白试剂 | 564 | Anti-RNF38 | 100 μl/支 | 支 | 3787.35 | 宿主:兔 适用于：IHC-P、ICC/IF 反应对象：人 同工型：IgG
蛋白试剂 | 565 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)-1ml | 2*1ml | 包 | 42 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer,5X),是一种经过改良的以溴酚蓝为染料,5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。 可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。
蛋白试剂 | 566 | TBST缓冲液(10X，pH7.4) | 500ml | 瓶 | 50.4 | TBST 即 Tris 盐缓冲液（TBS）加入了 Tween -20，是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液。TBST 作为一种非离子型去污剂，有复性抗原的作用，可以用于免疫印迹（WB）、免疫荧光（IF）、免疫组化（IHC）和免疫细胞化学（IC）等试验中封闭液的配制、一抗二抗的配制、一抗二抗孵育后的洗涤等。封闭和洗涤可以降低背景，增强信噪比。
蛋白试剂 | 567 | HA标签抗体 | 500ul | 支 | 5355 | 宿主：兔 反应对象：人 WB (1:1000-1:5000), IF(1:200-1:800), IP (1:200)该HA标签抗体可识别在细胞内过表达的HA标记重组蛋白，包括HA位于氨基酸和羧基端的重组蛋白
蛋白试剂 | 568 | RIPA裂解液(强） | 100 mL | 瓶 | 219.45 | RIPA裂解液(RIPA Lysis Buffer)是一种传统的细胞组织快速裂解液。RIPA裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的PAGE、Western、免疫沉淀(immunol precipitation，IP)、免疫共沉淀(co-IP)和ELISA等。 本产品可以用于动物、植物的细胞或组织样品，也可以用于真菌或细菌样品。
蛋白试剂 | 569 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)-15ml | 15mL | 瓶 | 169.05 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer，5X)，是一种经过改良的以溴酚蓝为染料，5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。 可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。
蛋白试剂 | 570 | Western转膜液 | 10*1L | 盒 | 267.75 | Western转膜液(Western Transfer Buffer)可以用于Western时湿法电转膜。 本Western转膜液是一种安全无毒的转膜液，没有使用剧毒的甲醇，也没有使用其它的有毒试剂。 本Western转膜液配制便捷，无需调节pH值。 本Western转膜液可以回收，回收后可以再使用2-3次。
蛋白试剂 | 571 | HRbio™ 三色预染蛋白质分子量标准Marker（6.5-270 kDa） | 250ul | 瓶 | 365.4 | 本产品由10种预染蛋白组成，分子量范围为6.5-270kDa，其中30 kDa、270kDa为橙色条带，52 kDa为绿色条带，6.5、16、37、66、95、130、175 kDa为蓝色条带。使用本产品可动态观察蛋白电泳状态和转膜效果。经SDS-PAGE电泳后转移到PVDF膜、NC膜上可见清晰的彩色条带。本产品为即用型产品，无需加热、稀释或添加还原剂，开盖即用。 干冰运输。-20℃保存，有效期2年；室温放置1-2个月无影响
蛋白试剂 | 572 | SurePAGE™, Bis-Tris, 10x8, 4-12%, 12孔 | 10/pk | 盒 | 367.5 | 外观透明 浓度4-12%，梯度 计算分离范围 250-20 kDa 卷最大上样量：60 μl 存储如果储存在 2-8°C 下，凝胶可稳定保存长达 18 个月。
蛋白试剂 | 573 | SurePAGE™, Bis-Tris, 10x8, 4-12%, 10孔 | 10/pk | 盒 | 367.5 | 外观透明 浓度4-12%，梯度 计算分离范围 250-20 kDa 卷最大上样量：60 μl 存储如果储存在 2-8°C 下，凝胶可稳定保存长达 18 个月。
蛋白试剂 | 574 | SurePAGE™, Bis-Tris, 10x8, 4-12%, 15孔 | 10/pk | 盒 | 367.5 | 外观透明 浓度4-12%，梯度 计算分离范围 250-20 kDa 卷最大上样量：60 μl 存储如果储存在 2-8°C 下，凝胶可稳定保存长达 18 个月。
蛋白试剂 | 575 | Tris-mops-sds running buffer | 5包/盒 | 包 | 157.5 | 用 1000 ml水复溶为每袋粉末制作 1X 电泳缓冲液。 1X MOPS 缓冲液配方： SDS 页面 Tris 碱：6.06 克 MOPS:10.46 克 SDS:1.0 克 乙二胺四乙酸:0.3 克 去离子水:至 1000 毫升
蛋白试剂 | 576 | 免冰浴快速转膜缓冲液（干粉） | 15包、干粉 | 包 | 157.5 | 本产品是一种安全无害的用于Western Blot时湿法快速转膜的缓冲液，能高效快速地将蛋白转移到印迹膜上；不使用甲醇，能在15-30 min内完成转膜过程。 安全无毒害：本产品不含有毒有害组分，也无需使用剧毒的甲醇等试剂。 转膜缓冲液的转膜效果与传统转膜缓冲液一致或更优。 转膜快速、无需冰浴：使用快速转膜缓冲液时，在400 mA恒流转膜15-30 min即可将聚丙烯酰胺凝胶上的蛋白转移至PVDF膜或硝酸纤维膜（NC膜）等印迹膜上，并且产热较传统转膜缓冲液更低。 常温运输与储存，24个月有效期。
蛋白试剂 | 577 | lumiQ通用型ECL发光液 | 250ml+250ml | 盒 | 1260 | 灵敏：信噪比高，背景低，可检测低于 pg 级抗原。 持久：可提供充足的时间获取所需条带的深度。 便捷：加入底物即可检测。 稳定：长期存放不减低灵敏度。 兼容：对不同实验室的操作习惯兼容性强，新手上手快，更换系统无需优化。 产品性状：A 液：淡黄色至无色液体；B 液：无色液体。
核酸试剂 | 578 | CCK-8 试剂盒 | 1*5*100T | 盒 | 157.5 | CCK-8试剂盒,是一种基于WST-8的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。WST-8是一种类似于MTT的化合物,在电子耦合试剂1-Methoxy PMS存在的情况下,可以被还原生成橙黄色水溶性的甲臜（Formazan）。细胞增殖越多越快,则颜色越深；细胞毒性越大,则颜色越浅。对于同样的细胞,颜色的深浅和细胞数目呈线性关系。
核酸试剂 | 579 | DEPC水 | 1 x 500 mL | 瓶 | 589.05 | 酸碱度：6 到 8 在室温下储存。 无 DNase，分子生物学级，无 RNase 经 DEPC 处理 1 x 500 毫升 高压灭菌， 膜过滤
核酸试剂 | 580 | 无RNA水（分子级） | 500mL | 瓶 | 486.15 | 不含 DNase/RNase 的 UltraPure 蒸馏水 （500 mL/瓶） 在室温下储存。 无 DNase，分子生物学级，无 RNase 未经 DEPC 处理 500 毫升 膜过滤
核酸试剂 | 581 | 反转录试剂盒PrimeScriptTM II High Fidelity One Step RT - PCR Kit | 200 Rxns × 4/套 | 盒 | 5355 | 可以快速、高效合成Real Time PCR用cDNA，是进行2 Step Real Time RT-PCR反应的理想试剂。 含有Oligo dT Primer和Random 6 mers两种反转录引物，可根据实际情况区别使用。反转录反应可以使用Random 6 mers或Oligo dT Primer，也可以Oligo dT Primer和Random 6 mers同时使用。只扩增一种目的基因时，也可以使用Specific Primer作为反转录引物。
核酸试剂 | 582 | 高特异性qPCR试剂TB Green Premix Ex Taq II (Tli RNase H Plus) | 200 Rxns × 2/套 | 套 | 2048.55 | 采用TB Green嵌合荧光法进行Real Time PCR的专用试剂。制品中含有Real Time PCR反应的最适浓度TB Green，是一种2×浓度的Premix Type试剂，进行实验时，PCR反应液的配制十分方便简单。 添加了Tli RNaseH(耐热性RNaseH)，以cDNA作为模板进行PCR反应时，可以很好地抑制地由于cDNA中残存mRNA对PCR反应造成的阻害作用。 Buffer经过改良，使反应特异性比TB Green Premix Ex Taq(Tli RNaseH Plus)（Code No.RR420A）更高。能抑制非特异性反应，可以在宽广的范围内进行更加准确的定量。本Buffer和Hot Start法用DNA聚合酶TaKaRa Ex Taq HS组合使用，可以进行重复性好、可信度高的Real Time PCR解析。
核酸试剂 | 583 | RNA-easy Isolation Reagent-100ml | 100ml | 瓶 | 598.5 | RNA提取；产物可用于cDNA克隆；qRT-PCR检测；mRNA纯化；体外翻译；Northern blotting杂交；高通量测序 · 操作简便：单相提取，无需多相分层，并且全程可在室温进行操作 · 兼容性广：广泛适用于各类动植物和微生物样品，轻松应对各类培养细胞 · RNA质量高：RNA纯度高，完整度好，产量媲美传统Trizol法提取 · 安全低毒：无需使用氯仿、β-巯基乙醇等有毒有害试剂
核酸试剂 | 584 | 10000*Solargel Red 核酸染料 | 0.5mL | 瓶 | 756 | 灵敏、稳定和相对安全的荧光核酸染色试剂。可以替代高毒性染色剂－溴化乙锭（EB），用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶中dsDNA和ssDNA的染色。SolarRed的灵敏度远高于EB，并且不需要脱色。由于SolarRed和EB有相同的光谱特性，因此用它替代EB时不需要更换成像系统。
核酸提取与纯化试剂 | 585 | PCR纯化试剂盒/DNA纯化试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 163.8 | PCR纯化试剂盒(PCR Clean Up Kit)，也称DNA纯化试剂盒(DNA Purification Kit)是一种用于PCR产物纯化或从多种DNA反应体系中纯化DNA的试剂盒。 适用于PCR反应后去除引物、酶、矿物油、甘油、盐等杂质；也同样适用于酶切、连接、磷酸化、补平或切平、随机引物等反应后的DNA纯化。纯化所得DNA可直接用于酶切、连接、转化细菌、测序、PCR、杂交等后续操作。本试剂盒适用于纯化100bp-10kb DNA，长至30个碱基的引物均可被完全去除。 采用一种新型的DNA纯化柱。在特定条件下，使DNA能在离心过柱的瞬间，结合到DNA纯化柱上，在一定条件下又能将DNA充分洗脱，从而实现DNA的快速纯化。无需酚氯仿抽提，无需酒精沉淀，12个样品只需不足15分钟即可完成。 每个DNA纯化柱可以结合的DNA量的上限约为15微克。 DNA回收效率约为90%。接近100bp或10kb的DNA片段回收效率要略低一些，大于10kb的DNA回收效率迅速下降。另外如果样品中DNA含量特别低也会导致回收效率下降。
基因工程 | 586 | 无内毒素质粒大提试剂盒 | 25preps/盒 | 盒 | 1984.5 | 无内毒素大量提取试剂盒将快速过滤器、大量硅胶吸附柱和独特的内毒素吸附液ETR Solution相结合起来，适合于从50-250ml培养过夜的细菌培养液中纯化高达1mg低内毒素的质粒DNA，内毒素含量小于0.1EU/µg。纯化的质粒可直接用于测序、细胞转染、动物注射、酶切等各种用途。 安全－无酚氯仿等有机物抽提 可靠－操作简单，每次都能获得理想的效果 无内毒素－内毒素含量低于0.1EU/µg
基因工程 | 587 | PageRuler™ 预染蛋白分子量标准，10 至 180 kDa | 2x250μL/盒 | 盒 | 651 | 比色法、NIR 荧光 (700 nm)、RGB 荧光 (555 nm) 标记物数量：10 产品类型：蛋白分子量标准品 即用型 10-180 kDa 染色剂类型：3 色：蓝色、橙色、绿色 凝胶兼容性：Bolt™ Bis-Tris Plus 凝胶、Novex™ Tricine 凝胶、Novex™ Tris-甘氨酸凝胶、NuPAGE™ Bis-Tris 凝胶、NuPAGE™ Tris-醋酸盐凝胶、SDS-PAGE 凝胶 分子量：180、130、100、70、55、40、35、25、15、10 kDa 数量：2 x 250μL
基因工程 | 588 | 菌落直接PCR试剂盒 | 400次 | 盒 | 137.55 | 菌落直接PCR试剂盒(E.coli Colony Direct PCR Kit)是一种使用特别便捷的含有蓝色和橙色染料(电泳位置分别约4kb和50bp)的2倍浓度的PCR预混液，含有2X Taq DNA Polymerase、2X PCR Buffer、2X dNTP和2X Loading Buffer等，只需加入大肠杆菌菌落或菌落稀释物、引物和水即可进行PCR扩增，并且扩增完毕后可以直接上样电泳。本试剂盒主要适用于质粒转化大肠杆菌后阳性克隆的菌落PCR筛选和鉴定。
临检试剂 | 589 | DK-SFM培养基 | 500ml | 瓶 | 1708.35 | 细胞类型：角质化细胞、上皮细胞 分类：无血清 浓度： 1 X 培养类型：哺乳动物细胞培养 形式：液体 血清水平：无血清 有效期：12个月 无菌 加有添加剂 谷氨酰胺, 酚红
其他耗材试剂 | 590 | 红细胞裂解液-无菌 | 500ml | 瓶 | 273 | 红细胞裂解液(Red Blood Cell Lysis Buffer)，也称ACK Lysis Buffer，是一种用于从人或鼠等的血液或组织样品中裂解并去除无细胞核红细胞的溶液。 本裂解液经过优化配方，在裂解红细胞的同时几乎不损伤淋巴细胞(lymphocyte)或其它有细胞核的细胞。 本裂解液的主要有效成分为氯化铵。 本裂解液不适用于有细胞核红细胞的裂解，例如鸟或禽类的红细胞。 本裂解液经过无菌处理，处理过的血液或组织细胞样品可以用于后续的原代培养、细胞融合以及核酸或蛋白的提取及各种常规的分析和检测。
其他耗材试剂 | 591 | RPMI 1640培养基 | 500ml | 瓶 | 60.9 | 运输中要避光冷藏，瓶口保持向上，切勿剧烈振荡； 开瓶后不要长时间暴露在空气和强光下，以保持培养基的稳定性； 开瓶后能在一周内用完，短时间内用不完可分装冷藏保存，但PH值会在随后的时间里慢慢变碱，属于正常现象，请放心使用； 所有液体培养基均经100纳米无菌过滤和出厂严格检测，除非需要，请不要私自进行二次过滤和任何形式的无菌检测。
其它病毒检测试剂 | 592 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)-5000次 | 5000次 | 盒 | 1812.3 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)(Enhanced BCA Protein Assay Kit)是根据目前世界上最常用的两种蛋白浓度检测方法之一BCA法研制而成，实现了蛋白浓度测定的简单、高稳定性、高灵敏度和高兼容性。 和BCA蛋白浓度测定试剂盒相比，灵敏度更高，检测浓度下限达到10μg/ml，最小检测蛋白量达到 0.2μg，待测样品体积为1-20μl。 和普通BCA蛋白浓度测定试剂盒相比，显色速度更快，相同的样品孵育较短时间即可进行吸光度测定。 在20-1000μg/ml浓度范围内有较好的线性关系。
其它病毒检测试剂 | 593 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)-200次 | 200次/盒 | 盒 | 205.8 | BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)(Enhanced BCA Protein Assay Kit)是根据目前世界上最常用的两种蛋白浓度检测方法之一BCA法研制而成，实现了蛋白浓度测定的简单、高稳定性、高灵敏度和高兼容性。 和普通BCA蛋白浓度测定试剂盒相比，灵敏度更高，检测浓度下限达到10μg/ml，最小检测蛋白量达到0.2μg，待测样品体积为1-20μl。 和普通BCA蛋白浓度测定试剂盒相比，显色速度更快，相同的样品孵育较短时间即可进行吸光度测定。 在20-1000μg/ml浓度范围内有较好的线性关系。
其它检测试剂 | 594 | 萤火虫荧光素酶报告基因检测试剂盒 | 1000次/盒 | 盒 | 2518.95 | 萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒(Firefly Luciferase Reporter Gene Assay Kit)，是一种以萤光素(luciferin)为底物高信号稳定性检测萤火虫萤光素酶(firefly luciferase)活性的试剂盒。报告基因细胞裂解液4℃保存3个月有效，-20℃保存一年有效，-80℃可以长期保存；萤火虫萤光素酶检测试剂-80℃避光保存，至少一年有效；-20℃避光保存，推荐3-6个月内使用。
其它检测试剂 | 595 | 支原体清除试剂 | 20mg | 包 | 217.35 | 一个20mg包装的本试剂可以配制0.5μg/ml工作液40升，20μg/ml工作液1000ml，或50μg/ml工作液400ml。一个100mg包装的本试剂可以配制0.5μg/ml工作液200升，20μg/ml工作液5000ml，或50μg/ml工作液2000ml。4℃保存，一年有效。配制成溶液后-20℃保存。
生物试剂 | 596 | CM200无蛋白细胞冻存液 | 100 mL | 瓶 | 367.5 | CM200无蛋白快速细胞冻存液，是一种新型的快速冻存细胞的保护液，可将细胞置于-80℃直接冷冻保存。 CM200内含高分子抗冻材料 (antifreezepolymers)，不含蛋白成分，能够满足不同客户的应用需求。 可以用于科研用户常规的细胞保种，生物企业的无血清培养细胞，蛋白表达的工程细胞冷冻保存
生物试剂 | 597 | 0.25%胰酶-EDTA | 100 mL | 瓶 | 205.8 | 组件分子量浓度 （mg/L）毫米 无机盐 氯化钾 （KCl）75.0400.05.3333335 磷酸二氢钾 （KH2PO4）136.060.00.44117647 碳酸氢钠 （NaHCO3）84.0350.04.1666665 氯化钠 （NaCl）58.08000.0137.93103 磷酸氢二钠 （Na2HPO4-7H2O）268.090.00.33582088 其他组件 D-葡萄糖（葡萄糖）180.01000.05.5555553 乙二胺四乙酸 4Na 2H2O416.2380.00.9130226 酚红398.010.00.025125628 胰蛋白酶23800.02500.00.10504202
生物试剂 | 598 | 0.05%胰酶-EDTA | 500mL | 瓶 | 565.95 | 组件分子量浓度 （mg/L）毫米 无机盐 氯化钾 （KCl）75.0400.05.3333335 磷酸二氢钾 （KH2PO4）136.060.00.44117647 碳酸氢钠 （NaHCO3）84.0350.04.1666665 氯化钠 （NaCl）58.08000.0137.93103 磷酸氢二钠 （Na2HPO4-7H2O）268.090.00.33582088 其他组件 D-葡萄糖（葡萄糖）180.01000.05.5555553 乙二胺四乙酸 4Na 2H2O416.2200.00.4805382 酚红398.010.00.025125628 胰蛋白酶23800.0500.00.021008404
生物试剂 | 599 | 胎牛血清（澳牛） | 500ml/瓶 | 瓶 | 8568 | 血清分类：特级（安全） 内毒素水平：≤5 EU/mL。 血红蛋白水平：≤30 mg/dL（常规水平≤ 25 mg/dL）。
生物试剂 | 600 | 胎牛血清（南美） | 500ml/瓶 | 瓶 | 2572.5 | 内毒素含量极低<1UI/ml（国际规定：特级胎牛血清<10 UI/ml），极利于细胞的生长和传代 三次0.01 μm无菌过滤处理 进行细菌、支原体、病毒及病毒抗体检测，符合国际动物协会要求
生物试剂 | 601 | 支原体检测试剂盒MycoBlue Mycoplasma Detector | 50次/盒 | 盒 | 630 | 各种悬浮、贴壁培养细胞支原体检测；实验室的日常支原体检测 · 简便: 细胞培养上清可直接用于检测 · 快速: 1h通过颜色判定结果 · 兼容：覆盖所有细胞培养常见的支原体 · 准确: 准确性优于PCR法，媲美qPCR法;
生物试剂 | 602 | 1×PBS缓冲液(pH7.2- 7.4) | 500mL | 瓶 | 51.45 | 即磷酸盐缓冲液，能够提供相对稳定的离子环境和pH 缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液，与人体血液等渗，可用于分子克隆及细胞培养等。主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠以及氯化钠，不含钙镁离子，pH 为7.3-7.5。
生物试剂 | 603 | 嘌呤霉素 | 25mg/支 | 支 | 378 | 蛋白质合成抑制剂。抑制细菌、藻类原生物和哺乳动物细胞生长。 别名：二盐酸嘌呤霉 素； 3'-[α-Amino-p-methoxyhydrocinnamamido]-3'-deoxy-N,N dimethyladenosine dihydrochloride 分子式：C22H29N7O5·2HCl 分子量：544.43 CAS＃：58-58-2 外观：白色或白中带有黄色的粉末 特性：来源：Streptomyces alboniger 纯度(assay):≥98%(TLC) 溶解性：溶于水，参考浓度50mg/ml。
糖类试剂 | 604 | EpiLife? 成分确定的生长添加剂 (EDGS) | 5 mL/瓶 | 瓶 | 981.75 | 细胞类型：角质形成细胞 浓度：100 X 产品类型：EpiLife定义生长补充剂（EDGS） 无菌 运输条件：干冰 种属：人
糖类试剂 | 605 | EpiLife? 培养基，含 60 μM 钙 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1458.45 | 细胞类型： 角质化细胞、上皮细胞 分类：非动物源性, 化学成分明确, 无蛋白, 无血清 培养类型：哺乳动物细胞培养 形式：液体 产品类型：EpiLife 培养基 血清水平：无血清，无菌，无菌过滤 灭菌方法：无菌过滤 加有添加剂：HEPES，酚红，无机盐，钙 运输条件： 室温
糖类试剂 | 606 | DMEM (培养基)DMEM， high glucose， pyruvate | 500ml/瓶 | 瓶 | 57.75 | 应用领域：科学与基础研究 产品类别：基础培养基 产品外观：液体 细胞种类：成纤维细胞、平滑肌细胞等 血清：添加10%胎牛血清 培养条件：37℃，5-10%的CO2 无菌级别：过滤除菌 效期：12个月 重要组分（+）[+]酚红[+]4.5 g/L D-葡萄糖[+]4 mM L-谷氨酰胺 重要组分（-）[-]丙酮酸钠[-]HEPES 内毒素水平≤1 EU/mL 渗透压范围320～350 mOsmol/kg pH值范围7.0～7.4 储藏条件2~8 ℃，避光
二代测序芯片 | 607 | Miseq Reagent Micro Kit v2 基因测序试剂盒 | 300cycle | 盒 | 4987.5 | 300cycle/盒，可适配采购人现有因美纳MISEQ测序仪
二代测序芯片 | 608 | Miseq Reagent Kit v2 基因测序试剂盒 | 300cycles | 盒 | 10395 | 300cycle/盒，可适配采购人现有因美纳MISEQ测序仪
二代测序芯片 | 609 | 测序反应通用试剂盒（中通量） | MM300 | 盒 | 5040 | MM300 /盒，可适配采购人现有因美纳MINISEQ测序仪
二代测序芯片 | 610 | 测序反应通用试剂盒（高通量） | MH300 | 盒 | 15120 | MH300 /盒，可适配采购人现有因美纳MINISEQ测序仪
二代测序芯片 | 611 | 测序反应通用试剂盒（快速） | MR100 | 盒 | 7560 | MR100/盒，可适配采购人现有因美纳MINISEQ测序仪
NGS测序芯片 | 612 | 测序仪反应通用试剂盒（测序法）-75循环 | 75循环/测试 | 盒 | 18480 | 1、75循环/测试/盒，可产生不少于30G的数据 2、可适配采购人现有仪器设备（贝瑞 NextSeq CN500) 3、数据质量高，通量灵活
NGS测序芯片 | 613 | 测序仪反应通用试剂盒（测序法）-150循环 | 150循环/测试 | 盒 | 13650 | 1、150循环/测试/盒，可产生不少于19G的数据 2、可适配采购人现有仪器设备（贝瑞 NextSeq CN500) 3、数据质量高，通量灵活
NGS建库试剂 | 614 | QIAseq FastSelect-rRNA HMR Kit | 24次/盒 | 盒 | 8366.4 | 24次/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
NGS建库试剂 | 615 | 双链cDNA合成试剂盒-筛查用 | 96次/盒 | 盒 | 7087.5 | 96T/盒， 快速：二链产物不纯化，cDNA合成仅需25分钟 兼容：兼容100 pg - 10 ng total RNA，DNA&RNA共提取核酸 高质：升级版逆转录模块，优异的病原检出，严格的背景菌质控
NGS建库试剂 | 616 | TruePrep Flexible DNA Library Prep Kit for Illumina | 96次/盒 | 盒 | 12474 | 96次/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
NGS建库试剂 | 617 | TruePrep Index Kit V2 for Illumina | 192次/盒 | 盒 | 661.5 | 192次/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
NGS建库试剂 | 618 | 双链cDNA合成试剂盒-复核用 | 96T/盒 | 盒 | 6825 | 96T/盒，干冰运输。-25~-15℃保存，有效期1年。
NGS建库试剂 | 619 | 快速版酶切法建库试剂盒 | 96T | 盒 | 10844.4 | 96T/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
NGS建库试剂 | 620 | 建库接头 | 96×2T | 盒 | 1887.9 | 96×2T/盒，可适配采购人现有贝瑞 CN500和因美纳MISEQ测序仪
NGS建库试剂 | 621 | 测序用文库制备试剂 | 48人份/盒 | 盒 | 18793.95 | 1.检测内容：覆盖134个属共1383种病毒全基因组。 2.标本类型：适用于废水、空气、排泄物、分泌物、血液、血浆、体液等样本。 3.检测周期：≤24h。 4.适用于游离核酸检测：能有效检测短于150bp的游离核酸片段。 5.污染控制：采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下。 6.检出限：≤50copies/mL。 7.自动化：配套自动化分析系统实现突变可视化结果展示，自动生成报告，具有统计功能。 8.质量控制：测序时间≤5.5h，测序读长100bp，Q30≥80%，单样本数据量≧1M reads。 9.延展功能：可根据检测结果进行进化树构建和其它生物信息学分析，保证检测准确性和稳定性需求。最终提供的结果为一致性序列、样本基因文库、突变分析、基因进化树等生物信息学分析结果。
NGS建库试剂 | 622 | Metacap杂交捕获反应液 | 6反应/套 | 盒 | 46988.55 | 1.主要用途：适用于多种临床场景，适配各种常见样本类型，无需预设，同步检测DNA和RNA，一个流程即可一次性完成临床标本中的细菌、真菌、病毒、寄生虫等26000+种病原微生物和关键耐药基因检测。 2.全面广谱：全面覆盖26000+种病原微生物，其中细菌＞13000种，病毒＞9300种，真菌＞3000种，寄生虫＞400种，支原体等＞150种，重点富集4000+种临床重要病原体，辅助临床快速精准锁定致病病原。 3.精准分型：全基因组捕获700+病毒型别，实现基因组级别的精准分型及新发病毒的预测，可对冠状病毒、鼻病毒、流感病毒、腺病毒、柯萨奇病毒、肠道病毒、HPV、肝炎病毒、日本乙型脑炎病毒等实现全基因组探针覆盖。 4.低检测限：病毒检测限100 copies/mL，细菌和真菌检测限10 CFU/mL。 5.高阳性率：检测阳性率较常规宏基因组提高10~15%。 6.高检出值：对不同病原体的检出Reads数，较常规宏基因组平均提升约100倍，更易于判读。 7.DR共检：采用酶切法进行文库构建，探针数量大于一百万，实现DNA和RNA病原检测合二为一，真正无需预设。 8.耐药基因：重点富集2000+种耐药基因型，检出能力提升2倍以上，辅助临床精准用药。 9.低测序成本：仅需0.5~1Mb测序数据即可完成全病原分析，测序成本是常规宏基因组的1/20。 10.适配灵活：既可与常规宏基因组在NextSeq550上拼样上机，也可独立上MiniSeq的快速测序芯片，开机灵活，适合院内开展。 11.16小时内极致交付：搭配MiniSeq的快速测序芯片，5h完成测序，实现全流程16小时内交付。 12.一键出报告：集成病原数据库、生信分析流程、信息管理软件的一体化病原捕获宏基因组分析系统，包含样本中心、实验中心、分子中心、报告中心及统计中心多功能模块，实验实现一键出具报告，有二类医疗器械注册证。 13. 肿瘤CNV共检：通过分析人源序列2M大小以上拷贝数变异检测，识别感染的同时提示肿瘤或遗传CNV变异。
NGS建库试剂 | 623 | 逆转录反应液 | 48人份/盒 | 盒 | 225.75 | 1.检测内容：覆盖134个属共1383种病毒全基因组。 2.标本类型：适用于废水、空气、排泄物、分泌物、血液、血浆、体液等样本。 3.检测周期：≤24h。 4.适用于游离核酸检测：能有效检测短于150bp的游离核酸片段。 5.污染控制：采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下。 6.检出限：≤50copies/mL。 7.自动化：配套自动化分析系统实现突变可视化结果展示，自动生成报告，具有统计功能。 8.质量控制：测序时间≤5.5h，测序读长100bp，Q30≥80%，单样本数据量≧1M reads。 9.延展功能：可根据检测结果进行进化树构建和其它生物信息学分析，保证检测准确性和稳定性需求。最终提供的结果为一致性序列、样本基因文库、突变分析、基因进化树等生物信息学分析结果。
NGS建库试剂 | 624 | MetaVirus杂交捕获反应液 | 12反应/套 | 盒 | 11532.15 | 1.检测内容：覆盖134个属共1383种病毒全基因组。 2.标本类型：适用于废水、空气、排泄物、分泌物、血液、血浆、体液等样本。 3.检测周期：≤24h。 4.适用于游离核酸检测：能有效检测短于150bp的游离核酸片段。 5.污染控制：采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下。 6.检出限：≤50copies/mL。 7.自动化：配套自动化分析系统实现突变可视化结果展示，自动生成报告，具有统计功能。 8.质量控制：测序时间≤5.5h，测序读长100bp，Q30≥80%，单样本数据量≧1M reads。 9.延展功能：可根据检测结果进行进化树构建和其它生物信息学分析，保证检测准确性和稳定性需求。最终提供的结果为一致性序列、样本基因文库、突变分析、基因进化树等生物信息学分析结果。
NGS建库试剂 | 625 | xGenTM DNA建库试剂盒EZ（96次） | 96次/盒 | 盒 | 12092.4825 | 1.用于DNA文库构建；2.样本类型：FF/高质量FFPE/基因组DNA/PCR扩增子；3.起始浓度：0.1-1000ng；4.仪器兼容：兼容多种品牌测序仪
NGS建库试剂 | 626 | xGen UDI引物对，板1， 8nt | 8nt | 盒 | 2343.705 | 1.用于DNA文库构建；2.样本类型：FF/高质量FFPE/基因组DNA/PCR扩增子；3.起始浓度：0.1-1000ng；4.仪器兼容：兼容多种品牌测序仪
NGS建库试剂 | 627 | xGen杂交和洗涤v2试剂 | 16次/盒 | 盒 | 999.6 | 1.用于液相探针杂交捕获；2.可做16个样；3.兼容多种文库类型；4.兼容其他标签
NGS建库试剂 | 628 | xGen杂交和洗涤v2磁珠 | 16次/盒 | 盒 | 1887.9 | 1.用于液相探针杂交捕获；2.可做16个样；3.兼容多种文库类型；4.兼容其他标签
NGS建库试剂 | 629 | xGen 杂交探针 | 16次/盒 | 盒 | 47363.82 | 1.用于液相探针杂交捕获；2.可做16个样；3.兼容多种文库类型；4.兼容其他标签
核酸富集和捕获试剂 | 630 | xGen® 通用阻断序列—TS Mix, 16 反应 | 16次/盒 | 盒 | 7136.43 | 1.用于液相探针杂交捕获；2.可做16个样；3.兼容多种文库类型；4.兼容其他标签
核酸富集和捕获试剂 | 631 | 新冠病毒全基因捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 15750 | 1.试剂包含RNA病毒的反转录体系和新冠病毒全基因扩增体系，通过再在预混体系中加入模板即可完成反应体系配置； 2.⽀持新冠疫苗、临床样本、环境样本或培养病毒株获得新冠病毒全基因组序列； 3.支持新冠病毒核酸阳性样本进行新冠病毒全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 4.覆盖不同亚型新冠毒株，包括但不限于Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron。
核酸富集和捕获试剂 | 632 | 超灵敏度多病原全基因组探针杂交捕获建库试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 37800 | 1.基于设计多病原的探针进行杂交捕获原理； 2.包含呼吸道的15种常见病原体； 3.去除人源rRNA后进行全基因组测序； 4.⽀持所有⼆代、三代测序平台。
核酸富集和捕获试剂 | 633 | 腺病毒全基因组捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 15750 | 1.叠⽡式超多重扩增； 2.兼容各种变异分型； 4.扩增效率⾼，覆盖度均⼀； ⽀持临床样本或培养毒株获得腺病毒全基因组序列； ⽀持所有⼆代、三代测序平台。
核酸富集和捕获试剂 | 634 | 人偏肺病毒全基因捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 15750 | 1.叠⽡式超多重扩增； 2.兼容各种变异分型； 3.扩增效率⾼，覆盖度均⼀； 4.⽀持临床样本或培养毒株获得人偏肺全基因组序列； 5.⽀持所有⼆代、三代测序平台。
核酸富集和捕获试剂 | 635 | 合胞病毒全基因捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 15750 | 1.叠⽡式超多重扩增； 2.兼容各种变异分型； 3.扩增效率⾼，覆盖度均⼀； 4.⽀持临床样本或培养毒株获得合胞病毒全基因组序列； 5.⽀持所有⼆代、三代测序平台。
核酸富集和捕获试剂 | 636 | 甲型流感病毒全基因捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 15750 | 1.叠⽡式超多重扩增； 2.兼容各种变异分型； 3.扩增效率⾼，覆盖度均⼀； 4.⽀持临床样本或培养毒株获得甲型流感病毒全基因组序列； 5.⽀持所有⼆代、三代测序平台。
核酸富集和捕获试剂 | 637 | 乙型流感病毒全基因捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 15750 | 1.叠⽡式超多重扩增； 2.兼容各种变异分型； 3.扩增效率⾼，覆盖度均⼀； 4.⽀持临床样本或培养毒株获得乙型流感病毒全基因组序列； 5.⽀持所有⼆代、三代测序平台。
核酸富集和捕获试剂 | 638 | 猴痘病毒全基因捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 15750 | 1.叠⽡式超多重扩增； 2.兼容各种变异分型； 3.扩增效率⾼，覆盖度均⼀； 4.⽀持临床样本或培养毒株获得猴痘病毒全基因组序列； 5.⽀持所有⼆代、三代测序平台。
核酸富集和捕获试剂 | 639 | 副流感全基因组探针捕获试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 15750 | 1.叠⽡式超多重扩增； 2.兼容各种变异分型； 3.扩增效率⾼，覆盖度均⼀； 4.⽀持临床样本或培养毒株获得副流感病毒全基因组序列； 5.⽀持所有⼆代、三代测序平台。
核酸富集和捕获试剂 | 640 | 超敏新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒 | 24T/盒 | 盒 | 17850 | 24T/盒，可适配采购人现有因美纳MINISEQ和MISEQ测序仪
建库试剂 | 641 | 未知病原捕获建库试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 22050 | 1.病毒和细菌同步建库，全病原扩增； 2.扩增效率⾼，覆盖度均⼀； 3.⽀持临床样本或培养毒株获得未知病原全基因组序列， 4.可对低载量病原进行有效扩增； 5.⽀持所有⼆代、三代测序平台。
建库试剂 | 642 | Nextera XT Library Prep Kit 96 Samples | 96 Samples | 盒 | 23100 | 96 Samples,可适配采购人现有因美纳MINISEQ和MISEQ测序仪
建库试剂 | 643 | Nextera XT index kit v2 Set A | 96 indexes, 384 samples | 盒 | 13125 | 96 indexes, 384 samples,可适配采购人现有因美纳MINISEQ和MISEQ测序仪
建库试剂 | 644 | 逆转录试剂盒(RT SuperMix Kit) | 100人份/盒 | 盒 | 4499.25 | 100人份/盒,可适配采购人现有博日PCR仪
建库试剂 | 645 | Q5 热启动超保真 2X 预混液 | 500次/包 | 盒 | 7554.75 | 500次/包,可适配采购人现有现有博日PCR仪
建库试剂 | 646 | xGenTM Amplicon核心试剂盒（96次） | 96次反应/盒 | 盒 | 11581.5 | 1.用于扩增子方法靶向捕获； 2.覆盖性能：99.7%； 3.起始材料：1st or 2nd stand cDNA; 4.多重化能力：多达1536对UDI； 5.兼容其他标签
建库试剂 | 647 | xGenTM Amplicon UDI引物板1 | 96rxn | 盒 | 2730 | 1.用于扩增子方法靶向捕获； 2.覆盖性能：99.7%； 3.起始材料：1st or 2nd stand cDNA; 4.多重化能力：多达1536对UDI； 5.兼容其他标签
建库试剂 | 648 | xGenTM SARS-CoV-2 增强Amplicon试剂盒（96次） | 96rxn | 盒 | 5880 | 1.用于扩增子方法靶向捕获； 2.覆盖性能：99.7%； 3.起始材料：1st or 2nd stand cDNA; 4.多重化能力：多达1536对UDI； 5.兼容其他标签
建库试剂 | 649 | DNA建库试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 18900 | 1.DNA片段末端修复和加A效率； 2.显著提高扩增均一性和保真性； 3.可用于常规动植物基因组、微生物基因组、FFPE、cfDNA、ChIP DNA等样本。
核酸提取与纯化试剂 | 650 | index Kit Set A试剂盒 | 384人份/盒 | 盒 | 12075 | 1.16种i5 索引物 (T5XX) 以及24种i7 索引物 (T7XX)； 2.双端Index文库； 3.绿色荧光标记dG/dT，使用红色荧光标记dC/dA。
核酸提取与纯化试剂 | 651 | TGuide Smart病原微生物DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法96孔板预分装试剂） | 6板/盒 | 盒 | 6825 | 适用于血浆等各种体液样本、组织、拭子、粪便等样本。可同时提取病原微生物的DNA和RNA。
核酸提取与纯化试剂 | 652 | AMPure XP 核酸纯化磁珠 | 60ml/瓶 | 瓶 | 12495 | 200bp以上的核酸回收率高达90%以上。有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。纯化后的产物在4℃温度下保持7天不被降解。双链和单链DNA都能得到纯化。到货需保证12个月有效期。手工操作和自动化工作站操作皆可。
核酸提取与纯化试剂 | 653 | TGuide Smart 环境微生物基因组DNA提取试剂盒 | 96次/盒 | 盒 | 1791.3 | 样本广泛性好，可适用于土壤、粪便、发酵产物、水体、池塘淤泥、海洋沉积物、肠道内容物等多种类型样本的微生物基因组DNA提取。快速去除腐殖酸，后续PCR抑制极低。提取的DNA纯度高，可直接用于下游实验。
核酸提取与纯化试剂 | 654 | 核酸提取或纯化试剂-48T | 48人份/盒 | 盒 | 4696.65 | 1.2 产品具备药监局医疗备案（一级）资质，并有对应备案文号。 1.3 适用于多种样本类型，包括痰液、肺泡灌洗液、拭子、脑脊液、血浆、胸腹水 1.4 提取原理：采用磁珠法进行核酸提取，可同时提供手动和自动化提取流程 1.5 可实现细菌、真菌和病毒的提取 1.6 可实现DNA和RNA共提取 1.7 核酸纯度：重复提取企业参考品五次，A260/A280 数值在1.6-2.0范围内 1.8 批内精密度：重复提取企业参考品五次，核酸浓度CV≤15% 1.9 提供多种预分装规格，自动化提取试剂具备8人份/板和16人份/板两种规格，实现不同场景下的自动提取，减少试剂损耗
核酸提取与纯化试剂 | 655 | 核酸提取或纯化试剂-96T | 96人份/盒 | 盒 | 4410 | 96人份/盒，用于核酸的提取、富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。
核酸提取与纯化试剂 | 656 | 呼吸100预混液 | 96人份/盒 | 盒 | 35559.3 | 1 检测内容：一次可对呼吸道相关超360种致病病原（涵盖细菌、真菌、病毒、支原体、衣原体）及300多种耐药基因/基因型进行高通量测序检测 2 标本类型：可对肺泡灌洗液、痰液、咽拭子、胸腹水、组织等呼吸道标本进行检测 3 样本储藏和转运方案：能提供无菌无核酸收样耗材，能对有需要的标本提供-4度及以下低温保存方案。 4 报告周期：样本运转时间＜12小时，标本到达实验室后24h内出具结果。 5 采用超多重PCR建库体系对目标病原微生物进行正向富集，保障敏感性 6 测序长度1*100bp时，测序时间小于5个小时，可在特殊紧急要求下快速完成检验，出具检验结果 7 采用特异双端 index 建库技术，降低 index hopping 影响，交叉污染率降低到百万分之一以下 8 检测限要求：100copies/mL—3000copies/mL 9 测序质量：读长 SE 100bp 时，Q30＞75% 10 可实现病原分型（比如：甲流H1N1,H3N2、腺病毒、鼻病毒、肠道病毒、链球菌等） 11 覆盖当前20多种主要新冠流行毒株且可分型 12 可实现RNA，DNA同时提取；可实现RNA，DNA同时检测 13 试剂盒添加独特内控指标，结合配套生信分析平台及数据分析系统，实现半定量。 14 通过外源性和内源性内参从标本采样、提取、建库、测序全流程监控对应重要环节质量。 15 可对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎支原体大环内酯类等常见耐药基因辅助检测，并有相应报告呈现 16 可进行病原微生物毒力因子检测与分析，并有相应报告呈现 17 产品经过超15万临床标本打磨检测 18 分析系统内嵌解读数据库
生物试剂 | 657 | TGuide S32磁珠法血液/细胞/组织总RNA提取试剂盒 | 6板/盒 | 盒 | 2579.85 | 6板/盒，可适配采购人现有天根 AGUIDE S16 全自动核酸提取仪
生物试剂 | 658 | Qubit RNA HS高灵敏检测试剂盒 | 500次/盒 | 盒 | 4445.7 | 500次/盒，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 659 | Qubit dsDNA HS assay kit | 500次/盒 | 盒 | 2274.3 | 500次/盒，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 660 | DNA 分离缓冲液 | 50mL/瓶 | 瓶 | 357 | 50mL/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 661 | 1K 计算标准品 | 100ul/管 | 管 | 357 | 100ul/管，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 662 | 标准卡夹(S2) | 200次/支 | 支 | 1785 | 200次/支，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 663 | 5k 计算标准品 | 100ul/管 | 管 | 420 | 100ul/管，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 664 | 20bp-5000bp 校准标准品 | 100ul/管 | 管 | 420 | 100ul/管，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 665 | 次氯酸钠溶液 | 25ml | 瓶 | 724.5 | 浓度：4.00-4.99%，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 666 | 吐温20 | 100ML/瓶 | 瓶 | 834.75 | 100ML/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 667 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 42 | 500ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 668 | 无RNA水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 589.05 | 500ml/瓶，分子级，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
生物试剂 | 669 | PBS缓冲液-瓶装 | 500mL/瓶 | 瓶 | 63 | 500mL/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
| 670 | 11种病菌冻干芯片检测试剂盒 | 25个/包 | 包 | 672 | 需适配采购人现有鲁梅克斯分析仪
| 671 | 沙门氏菌冻干芯片检测试剂盒 | 25个/包 | 包 | 588 | 需适配采购人现有鲁梅克斯分析仪
| 672 | 副溶血性狐菌冻干芯片检测试剂盒 | 25个/包 | 包 | 588 | 需适配采购人现有鲁梅克斯分析仪
| 673 | 金黄色酿脓葡萄球菌冻干芯片检测试剂盒 | 25个/包 | 包 | 588 | 需适配采购人现有鲁梅克斯分析仪
| 674 | 紫外灯管 | 185/254nm | 个 | 3878.7 | 需适配采购人现有PALL纯水机
| 675 | 水箱紫外灯 | 254nm | 个 | 3736.95 | 需适配采购人现有PALL纯水机
耗材 | 676 | 一次性使用吸管 | 3ml，500支/盒，4盒/箱 | 箱 | 315 | 3ml，非独立包装，500支/盒，4盒/箱
耗材 | 677 | 铁丝无菌采样袋 | 254mm*356mm，50个/盒 | 盒 | 147 | 254mm*356mm，带书写区域 50个/盒 10盒/箱
耗材 | 678 | 储存液 | 5瓶/盒 | 盒 | 564.9 | 30ml,需适配采购人现有英诺瓦普病毒富集设备。
耗材 | 679 | 冻存管-2ml外旋 | 2ml外旋，100支/包 | 包 | 78.75 | 2ml外旋，100支/包
耗材 | 680 | 冻存管盒-100格 | 10*10 | 个 | 9.45 | 2ml 塑料制品
耗材 | 681 | 离心管-100ml | 30个/袋 | 袋 | 73.5 | 100mL,30个/包，12包/箱
耗材 | 682 | 试管 | 500支/箱 | 箱 | 840 | 圆底试管（带扣帽），5ml，12*75mm
耗材 | 683 | 注射器-1ml | 1ml，0.5*20mm，3600支/箱 | 箱 | 1218 | 1ml，0.5*20mm，3600支/箱
耗材 | 684 | 注射器-10ml | 10ml，1200支/箱 | 箱 | 619.5 | 10ml，1200支/箱
耗材 | 685 | 3ml巴氏吸管（独立包装） | 500支/盒 | 盒 | 210 | 3ml,一次性使用吸管，独立包装500支/盒
检验耗材 | 686 | 带滤芯灭菌移液吸头-100ul | 96支/盒 | 盒 | 50.4 | 100ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
耗材 | 687 | 冻存管盒-50格 | 5*10 | 个 | 5.25 | 2ml 塑料制品
耗材 | 688 | 精密PH试纸（5.5-9.0） | PH范围：5.5-9.0 | 本 | 5.25 | PH范围：5.5-9.0
耗材 | 689 | 精密PH试纸（8.2-10） | PH范围：8.2-10 | 本 | 5.25 | PH范围：8.2-10
耗材 | 690 | 洗脱液-Tris | 30ml | 瓶 | 408.45 | 30毫升/瓶，可适配采购人现有英诺瓦普病毒快速富集仪
耗材 | 691 | 细胞培养瓶 | 10包/箱 | 箱 | 968.1 | 25cm2，透气盖，20个/包，10包/箱
耗材 | 692 | 研磨管 | 50支/包 | 包 | 2016 | 2mm超硬研磨管，预装2.8mm陶瓷珠
耗材 | 693 | 移液管-100ml | 100mL,25支/包 | 包 | 257.25 | 100mL,25支/包
耗材 | 694 | 移液管-5ml | 4包/箱 | 箱 | 304.5 | 5ml，50个/包
耗材 | 695 | 移液管-10ml | 4包/箱 | 箱 | 319.2 | 10ml，50个/包
耗材 | 696 | 浓缩移液管 | 10根/盒 | 盒 | 3000.9 | 需适配采购人现有英诺瓦普病毒富集设备，孔径0.05um。
耗材 | 697 | 移液管-50ml | 4包/箱 | 箱 | 787.5 | 50ML
耗材 | 698 | 真空采血管-金色盖 | 金色盖5ml | 支 | 1.995 | 聚酯凝胶/二氧化硅，金色Hemogard头盖，纸质，5ML，
耗材 | 699 | 真空采血管-紫色盖 | EDTA-K2抗凝管 ，紫色盖6ml | 支 | 1.785 | K2EDTA，紫色Hemogard头盖，纸质，6ml
耗材 | 700 | 高压灭菌指示卡 | 500片/包 | 包 | 435.75 | 高压蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式）
耗材 | 701 | 离心管-50ml锥底 | 50ml，25个/包，20包/箱 | 箱 | 1260 | 50ml锥形底平盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌，25个/包
耗材 | 702 | 无菌一次性过滤装置 | 12个/箱 | 箱 | 1575 | 12个/箱
检验耗材 | 703 | 带滤芯灭菌吸头-200ul | 96支/盒 | 盒 | 47.25 | 200ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
检验耗材 | 704 | 带滤芯灭菌吸头-1000ul | 48支/盒 | 盒 | 47.25 | 1000ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
耗材 | 705 | 透明半裙边96孔板 | 10个/盒 | 盒 | 1050 | 10个/盒
耗材 | 706 | 封板膜 | 100张/盒 | 盒 | 1785 | PCR封板膜。100张/盒
耗材 | 707 | 超滤浓缩管 | 0.01um | 根 | 311.85 | 1.超滤浓缩管膜面积为180cm，膜孔径为0.01um。 2.对于常见病毒(肠道病毒、诺如病毒)的截留率大于等于99%。 3.需匹配HDDY-2580设备使用。
耗材 | 708 | 超滤浓缩管洗液 | 2ml | 瓶 | 15.75 | 1.2ml/瓶、PH值8.0-8.5。 2.浓缩后体积0.5-2ml。 3.塑料材质包装，防止运输及使用破损，确保试剂安全。 4.需匹配HDDY-2580设备使用。
麻疹风疹试剂 | 709 | 麻疹病毒及风疹病毒核酸联合测定试剂盒(荧光PCR法)-筛查用2 | 25人份/盒 | 盒 | 2231.25 | 1、双重检测，采用一步法Taqman探PCR扩增技术，试剂盒包含内标、阳性对照品、阴性对照品； 2、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应； 3、反应体系配置简单快速，PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值； 4、生产企业须提供医疗企业生产许可证，提供相关证明材料； 5、规格：25人份/盒； 6、保存：试剂盒-20℃冷冻保存，有效期为12个月； 7、PCR仪器要求：同时适用于ABI/伯乐/罗氏等PCR扩增仪，荧光检测通道包括FAM、HEX或VIC/JOE及CY5通道； 8、响应此产品品牌需与响应产品413，产品453，产品713品牌不同
麻疹风疹试剂 | 710 | 麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒-复核用2 | 50人份/盒 | 盒 | 4515 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、病毒分离物中提取的麻疹病毒与风疹病毒核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 5.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，1管2重，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.反应体系：总体系25μL，核酸上样量≤5μL。 7.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。（提供说明书证明） 8.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软著证书证明） 9.试剂规格：-20±5℃保存，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。 10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 12、响应此产品品牌需与响应产品413，产品453，产品712品牌不同
胃肠道检测试剂 | 711 | QIAcuity Probe PCR Kit (1mL) 250101 | 1ml/盒 | 盒 | 1833.3 | 1. 适用于单重和最多 5 重反应； 2. 4x 浓缩预混液，可加载更多样本； 3. 针对在 QIAcuity Nanoplate 中的微流体使用优化； 4. QIAcuity 探针法预混液经过优化，提高特异性，从而可在 QIAcuity dPCR 仪器上准确定量 gDNA 或 cDNA； 5. QIAcuity PCR 混合物可在 30°C 下存放长达 100 个小时，而不会影响后续反应的性能。
测序芯片 | 712 | PolyseqCell测序芯片 | 1张 | 张 | 4725 | 1.纳米孔测序芯片 2.放大方式：硅基集成电路 3.测序单元：2560个 4.设计通量：单芯片60Gb，最低产出不低于10 Gb 5.芯片常温储存
建库试剂 | 713 | Barcode建库试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 6300 | 1.包含了纳米孔测序接头、样本纯化和上机测序等一系列建库测序所需的试剂， 2.需搭配普 译 连 接 法 条 码 (Barcode) 试 剂 盒 （PY-DLB101，PY-DLB102）和 转 座 酶 法 条 码(Barcode) 试剂盒（PY-DTB101，PY-DTB102）使用， 3.适用于北京普译生物科技有限公司研发的纳米孔基因测序平台的文库构建及测序。
建库试剂 | 714 | 转座酶法条码（Barcode）试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 6300 | 1.包含了带 12 个不同条码标记的转座酶复合物，在片段化 DNA 的同时会给样本加上不同的条码标记， 2.搭配普译生物的条码建库试剂盒
建库试剂 | 715 | 连接法条码（Barcode）试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 6300 | 1、包含了 12 个不同的条码，可以给末修过的 DNA 样本加上不同的条码标记， 2、搭配普译生物的Barcode建库试剂盒；
建库试剂 | 716 | 常规建库试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 6300 | 包含了纳米孔测序接头、样本纯化和上机测序等一系列建库测序所需的试剂，适用于北京普译生物科技有限公司研发的纳米孔基因测序平台
建库试剂 | 717 | 快速建库试剂盒 | 6反应/盒 | 盒 | 6300 | 包含了纳米孔测序接头、转座酶复合物等测序试剂，适用于北京普译生物科技有限公司研发的纳米孔基因测序平台
建库试剂 | 718 | 艾滋全基因组测序建库辅助试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 18900 | 1.可用于艾滋病毒全基因组测序文库的辅助构建； 2.适用于主流的1型艾滋病毒全基因组测序，通过巢式PCR的方式进行特异性靶向扩增； 3.操作简便，搭配三代纳米孔快速测序试剂盒，可在1小时内完成测序文库快速构建； 4.24人份/盒； 5.适用于纳米孔测序仪GridION平台； 6.扩增产物也可用于主流二代测序平台建库测序； 7.长期储存温度：-20°C。
建库试剂 | 719 | 连接法辅助建库试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 18900 | 1.提供ONT末端修复、barcode连接、adaptor连接和芯片上样本功能模块 2.可支持6次上机测序检测。 3.可用于多样本测序，支持最多24个样本的多样本检测方案。 4.支持gDNA以及gDNA/cDNA扩增产物样本类型 5.免费提供dsDNA片段长度质量与摩尔量对照参考表或在线计算软件，可快速准确确定DNA文库建库起始量
测序芯片 | 720 | SpotOn 测序芯片D版 | 1张 | 张 | 13860 | 1.测序芯片引发试剂盒可用于纳米孔测序芯片Flow cells R10的芯片制备； 2.可用于测序期间向芯片补充能量； 3.每盒可做6次芯片制备； 4.适用于三代纳米孔测序仪GridION平台； 5.运输温度：2-8°C；储存温度：-20°C；
测序芯片 | 721 | 测序芯片预处理试剂盒 V14 | 6反应/盒 | 盒 | 1016.4 | 1.测序芯片引发试剂盒可用于纳米孔测序芯片Flow cells R10的芯片制备； 2.可用于测序期间向芯片补充能量； 3.每盒可做6次芯片制备； 4.适用于三代纳米孔测序仪GridION平台； 5.运输温度：2-8°C；储存温度：-20°C；
胃肠道检测试剂盒 | 722 | Q-solution kit 210220 | 2ml, 5× | 盒 | 643.65 | 1. 减轻 PCR 抑制剂（如乙醇、肝素和其他潜在抑制剂）的携带污染 ； 2. 有助于与二级结构复杂的核酸模板进行反应； 3. 改善与镁螯合剂（如 EDTA）携带污染的反应； 4. 与 QIAGEN 用于 dPCR、终点 PCR 和 qPCR 的试剂盒和仪器兼容。
细菌鉴定试剂 | 723 | 无乳链球菌标准菌株 | 2PK/套 | 套 | 2320.5 | ATCC13813，可溯源，2-8摄氏度保存，有效期1年以上
细菌鉴定试剂 | 724 | 单增李斯特菌标准菌株 | 1PK/株 | 株 | 666.75 | ATCC19115-1，可溯源，2-8摄氏度保存，有效期1年以上
胃肠道检测试剂盒 | 725 | QIAcuity Nanoplate 26K 8 Well (10) 250031 | 人份/片，10片/盒 | 盒 | 3269.7 | 1. 专供用于在 QIAcuity 仪器中进行数字 PCR 反应。 2. 采用微流控纳米级物理分区，每孔最多26,000 个反应分区。 3. 一张芯片最多运行8个样本。 4. 灵敏度：可检出0.1%突变率。
细菌鉴定试剂 | 726 | 5×TBE 缓冲液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 126 | 500ml/瓶
细菌鉴定试剂 | 727 | 限制性内切酶 Xba I | 1500units | 包 | 513.45 | 1500单位/包
细菌鉴定试剂 | 728 | 限制性内切酶 Not I | 250units | 包 | 523.95 | 250单位/包
| 729 | 冻存管盖子色标 | 50个/包，10包/箱 | 箱 | 451.5 | 50个/包，10包/箱
检验耗材 | 730 | 医用外科口罩 | 一次性独立包装 | 只 | 1.05 | 独立包装
| 731 | 消毒酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10.5 | 500ml/瓶
| 732 | 冻存管-1.8ml外旋 | 50个/包 9包/盒 | 盒 | 8371.65 | 1.8ml冻存管,外旋,圆形底,星形脚
| 733 | 冻存管-1.8ml内旋 | 50个/包 9包/盒 | 盒 | 8744.4 | 1.8ml冻存管,内旋,圆形底,星形脚
| 734 | 纸质冻存盒 | 81孔/个,50个/箱 | 箱 | 367.5 | 2ml，纸质，81孔
| 735 | 医用超声耦合剂 | 250克/瓶 | 瓶 | 8.4 | 250克/瓶
| 736 | 离心管-1.5ml | 100支/包×10，8包/箱 | 箱 | 997.5 | 1.5ml，PP，本色，锥底，连盖，带刻度，灭菌，无DNA、RNA酶
| 737 | 离心管-10ml | 100支/包 | 箱 | 1153.95 | 10 ml，PP，本色，圆底，摁盖，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶
| 738 | 离心管-15ml-本色盖 | 20 PK/CS | 箱 | 378 | 15 ml，PP，本色盖，锥底，螺旋盖，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶，袋装
| 739 | 离心管-5ml | 100支/包 | 箱 | 2093.7 | 5 ml，PP，本色，圆底，摁盖，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶
| 740 | 2ml离心管 | 200个/包 | 包 | 52.5 | 2ml,200个/包
| 741 | 5ml离心管 | 200个/包，20包/箱 | 箱 | 840 | 5ml,200个/包
| 742 | 5ml离心管-圆底带盖 | 300支/包*20包 | 箱 | 1575 | 圆底,连盖
| 743 | 离心管架-50孔 | 1个/包 | 个 | 22.05 | 15/ 10 ml x 30孔、50 ml x 20孔
| 744 | 离心管架-28孔 | 1个/包 | 个 | 22.05 | 15/ 10 ml x 18孔、50 ml x 10孔
| 745 | 一次性PE薄膜手套-中号 | 100只/盒 | 盒 | 633.15 | 材质：PE，型号：中号
| 746 | 一次性PE薄膜手套-小号 | 100只/盒 | 盒 | 633.15 | 材质：PE，型号：小号
| 747 | 丁腈无粉手套-小号 | 100支/盒，10盒/箱 | 箱 | 588 | 材质：丁腈，颜色：蓝色，型号：小号
| 748 | 丁腈无粉手套-中号 | 100支/盒，10盒/箱 | 箱 | 588 | 材质：丁腈，颜色：蓝色，型号：中号
| 749 | 无粉乳胶手套-中号 | 100支/盒，10盒/箱 | 盒 | 50.4 | M号,乳胶材质，无粉
| 750 | 无粉乳胶手套-小号 | 100支/盒，10盒/箱 | 盒 | 50.4 | S号，乳胶材质，无粉
| 751 | 3ml巴氏吸管 | 100支/包，14包/箱 | 箱 | 530.25 | 3 ml，LDPE，本色，灭菌，独立包装
| 752 | 5ml巴氏吸管 | 6 PK/CS | 箱 | 454.65 | 5 ml，LDPE，本色，灭菌，独立包装
| 753 | 2ml巴氏吸管 | 14 PK/CS | 箱 | 502.95 | 2ml，LDPE，本色，灭菌，独立包装
| 754 | 巴氏吸管 | 100支/盒,6盒/箱 | 箱 | 252 | 5mL巴氏吸管，独立灭菌包装。
| 755 | 6孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱 | 箱 | 472.5 | 6孔，1块/包
| 756 | 12孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱,10箱/层 | 箱 | 472.5 | 12孔，1块/包
| 757 | 24孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱,10箱/层 | 箱 | 472.5 | 24孔，1块/包
| 758 | 48孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱,10箱/层 | 箱 | 472.5 | 48孔，1块/包
| 759 | 96孔细胞培养板 | 1块/包,50块/箱 | 箱 | 472.5 | 96孔，1块/包
| 760 | 96孔细胞培养板-黑 | 1块/包,48块/箱 | 箱 | 1984.5 | 96孔，黑色框,透明平底，1块/包
| 761 | 96孔细胞培养板-白 | 1块/包,100块/箱 | 箱 | 1522.5 | 96孔，白色框,透明平底，1块/包
| 762 | 100mm细胞培养皿-易握型 | 10个/包 30包/箱 | 箱 | 708.75 | 100mm,易握型
| 763 | 150mm细胞培养皿 | 5个/包，12包/箱 | 箱 | 491.4 | 150mm,易握型
| 764 | 96孔聚丙烯PCR微孔板 | 10个/包，50包/箱 | 箱 | 5200.65 | 96孔，聚丙烯材质，半裙边，透明，非灭菌
| 765 | 12孔板专用细胞爬片 | 100片/盒 | 箱 | 325.5 | TC处理细胞爬片，12孔板用 ，直径20mm
| 766 | 6孔板专用细胞爬片 | 100片/盒 | 箱 | 325.5 | TC处理细胞爬片，6孔板用 ，直径24mm
| 767 | 6孔玻底培养板 | 1块/包 | 箱 | 5250 | 6孔，玻底：20mm， 透明,无菌包装
| 768 | WB洗膜盒/孵育盒PP -单格 | 单格 | 个 | 5.25 | 尺寸：6.0*9.0*3.5cm
| 769 | WB洗膜盒/孵育盒PP -5格 | 5格 | 个 | 6.72 | 尺寸：14.5*10*3.5cm
| 770 | 载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 14.7 | 尺寸：76mm×26mm×1mm， 单头磨砂
耗材 | 771 | 带滤芯灭菌吸头-20ul | 96支/盒 | 盒 | 52.5 | 20ul
耗材 | 772 | 带滤芯灭菌吸头-10ul | 96支/盒 | 盒 | 52.5 | 10ul
检验耗材 | 773 | 带滤芯灭菌移液吸头-10ul | 96支/盒 | 盒 | 50.4 | 10ul,不含RNase, DNase, DNA, Pyrogens, ATP及行业标准可检测的生物污染物。 由聚乙烯制成， 疏水性聚乙烯颗粒可防止气雾和液体吸入移液器内部。
检验耗材 | 774 | 带滤芯灭菌移液吸头-透明10ul | 96支/盒 | 盒 | 50.4 | 1.10ul，适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
检验耗材 | 775 | 带滤芯灭菌移液吸头-透明20ul | 96支/盒 | 盒 | 50.4 | 1.20u,l适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
检验耗材 | 776 | 带滤芯灭菌移液吸头-透明100ul | 96支/盒 | 盒 | 50.4 | 1.100ul,适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
检验耗材 | 777 | 带滤芯灭菌移液吸头-透明200ul | 96支/盒 | 盒 | 50.4 | 1.200ul,适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
检验耗材 | 778 | 带滤芯灭菌吸头-透明1000ul | 96支/盒 | 盒 | 50.4 | 1.1000ul,适用于市面上常用移液器 2.内壁光滑，液体残留低，保吸液的准确性高 3.医疗级聚丙烯(PP)材质 4.纯净超高分子聚乙烯滤芯 5.无热原、无Dnase/Rnase 6.透明度好：具有良好的透明度、方便使用时观察液面 7.耐有机溶剂：可用于各种有机溶剂的吸取 8.每个包装都有独立的货号标识，便于质量追踪和溯源 9.电子束灭菌
耗材 | 779 | 导电滤芯吸头 | 无菌，带滤芯 | 盒 | 151.2 | 需匹配采购人现有自动分杯器使用，1000uL，黑色。
艾滋病试剂 | 780 | 吸头 | 1000支/包 | 包 | 378 | 可适配采购人现有仪器万泰W200+、1000支/包
| 781 | PM-996 封口膜 | 4IN*125FT 12卷/箱 | 箱 | 2709 | 规格： 4IN*125FT
| 782 | Cell Counting Slides for TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber | 30 slides, 60 counts | 盒 | 3150 | 每张玻片尺寸为 75 × 25 × 1.8 mm（宽 x 深 x 高），腔室深度为 100 μm。
| 783 | Immobilon® -P PVDF Membrane | 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, | 盒 | 5339.25 | 尺寸：27 cm x 3.75 m,孔径： 0.45 µm
| 784 | 离心管-5ml圆底 | 200/包，25包/箱 | 箱 | 525 | 5ml,圆底/连盖
| 785 | TB Green® Premix Ex Taq™ II (Tli RNaseH Plus) | 200 Rxns × 2 | 盒 | 1995 | 200 Rxns × 2/盒，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
| 786 | PrimeScript™ RT reagent Kit (Perfect Real Time) | 200 Rxns × 4 | 盒 | 6384 | 200 Rxns × 4/盒，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
| 787 | RNA-easy Isolation Reagent-200ml | 200ml/瓶 | 瓶 | 1050 | 200ml/瓶
| 788 | 红细胞裂解液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 273 | 500ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
| 789 | 人外周血淋巴细胞分离液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 630 | 200ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
| 790 | 总RNA提取试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 525 | 100ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
| 791 | siRNA | 3个靶点, HPLC纯化,5nmol, 2OD | 盒 | 1890 | 3个靶点, HPLC纯化,5nmol, 2OD
| 792 | Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent | 0.75 mL | 盒 | 5441.1 | 0.75 mL/盒
| 793 | CALNP™ RNAi in vitro | B液1.0 mL;A液 1 mL x 4/盒 | 盒 | 5875.8 | B液1.0 mL;A液 1 mL x 4/盒
| 794 | RNA TRIzol | 100ml/瓶 | 瓶 | 2100 | 100ml/瓶，产品送达时剩余效期须在总效期的一半以上
| 795 | TBST（即用型干粉） | 1L | 瓶 | 10.5 | 1L/盒
| 796 | 免冰浴快速转膜缓冲液（干粉）-瓶装 | 1L | 瓶 | 10.5 | 规格：1L
| 797 | 转膜海绵 | 20片(80x96 mm) | 包 | 36.75 | 规格：80x96 mm
| 798 | Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder | 1 Box (5/PK) | 盒 | 157.5 | 规格：5PK/盒
| 799 | 蛋白酶抑制剂混合物(通用型, 100X) | 5ml | 瓶 | 1281 | 规格：5毫升
| 800 | 磷酸酶抑制剂 | 10ml | 瓶 | 1417.5 | 规格：10毫升
| 801 | HRP-conjugated Goat Anti-Mouse IgG(H+L) | 500ul | 盒 | 714 | 500ul/盒
| 802 | HRP-conjugated Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) | 500ul | 盒 | 714 | 500ul/盒
| 803 | HRP-conjugated Alpha Tubulin Monoclonal antibody | 100ul | 盒 | 189 | 100ul/盒
| 804 | HRbio™ 彩虹广谱蛋白Marker（10-180kDa） | 250ul*2/套 | 套 | 646.8 | 250ul*2/套
| 805 | QuickBlock™无蛋白Western封闭液(5X) | 500ml/瓶 | 瓶 | 366.45 | 500ml/瓶
| 806 | Western快速转膜液(Powder) | 10×1L/包 | 包 | 302.4 | 10×1L/包
| 807 | 葡萄糖摄取检测试剂盒(WST-8法)-100次 | 100次 | 盒 | 1050 | 100次/盒
| 808 | 葡萄糖摄取检测试剂盒(WST-8法)-500次 | 500次 | 盒 | 4305 | 500次/盒
| 809 | 2-NBDG (≥98%, BioReagent)-20mg | 20mg | 盒 | 2100 | 20mg/盒
| 810 | 2-NBDG (≥98%, BioReagent)-5mg | 5mg | 盒 | 630 | 5mg/盒
| 811 | BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 5000次 | 盒 | 1680 | 和普通BCA蛋白浓度测定试剂盒相比，灵敏度更高，检测浓度下限达到10μg/ml，最小检测蛋白量达到0.2μg，待测样品体积为1-20μl。 和普通BCA蛋白浓度测定试剂盒相比，显色速度更快，相同的样品孵育较短时间即可进行吸光度测定。 在20-1000μg/ml浓度范围内有较好的线性关系。
| 812 | DAPI | 5mg/ml×0.2ml | 盒 | 294 | 5mg/ml×0.2ml
| 813 | 抗荧光淬灭封片液(强) | 25ml | 盒 | 315 | 25ml
| 814 | SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)-10ml | 10ml | 盒 | 157.5 | 10ml/包
| 815 | 线粒体分离及蛋白提取试剂盒 | 30T | 盒 | 525 | 30T/盒
| 816 | OXPHOS抗体 | 10 µl | 盒 | 1575 | 10微升，OXPHOS抗体
| 817 | 磷酸酶抑制剂混合物A (50X) | 10ml | 盒 | 199.5 | 2ml/盒
| 818 | 蛋白酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用, 100X)-1ml | 1ml | 盒 | 367.5 | 1ml/盒
| 819 | 蛋白酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用, 100X)-10ml | 10ml | 盒 | 1372.35 | 10ml/盒
| 820 | Stripping Buffer | 100ml | 盒 | 325.5 | 100ml/盒
| 821 | 脂肪酸摄取测定试剂盒——Fatty Acid Uptake Assay Kit | 100tests | 盒 | 3360 | 储存条件：0-5度保存 运输条件：常温
| 822 | 糖酵解/氧化磷酸化检测试剂盒—Glycolysis/OXPHOS Assay Kit | 50set | 盒 | 5670 | 酶标仪即可检测，试剂盒包含所有所需试剂
| 823 | Glucose Assay Kit-WST试剂盒 | 50set | 盒 | 2100 | 细胞上清液和细胞样品均适用 稳定性好 可使用酶标仪高通量筛选
| 824 | Lactate Assay Kit-WST试剂盒 | 50set | 盒 | 2310 | 细胞上清液和细胞样品均适用 稳定性好 可使用酶标仪高通量筛选
| 825 | HMEC-1细胞完全培养基 | 500ml | 盒 | 1365 | 500ml
| 826 | MCDB 131基础培养基 | 500ml | 盒 | 420 | 500ml
| 827 | 胎牛血清 | 500mL/50ML*10 | 盒 | 3465 | 500mL/50ML*10
| 828 | 人重组表皮细胞生长因子-50ug | 50ug | 盒 | 1785 | 50ug/盒
| 829 | 人重组表皮细胞生长因子-10ug | 10ug | 盒 | 420 | 10ug/盒
| 830 | 氢化可的松 | 10ml | 盒 | 210 | 10ml /盒
| 831 | L-丙胺酰-谷氨酰胺溶液(GlutaMAX) | 100ml | 盒 | 189 | 100ml/盒
| 832 | 青霉素- 链霉素混合溶液（双抗） | 100ml | 盒 | 84 | 100ml/盒
| 833 | 胰酶细胞消化液0.25% | 100ml | 盒 | 73.5 | 100ml/盒
| 834 | 无血清细胞冻存液 | 50ml | 盒 | 315 | 50ml/盒
| 835 | 香烟烟雾冷凝物-10ml | 10ml | 盒 | 2520 | 10ml/盒
| 836 | 香烟烟雾冷凝物-2ml | 2ml | 盒 | 1260 | 2ml/盒
| 837 | 香烟烟雾冷凝物-20ml | 20ml | 盒 | 3675 | 20ml/盒
| 838 | 胎牛血清(FBS) | 500ml/瓶 | 瓶 | 4200 | 500ml/瓶
| 839 | PBS缓冲液 | 500ml/瓶，6瓶/箱 | 箱 | 94.5 | 500ml/瓶
| 840 | DMEM高糖培养基 | 500ml/瓶, 6瓶/箱 | 瓶 | 168 | 500ml/瓶
| 841 | 无水硫酸铜 | 250g | 盒 | 126 | 250g/盒
| 842 | DEPC水(DNase、RNase free) | 500ml | 盒 | 94.5 | 500ml/盒
| 843 | 胰蛋白酶-EDTA (0.05%)，含酚红 | 500ml/瓶 | 盒 | 840 | 500ml/瓶
| 844 | DMSO 二甲基亚砜（细胞培养级） | 50ml | 盒 | 273 | 50ml/盒
| 845 | N-乙酰基-L-半胱氨酸(NAC) (≥99%, BioReagent) | 100g | 盒 | 483 | 100g/盒
| 846 | 线粒体钙离子检测试剂盒(Rhod-2 AM) | 200次 | 盒 | 871.5 | 200次/盒
| 847 | Fluo-4 AM 荧光探针 | 25μl | 盒 | 504 | 25μl/盒
| 848 | 氨基酸摄取能力检测试剂盒——Amino Acid Uptake Assay Kit | 20 set | 盒 | 1249.5 | 20 set/盒
| 849 | 胱氨酸摄取能力检测试剂盒—Cystine Uptake Assay Kit | 20tests | 盒 | 1680 | 20tests/100tests可选
| 850 | Glutamine Assay Kit-WST试剂盒 | 1set | 盒 | 6720 | 1set/盒
| 851 | Erastin诱导剂 | 1mg | 盒 | 420 | 1mg/盒
| 852 | RSL3诱导剂 | 1mg | 盒 | 420 | 1mg/盒
| 853 | Ferrostatin-1抑制剂 | 5mg | 盒 | 546 | 5mg/盒
| 854 | 脂肪酸β-氧化（FAO）活性荧光检测试剂 | 0.2mg | 盒 | 5775 | 0.2mg/盒
| 855 | MitoPeDPP试剂 | 5μg*3 | 盒 | 2341.5 | 5μg*3/盒
| 856 | 油红O染色试剂盒（细胞专用） | 4*50ml | 盒 | 630 | 200-1000次/盒
| 857 | Cellular Senescence Detection Kit - SPiDER Blue | 1plate | 盒 | 2562 | 1plate/盒
| 858 | 细胞衰老检测试剂盒—Cellular Senescence Detection Kit - SPiDER-βGal | 5assays | 盒 | 2100 | 5assays/盒
| 859 | Cellular Senescence Plate Assay Kit - SPiDER-βGal试剂盒 | 20tests | 盒 | 1291.5 | 20tests/盒
| 860 | DNA Damage Detection Kit - γH2AX - Green | 1set | 盒 | 3853.5 | 1set/盒
| 861 | DNA Damage Detection Kit - γH2AX - Red | 1set | 盒 | 3853.5 | 1set/盒
| 862 | DNA Damage Detection Kit - γH2AX - Deep Red | 1set | 盒 | 3853.5 | 1set/盒
| 863 | 细胞衰老β-半乳糖苷酶染色试剂盒 | >100次 | 盒 | 735 | 100次以上/盒
| 864 | Senescence-Tracker™衰老细胞近红外荧光探针 | 10mM×0.1ml | 盒 | 2067.45 | 10mM×0.1ml/盒
| 865 | 溶酶体β-半乳糖苷酶染色试剂盒 | >100次 | 盒 | 577.5 | 100次以上/盒
| 866 | 人端粒酶活性检测试剂盒(TERT mRNA探针法) | 200次 | 盒 | 2276.4 | 200次/盒
| 867 | 人端粒长度染料法qPCR检测试剂盒-50次 | 50次 | 盒 | 735 | 50次/盒
| 868 | 人端粒长度染料法qPCR检测试剂盒-200次 | 200次 | 盒 | 2192.4 | 200次/盒
| 869 | DNA损伤检测试剂盒(γ-H2AX免疫荧光法, 兔单抗, 红色) | >100次 | 盒 | 1740.9 | 100次以上/盒
| 870 | DNA损伤检测试剂盒(γ-H2AX免疫荧光法, 鼠单抗, 红色) | >100次 | 盒 | 1744.05 | 100次以上/盒
| 871 | DNA损伤检测试剂盒(γ-H2AX免疫荧光法) | >100次 | 盒 | 1738.8 | 100次以上/盒
| 872 | GSH和GSSG检测试剂盒 | 100次 | 盒 | 664.65 | 100次/盒
| 873 | 总SOD活性检测试剂盒(WST-8法) | 250次 | 盒 | 1194.9 | 250次/盒
| 874 | 脂质氧化(MDA)检测试剂盒 | 500次 | 盒 | 1522.5 | 500次/盒
| 875 | 改良油红O染色试剂盒 | 200-1000次 | 盒 | 552.3 | 200-1000次/盒
| 876 | Amplex Red游离脂肪酸检测试剂盒 | 500次 | 盒 | 2307.9 | 500次/盒
| 877 | Amplex Red甘油三酯检测试剂盒 | 500次 | 盒 | 2307.9 | 500次/盒
| 878 | Amplex Red胆固醇与胆固醇酯检测试剂盒 | 500次 | 盒 | 2307.9 | 500次/盒
| 879 | NAD+/NADH检测试剂盒(WST-8法) | 100次/盒 | 盒 | 1270.5 | 100次/盒
| 880 | 增强型NAD+/NADH检测试剂盒(WST-8法) | 100次/盒 | 盒 | 1667.4 | 100次/盒
| 881 | NADP+/NADPH检测试剂盒(WST-8法) | 100次/盒 | 盒 | 1507.8 | 100次/盒
| 882 | 增强型NADP+/NADPH检测试剂盒(WST-8法) | 100次/盒 | 盒 | 1961.4 | 100次/盒
| 883 | 蛋白质半胱氨酸检测试剂盒(DTNB法) | 500-1000次 | 盒 | 806.4 | 500-1000次/盒
| 884 | 总谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒(DTNB法) | 100次/盒 | 盒 | 808.5 | 100次/盒
| 885 | 谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒(DTNB法) | 100次/盒 | 盒 | 709.8 | 100次/盒
| 886 | 总谷胱甘肽检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 441 | 100次/盒
| 887 | 谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 542.85 | 100次/盒
| 888 | 总谷胱甘肽过氧化物酶检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 618.45 | 100次/盒
| 889 | 台盼蓝溶液（0.4%） | 100ml | 盒 | 424.2 | 100ml/盒
| 890 | Enhanced Cell Counting Kit-8 (增强型CCK-8试剂盒) | 2500次 | 盒 | 1659 | 2500次/盒
| 891 | Liperfluo-细胞脂质过氧化物检测 | 50μg*5 | 盒 | 2856 | 储存条件：0-5度保存，避光，充氮气 运输条件：室温 分子式：C51H41N2O8P 分子量：840.85
| 892 | Lipid Peroxidation Probe -BDP 581/591 C11试剂 | 200tests | 盒 | 1365 | 储存条件：常温 运输条件：常温
| 893 | 雷帕霉素(Sirolimus) | 10 mM * 1 mL in DMSO | 盒 | 635.25 | 形状：固体、分子量：914.17、颜色：白色至灰白色
| 894 | 雷帕霉素(Sirolimus)-100mg | 100mg | 盒 | 1575 | 100mg/盒
| 895 | 活性氧检测试剂盒 | >500次 | 盒 | 1619.1 | 500次以上/盒
| 896 | 线粒体超氧化物检测试剂盒(MitoSO™ Red)100-1000次 | 100-1000次 | 盒 | 3360 | 100-1000次 /盒
| 897 | 线粒体超氧化物检测试剂盒(MitoSO™ Red)20-200次 | 20-200次 | 盒 | 840 | 20-200次/盒
| 898 | 脂质过氧化检测试剂盒(BODIPY 581/591 C11) | 500-5000次 | 盒 | 1606.5 | 500-5000次/盒
| 899 | 增强型线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1) | >100次 | 盒 | 1194.9 | 100次以上/盒
| 900 | 乳酸脱氢酶细胞毒性检测试剂盒(WST-8法) | 500次/盒 | 盒 | 722.4 | 500次/盒
| 901 | 增强型ATP检测试剂盒 | 200次 | 盒 | 1477.35 | 200次/盒
| 902 | 细胞自噬与细胞毒性染色检测试剂盒(MDC/PI法) | 200-2000次 | 盒 | 1050 | 200-2000次/盒
| 903 | Ad-mCherry-GFP-LC3B-1ml | 1ml | 盒 | 955.5 | 1ml/盒
| 904 | Chloroquine (Synonyms: 氯喹) | 10 mM * 1 mL in DMSO | 盒 | 577.5 | 形状：固体、分子量：319.87、颜色：白色至浅黄色
| 905 | Ad-mCherry-GFP-LC3B-10ml | 10ml | 盒 | 3990 | 10ml/盒
| 906 | Lyso-Tracker Red (溶酶体红色荧光探针) | 50μl | 盒 | 420 | 50μl/盒
| 907 | Human Mitochondrial DNA (mtDNA) Monitoring Primer Set | 50 Rxns | 盒 | 866.25 | 50 Rxns/盒
| 908 | FerroOrange | 24 µg | 盒 | 3727.5 | 24 µg/盒
| 909 | MitoSOX™ | 10小瓶 | 盒 | 5565 | 10小瓶/盒
| 910 | 还原型谷胱甘肽（GSH）测试盒 | 100T/96S | 盒 | 367.5 | 100T/96S/盒
| 911 | Mito-TEMPO | 10 mM * 1 mL in DMSO | 盒 | 945 | 形状：固体、分子量：510.03、颜色：浅黄色至橙色
| 912 | 3-甲基腺嘌呤 （3-MA） | 100 mg | 盒 | 840 | 100 mg/盒
| 913 | 自动进样瓶 | 2ml，100个/盒 | 盒 | 26.25 | 2ml，100个/盒
| 914 | 200μL刻度塑料内插管（带支架） | 100个/包 | 包 | 26.25 | 100个/包
| 915 | 过滤膜-90mm | 90mm 25/pk | 盒 | 939.75 | 90mm 25/pk
| 916 | 过滤膜-37mm | 37mm 25/pk | 盒 | 732.9 | 37mm 25/pk
| 917 | 玻纤滤膜 | 90mm 100/pk | 盒 | 1615.95 | 90mm 100/pk
| 918 | 滤膜保存盒-90mm | 90MM 100/pk | 盒 | 630 | 90MM 100/pk
| 919 | 滤膜保存盒-47mm | 47MM 100/pk | 盒 | 420 | 47毫米 100个装/pk
| 920 | 真空脂 | 150G/支 | 支 | 525 | 150G/支
| 921 | 一次性使用采样管-含复方中和剂磷酸盐缓冲液 | 10ml/支*50 | 盒 | 367.5 | 10ml/支*50，含复方中和剂磷酸盐缓冲液
| 922 | 一次性使用采样管-含磷酸盐缓冲液 | 10ml/支*50 | 盒 | 367.5 | 10ml/支*50，含磷酸盐缓冲液
| 923 | 无菌水样取样袋 | 250ml*10/包，10包/箱 | 箱 | 661.5 | 250ml*10/包，10包/箱
| 924 | 无菌水样取样瓶-含硫代硫酸钠 | 120ml-含硫代硫酸钠，200个/箱 | 箱 | 2310 | 120ml-含硫代硫酸钠，200个/箱
| 925 | 无菌水样取样瓶-不含硫代硫酸钠 | 120ml-不含硫代硫酸钠，200个/箱 | 箱 | 2310 | 120ml-不含硫代硫酸钠，200个/箱
| 926 | 无菌水样取样瓶 | 500ml |  | 2940 | 500ml
| 927 | 一次性无菌规格板 | 100片/盒 | 盒 | 143.85 | 5*5cm
| 928 | 一次性使用采样器 | 100支/包 | 包 | 31.5 | 3cm处有折断点
| 929 | 消毒效果评价指示菌片 | 100片/包 | 包 | 1785 | 100片/包
| 930 | 专用油镜油 | 规格：4*20ml/盒 | 盒 | 315 | 镜油要求无色或浅黄色，视野清晰，折光率1.5105-1.5175，20℃环境下粘度系数100～120mPas，不干燥变硬，不使被检抗酸杆菌褪色（不能用香柏油代替）
| 931 | 结核耐药培养基套盒 | 规格：7ml/支 20支/套 | 套 | 231 | 1、使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管培养基，每管培养基分装量为7ml；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒。 2、斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致。 3、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。 4、每套包含：CON,INH,SM,EMB,RFP,OFX，K，AK，LFX，MFX各2支。 5、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 6、管上序有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。

## 表2理化试剂耗材
细类 | 品名 | 参数 | 最高单价限价 | 单位
化学试剂 | EMR-Lipid净化试剂盒 | Bond Elut EMR-Lipid Polish 除脂萃取盐包，仅无水 MgSO4，50/包. 去除多余水分，改善分析物的分配。 | 795 | 盒
| EMR-Lipid提取试剂盒 | Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE，50/包. 15 mL 离心管中含有 1 g 预先称重的吸附剂。完全符合现行 AOAC 和 EN 方法的样品体积要求。 | 3080 | 盒
| L-半胱氨酸 | 纯度99%，25g/瓶 | 290 | 瓶
| 水中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒 | 0~20μg/L，100T/盒 | 990 | 盒
| 水中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒 | 0~200μg/L，100T/盒 | 990 | 盒
| 尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒 | 300~1000μg/L，100T/盒 | 990 | 盒
| pH校正液 | 25°C带颜色双颈瓶-pH6.86±0.01 | 212 | 瓶
| pH校正液 | 25°C带颜色双颈瓶-pH4.00±0.01 | 212 | 瓶
| pH校正液 | 25°C带颜色双颈瓶-pH9.18±0.01 | 212 | 瓶
| β-葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶 | β-葡萄糖醛苷酸酶,>100,000units/ml,芳基硫酸酯酶＜20,000units/mL 2mL/瓶 | 1080 | 瓶
| 氨标准吸收液 | 1.00g/L，500mL/瓶 | 127 | 瓶
| 氨水 | 500mL/瓶，须满足GB5009.191-2024 第二篇第三法 | 630 | 瓶
| 冰乙酸 | GR,纯度99.8%，500ml/瓶 | 61 | 瓶
| 巴比妥酸 | 纯度99%，25g/瓶 | 145 | 瓶
| 氮氧化物吸收液 | （HJ/T 43-1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法）,500ml/瓶 | 160 | 瓶
| 碘化钾 | AR,纯度99%，500g/瓶 | 650 | 瓶
| 对氨基苯磺酸 | AR,纯度99.5%，500g/瓶 | 140 | 瓶
| 对苯二甲酸 | AR,纯度99%，500g/瓶 | 110 | 瓶
| 二硫化碳 | 低苯级，≥99.9%，500ml/瓶 | 800 | 瓶
| 二氯甲烷 | HPLC，4L/瓶 | 570 | 瓶
| 二硫化碳显色剂 | 浓度0.5%，100mL/瓶 | 170 | 瓶
| 酚试剂 | AR,98%，5g/瓶 | 185 | 瓶
| 酚酞 | AR,25g/瓶 | 100 | 瓶
| 铬黑T | 纯度≥95% 100g/瓶 | 100 | 瓶
| 甲醇 | LC/MS，4L/瓶 | 752 | 瓶
| 甲基橙 | AR,98%，100g/瓶 | 498 | 瓶
| 甲基红指示剂 | AR，25g/瓶 | 64 | 瓶
| 甲醛缓冲吸收液 | 200μg/ml，500mL/瓶 | 186 | 瓶
| 甲酸 | LC-MS，≥99%，50ml/瓶，棕色玻璃瓶装 | 212 | 瓶
| 甲酸 | LC/MS级，50ml/瓶，塑料瓶装 | 408 | 瓶
| 甲烷磺酸 | GR，99.5%，100g/瓶 | 95 | 瓶
| 酒石酸铵 | AR，250g/瓶 | 275 | 瓶
| 磷酸 | AR，500ml/瓶 | 79 | 瓶
| 磷酸二氢钾 | AR,99.5%，500g/瓶 | 45 | 瓶
| 磷酸二氢钠 | AR，500g/瓶 | 50 | 瓶
| 磷酸氢二钠 | 无水,AR,99%，500g/瓶 | 50 | 瓶
| 磷酸三钠 | 500g/瓶，AR,98% | 34 | 瓶
| 硫代硫酸钠 | 500mL/瓶 , 0.1007mol/L | 128 | 瓶
| 硫化氢吸收液 | 2g/L，500ml/瓶 | 424 | 瓶
| 硫氰酸汞 | ≥95.5%（络合滴定法），5g/瓶 | 350 | 瓶
| 硫氰酸汞乙醇溶液 | 100mL/瓶 , 4g/L | 340 | 瓶
| 硫酸镁 | AR 100g/瓶 | 36 | 瓶
| 硫酸铁铵 | 优级纯，500g/瓶 | 558 | 瓶
| 硫酸铁铵溶液 | 100mL/瓶 , 120g/L | 135 | 瓶
| 硫酸氧钛 | 试剂级，250g/瓶 | 71 | 瓶
| 氯胺T | 100mL /瓶, 10g/L | 127 | 瓶
| 氯化钡溶液 | 5%，100mL /瓶 | 48 | 瓶
| 氯化钠 | AR，500g/瓶 | 30 | 瓶
| 钼酸铵溶液 | 250mL , 100g/L | 170 | 瓶
| 纳氏试剂 | 500ml/瓶，(碘化钾 碘化汞 氢氧化钠） | 712 | 瓶
| 柠檬酸 | AR,99.5%，500g/瓶 | 39 | 瓶
| 柠檬酸钠 | 98%，500g/瓶 | 77 | 瓶
| 硼砂溶液 | 50g/L，500ml/瓶 | 148 | 瓶
| 硼酸 | AR，500g/瓶 | 89 | 瓶
| 偏磷酸 | 500g/瓶，HPO3≥38% | 355 | 瓶
| 偏重亚硫酸钠 | AR，96.0%，500g/瓶 | 48 | 瓶
| 氢氧化钾 | AR，500g/瓶 | 43 | 瓶
| 三乙醇胺 | AR, 98%，500ml/瓶 | 62 | 瓶
| 十六烷基三甲基溴化铵 | 50g/瓶,用于离子对色谱,≥99.0% | 1860 | 瓶
| 四氯汞钠溶液 | 500ml/瓶，0.05 mol/L | 413 | 瓶
| 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑 | AR,25g/瓶 | 685 | 瓶
| 无水硫酸铜 | AR,99%，500g/瓶 | 105 | 瓶
| 无水碳酸钠 | GR,≥99.9%，500g/瓶 | 65 | 瓶
| 无水亚硫酸钠 | AR,98.0%，500g/瓶 | 40 | 瓶
| 无水乙酸钠 | AR,98%，500/瓶 | 37 | 瓶
| 硝酸银溶液 | 100ml/瓶，10g/L | 106 | 瓶
| 溴化钾 | AR,99%，500g/瓶 | 70 | 瓶
| 溴甲酚绿 | AR，5g/瓶 | 135 | 瓶
| 溴甲酚绿-甲基红溶液 | 25ml/瓶 | 79.5 | 瓶
| 溴酸钾 | AR,99.8%，500g/瓶 | 222 | 瓶
| 亚铁氰化钾溶液 | 500mL/瓶， 106g/L | 148 | 瓶
| 亚硝酸钠 | GR，500g/瓶， | 59 | 瓶
| 盐酸羟胺 | AR,98.5%，500g/瓶 | 88 | 瓶
| 盐酸二乙胺 | AR,99%，500g/瓶， | 99 | 瓶
| 盐酸副玫瑰苯胺 | AR，5g/瓶， | 100 | 瓶
| 盐酸萘乙二胺 | AR,98%，5g/瓶 | 71 | 瓶
| 氧化氮 | 50mL/瓶 , 100μg/mL（以NO2计） | 60 | 瓶
| 乙醇 | 95%，500ml/瓶 | 44.5 | 瓶
| 乙二胺四乙酸二钠 | 二水合物,99%，500g/瓶 | 90 | 瓶
| 乙二醇 | 99%,500ml/瓶 | 58 | 瓶
| 乙腈 | LC/MS，4L/瓶 | 990 | 瓶
| 乙酸 | LC/MS级，50ml/瓶 | 397 | 瓶
| 乙酸锌溶液 | 500mL/瓶，220g/L | 148 | 瓶
| 乙酸乙酯 | HPLC，4L/瓶 | 636 | 瓶
| 异烟酸 | AR,99%，25g/瓶 | 39 | 瓶
| 正己烷 | HPLC，4L/瓶 | 535 | 瓶
| 1,1-二氯乙烯 | 2mL/瓶，99.9% | 159 | 瓶
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1mL/瓶，99%,GC | 212 | 瓶
| 1,2-二氯乙烯 | 5ml/瓶，99.7%，GC | 106 | 瓶
| 1,2-二氯乙烷 | 5ml/瓶，99.97%，GC | 104 | 瓶
| 1,3丁二烯 | 1000 μg/mL，1mL/瓶 | 148 | 瓶
| 甲醇 | AR,500ml/瓶 | 50 | 瓶
| 无水乙醇 | AR,500ml/瓶 | 42 | 瓶
| 异丙醇 | AR,99.5%，500g/瓶 | 42 | 瓶
标准物质 | 15种稀土混合标准溶液 | 100ug/mL,50mL/瓶，包含：镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥钇/介质:1.0mol/L硝酸 | 530 | 瓶
| 16种邻苯二甲酸酯混合内标溶液 | 100μg/mL于正己烷,1mL/瓶，须符合《GB/T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定》《GB/T 21928-2008 食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定》中的要求 | 1800 | 瓶
| 16种邻苯二甲酸酯混合标准溶液 | 1000μg/mL于正己烷,1mL/瓶，须符合《GB/T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定》《GB/T 21928-2008 食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定》中的要求 | 795 | 瓶
| 17种邻苯二甲酸酯混合标准溶液 | 1000µg/mL，1ml/瓶，须符合《GB 5009.271-2016食品中邻苯二甲酸酯的测定》中的要求 | 2099 | 瓶
| 1，2-二氯丙烷 | 100mg/瓶，≥99.5% | 127 | 瓶
| 208种农残混标套装A | 208种农残混标套装A（2件套装,109种）(GB23200.113 GC-A)50mg/L于乙酸乙酯，2*1.2ml/ | 2650 | 套
| 208种农残混标套装B | 208种农残混标套装B （2件套装，112种）(GB23200.113 GC-B)50mg/L于乙酸乙酯，2*1.2ml/套 | 3127 | 套
| 2-己酮 | 1ml/瓶，99.5% | 165 | 瓶
| 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯 | 50μg/mL，1.0ml/瓶，以醇计 | 1060 | 瓶
| 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯 | 50μg/mL，1.0ml/瓶，以醇计 | 1060 | 瓶
| 3-羟基克百威 | 100μg/mL于丙酮,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 4,4-二硝基均二苯脲 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 106 | 瓶
| 4,4-二硝基均二苯脲-D8 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 477 | 瓶
| 5种糖类混合标准溶液 | 10mL/瓶，GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 | 318 | 瓶
| D(-)-抗坏血酸标准物质 | 纯度99.9%，100mg/瓶 | 105 | 瓶
| D5-缩水甘油棕榈酸酯 | 50μg/mL，1.0ml/瓶，以缩水甘油计 | 1650 | 瓶
| d5－2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯 | 50μg/mL，1.0ml/瓶，以醇计 | 1650 | 瓶
| d5－3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯 | 50μg/mL，1.0ml/瓶，以醇计 | 1650 | 瓶
| L(+)-抗坏血酸标准物质 | 纯度99.9%，100mg/瓶 | 106 | 瓶
| 阿力甜 | 1000μg/mL于水，1mL/瓶 | 213 | 瓶
| 阿奇霉素 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 110 | 瓶
| 阿奇霉素-D3 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 1272 | 瓶
| 阿斯巴甜 | 99.6%，250mg/瓶 | 235 | 瓶
| 阿维菌素 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶，CAS：71751-41-2 | 85 | 瓶
| 阿维菌素 | 100μg/mL于甲醇，1mL /瓶，CAS：65195-55-3 | 595 | 瓶
| 艾氏剂 | 100mg/L于正己烷，1ml/瓶 | 37 | 瓶
| 奥索利酸 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 110 | 瓶
| 百菌清 | 100ug/mL于正己烷，1mL/瓶 | 80 | 瓶
| 班布特罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 69 | 瓶
| 苯 | 2mL/瓶，1000ug/mL于二硫化碳 | 75 | 瓶
| 苯 | 5ml/瓶，≥99.9%(GC) | 175 | 瓶
| 苯并(a)芘 | 100mg/L于甲醇，1ml/瓶 | 80 | 瓶
| 苯酚 | 100mg/瓶，≥99.6% | 139 | 瓶
| 苯基醚 | 1000μg/mL，2mL/瓶 | 215 | 瓶
| 苯甲酸钠 | 1000μg/mL，5mL/瓶 | 53 | 瓶
| 苯醚甲环唑 | 1000μg/mL于甲醇，5mL/瓶 | 59 | 瓶
| 苯乙醇胺A | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 850 | 瓶
| 苯乙烯 | 100mg瓶，≥99.5%(GC) | 115 | 瓶
| 吡虫啉 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 吡哌酸 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 60 | 瓶
| 吡唑醚菌酯 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 60 | 瓶
| 丙环唑 | 100μg/mL于丙酮,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 丙烯腈 | 2mL 纯度99.1% | 410 | 瓶
| 丙烯酸丁酯 | 10mg/瓶，≥98%(GC) | 110 | 瓶
| 丙烯酸甲酯 | 1ml/瓶， 99.9% | 170 | 瓶
| 残杀威 | 1.2mL/瓶，1000μg/mL于甲醇, | 80 | 瓶
| 残杀威 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 40 | 瓶
| 茶多酚 | 20mg/瓶，纯度91.1% | 110 | 瓶
| 赤藓红 | 1000μg/mL，5mL/瓶 | 85 | 瓶
| 哒螨灵 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 单诺沙星 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 110 | 瓶
| 氘代亚硝基二甲胺 | 100μg/mL于丙酮，1mL/瓶 | 850 | 支
| 氘代N-二丙基亚硝胺 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 750 | 支
| 地克珠利 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 狄氏剂 | 100mg/L于正己烷，1.2ml/瓶 | 38 | 瓶
| 靛蓝 | 1000μg/mL，1.2mL/瓶 | 215 | 瓶
| 丁醇 | 5ml/瓶，>99.8%（GC) | 73 | 瓶
| 丁香酸 | 100g/瓶，99% | 84 | 瓶
| 啶虫脒 | 100μg/mL于丙酮,1mL/瓶， | 85 | 瓶
| 冻干牛血铅、镉质量控制样品 | 须满足GBW09139/GBW09140，2 支/套 | 1315 | 套
| 冻干人尿汞质量控制样品 | 须满足GBW(E)091029/GBW(E)091030，2支/套 | 1315 | 套
| 毒死蜱 | 100ug/mL于丙酮，1mL/瓶 | 115 | 瓶
| 对苯二甲酸标准溶液 | 1.2mL/瓶,100ug/mL | 100 | 瓶
| 多环芳烃标准溶液 | 16种多环芳烃混标，10µg/mL于环己烷，1ml/瓶，须满足(EU)2015/1933标准 | 6900 | 瓶
| 多环芳烃标准溶液 | 16 种氘代多环芳烃混标，100 µg/mL于环己烷，1ml/瓶，须满足(EU)2015/1933标准 | 9800 | 瓶
| 多菌灵 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 55 | 瓶
| 多氯联苯标准溶液 | 100pg/ul，包含（2,3',4',5-Tetrachloro(c,.)biphenyl）（2,3,3'5,5'-Pentachloro(c .)biphenyl）（2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro('c ,)biphenyl）组分 | 2330 | 支
| 多氯联苯标准溶液 | 10µg/ml，包含(2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl)(2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl)(2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl)（2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl）（2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl）（2,2',4,4'5,5'-Hexachlorobiphenyl）（2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl）组分 | 2330 | 支
| 多元素标准溶液 | Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr 混标，50mL/瓶，100µg/ml | 480 | 瓶
| 恶霜灵 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶， | 170 | 瓶
| 恩诺沙星 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 恩诺沙星-D5 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 845 | 瓶
| 二丙酮醇 | 5ml/瓶，GC,>99.5% | 435 | 瓶
| 二甲基甲酰胺 | 5ml/瓶，≥99.9%(GC) | 86 | 瓶
| 二甲基乙酰胺 | 5ml/瓶，≥99.8%(GC) | 69 | 瓶
| 二硫化碳 | 5ml/瓶，99.9%（GC） | 64 | 瓶
| 二硫化碳 | 溶剂：苯，2mL/瓶, 1000μg/mL | 180 | 瓶
| 二氯甲烷 | 2ml/瓶，≥99.5%(GC) | 60 | 瓶
| 二乙基甲酮 | 5ml/瓶，99.5%（GC） | 120 | 瓶
| 二乙烯基苯 | 100mg/瓶，纯度：80.8% | 255 | 瓶
| 二异丁基甲酮 | 500mg/瓶，≥99.9%(GC) | 200 | 瓶
| 钒单元素标准溶液 | 1000μg/mL于0.5mol/L硝酸，50ml/瓶, | 85 | 瓶
| 非诺特罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 粉尘中游离二氧化硅 | GDOHZKTG0123，1个/套 | 630 | 套
| 呋虫胺 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 氟苯尼考 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 127 | 瓶
| 氟苯尼考胺 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 170 | 瓶
| 氟苯尼考胺-D3 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 740 | 瓶
| 氟吡呋喃酮 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 225 | 瓶
| 氟啶胺 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 160 | 瓶
| 氟啶虫胺腈 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 氟甲喹 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 腐胺盐酸盐 | 100mg/瓶，固体标准品 | 780 | 瓶
| 腐胺-D8 | 10mg/瓶，固体标准品 | 1800 | 瓶
| 腐霉利 | 100ug/mL于丙酮，1mL/瓶 | 80 | 瓶
| 钙单元素标准溶液 | 1000µg/mL于1.0mol/L硝酸，50mL/瓶 | 80 | 瓶
| 锆单元素标准溶液 | 1000μg/mL于1.0mol/L硝酸和痕量氢氟酸，50ml | 85 | 瓶
| 庚烷 | 2ml ，≥99%(GC) | 145 | 瓶
| 汞单元素标准溶液 | 1000µg/mL于1.0mol/L硝酸，50mL/瓶 | 79.5 | 瓶
| 过氧化氢标准溶液 | 100μg/ml于水，50mL/瓶, | 118 | 瓶
| 炔螨特 | 100μg/mL于丙酮,1mL/瓶 | 37 | 瓶
| 果糖标准溶液 | 20000μg/mL于乙腈/水, 10mL/瓶 | 106 | 瓶
| 河豚毒素标准溶液 | 100μg/mL，1ml/瓶 | 477 | 瓶
| 胡萝卜素α | 纯度98.1%，1mg/瓶 | 1590 | 瓶
| 胡萝卜素β | 纯度96.1%，100mg/瓶 | 320 | 瓶
| 环丙沙星 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 环丙沙星-D8 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 580 | 瓶
| 环己基氨基磺酸盐 | 1200μg/mL于水，5mL/瓶 | 48 | 瓶
| 环己酮 | 50ml/瓶，99.7%(GC) | 72 | 瓶
| 环己烷 | 5ml/瓶，GC,>99.0% | 137 | 瓶
| 环氧虫啶 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 318 | 瓶
| 挥发性卤代烃混标 | 三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴氯甲烷、三溴甲烷混标， 2ml/瓶 | 265 | 瓶
| 活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯标准物质 | GBW(E)080237/GBW(E)080238，2支/套 | 780 | 套
| 鸡肉成分分析标准物质 | GBW10018,35g/瓶 | 2595 | 瓶
| 己二酸二(2-乙基己基)酯 | 1000μg/mL，1.2mL/支/正己烷 | 371 | 支
| 己烷 | 2ml/瓶，GC,>99.5% | 175 | 瓶
| 甲胺磷 | 1000μg/mL于丙酮，1.2mL/瓶 | 150 | 瓶
| 甲胺磷 | 100ug/mL于丙酮，1mL/瓶 | 80 | 瓶
| 甲拌磷 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 55 | 瓶
| 甲拌磷砜 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 65 | 瓶
| 甲拌磷亚砜 | 100μg/mL于甲醇，1.2mL/瓶 | 60 | 瓶
| 甲醇 | 5ml/瓶，GC,>99.9% | 160 | 瓶
| 甲酚 | 99.00%，25ml/瓶 | 320 | 瓶
| 甲基丙烯腈 | 100mg 99.9% | 105 | 瓶
| 甲基汞标准溶液 | 1.5mL/瓶，C(CH3Hg)=(76.3±2.9)ug/g | 636 | 瓶
| 甲霜灵 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 60 | 瓶
| 甲硝唑 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 55 | 瓶
| 甲硝唑-D4 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 320 | 瓶
| 钾单元素标准溶液 | 1000µg/mL于1.0mol/L硝酸，50mL/瓶 | 80 | 瓶
| 间二甲苯 | 5ml/瓶，99.5%（GC） | 116 | 瓶
| 碱性橙2 | 100mg,固体标准品 | 318 | 瓶
| 碱性橙21 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 碱性橙22 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 碱性嫩黄 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 金单元素标准溶液 | 1mg/mL于 于:1.5mol/L盐酸，50ml/瓶 | 275 | 瓶
| 腈菌唑 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 60 | 瓶
| 克百威 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 53 | 瓶
| 克仑特罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 51 | 瓶
| 克伦普罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 955 | 瓶
| 克伦特罗-D9 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 530 | 瓶
| 喹啉黄 | 1000μg/mL于水，1.2mL/瓶 | 185 | 瓶
| 莱克多巴胺 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 70 | 瓶
| 莱克多巴胺-D6 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 636 | 瓶
| 酪胺盐酸盐 | 100mg/瓶，固体标准品 | 1070 | 瓶
| 酪胺盐酸盐-D4 | 0.5mg/瓶，固体标准品 | 3600 | 瓶
| 乐果 | 100ug/mL于丙酮，1mL/瓶 | 80 | 瓶
| 联苯肼酯 | 00μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 159 | 瓶
| 亮氨酸脑啡肽 | 100mg/瓶，99.9% | 3286 | 瓶
| 亮蓝 | 1000μg/mL，5mL/瓶 | 75 | 瓶
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000 μg/mL于甲醇，2mL/瓶 | 64 | 支
| 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 1000μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 212 | 瓶
| 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000 μg/mL于甲醇，2 mL/瓶 | 80 | 支
| 邻苯二甲酸二异壬酯 | 1000ug/ml于甲醇，1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 邻苯二甲酸酐 | 98.6%，250mg/瓶 | 170 | 瓶
| 邻二氯苯 | 5ml/瓶，>98.3%(GC) | 116 | 瓶
| 磷标准溶液 | 1000μg/ml于水，50ml/瓶 | 105 | 瓶
| 领二甲苯 | 5ml/瓶，≥99%(GC) | 115 | 瓶
| 硫丹 | 100μg/mL于正己烷，1mL/瓶 | 115 | 瓶
| α-硫丹 | 100ug/mL于正己烷，1mL/瓶 | 115 | 瓶
| β-硫丹 | 100ug/mL于正己烷，1mL/瓶 | 115 | 瓶
| 硫丹硫酸酯 | 100μg/mL于正己烷，1mL/瓶 | 220 | 瓶
| 硫代硫酸钠 | 1000mg/L，20ml/瓶 | 128 | 瓶
| 硫化氢标准溶液 | 1000mg/L，20ml/瓶 | 210 | 瓶
| 硫酸标准溶液 | c(1/2H2SO4):0.1mol/L,500mL/瓶 | 127 | 瓶
| 硫酸钾标准溶液 | 100μg/ml（以硫酸根计），100ml/瓶 | 105 | 瓶
| 氯苯 | 50ml/瓶，99.48%（GC） | 60 | 瓶
| 氯丙那林 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 210 | 瓶
| 氯氟氰菊酯 | 100ug/ml于正己烷，1mL/瓶 | 115 | 瓶
| 氯化氢标准溶液 | 50mL/瓶 , 100μg/ml | 68 | 瓶
| 氯霉素 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 43 | 瓶
| 氯霉素-D5 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 950 | 瓶
| 氯噻啉 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 64 | 瓶
| 氯乙烯 | 2000ng/ul于甲醇，1ml/支 | 498 | 支
| 滤膜中镉、锰、铅、锌含量测定质控样品 | 须满足GBW(E)080211/GBW(E)080212，2 支/套 | 820 | 套
| 罗丹明B | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 洛美沙星 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 洛美沙星-D5 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 1480 | 瓶
| 马布特罗 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 127 | 瓶
| 吗菌灵 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 麦芽糖标准溶液 | 20000μg/mL于乙腈/水, 10mL/瓶 | 215 | 瓶
| 镁单元素标准溶液 | 1000µg/mL于1.0mol/L硝酸，50mL/瓶 | 80 | 瓶
| 锰单元素标准溶液 | 1000µg/mL于1.0mol/L硝酸，50mL/瓶 | 80 | 瓶
| 米酵菌酸标准溶液 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 2120 | 瓶
| 嘧霉胺 | 100μg/mL于丙酮,1mL/瓶 | 60 | 瓶
| 灭线磷 | 100ug/mL于丙酮，1mL/瓶 | 115 | 瓶
| 灭蝇胺 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 那他霉素 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 钠单元素标准溶液 | 1000µg/mL于1.0mol/L硝酸，50mL/瓶 | 80 | 瓶
| 萘啶酸 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 柠檬黄A | 1000μg/mL于水，5mL/瓶 | 51 | 瓶
| 柠檬黄B | 1000μg/mL于水，5mL /瓶 | 105 | 瓶
| 诺氟沙星 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 诺氟沙星-D5 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 530 | 瓶
| 哌虫啶 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 95 | 瓶
| 培氟沙星 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 培氟沙星-D5 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 630 | 瓶
| 喷布特罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 275 | 瓶
| 葡萄糖标准溶液 | 120000μg/mL于乙腈/水, 10mL/瓶 | 170 | 瓶
| 七氟丁酰基咪唑 | 纯度97.5%，5g/瓶 | 1150 | 瓶
| 七氟丁酰基咪唑 | GC 98% 74382-10×1ml | 8630 | 盒
| 七氯 | 100mg/L于正己烷，1ml/瓶 | 37 | 瓶
| 齐帕特罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 519 | 瓶
| 铅单元素标准溶液 | 1000µg/mL于1.0mol/L硝酸，50mL/瓶 | 74 | 瓶
| 强力霉素 | 100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶 | 73 | 瓶
| 强力霉素-D3 | 1mg/瓶，纯度99.3% | 4550 | 瓶
| 全氟辛酸 | 100µg/mL于乙腈,1ml/瓶 | 105 | 瓶
| 全氟辛酸13C4 | 5µg/mL于甲醇,1ml/瓶 | 1900 | 瓶
| 全氟辛烷磺酸 | 100µg/mL于乙腈,1ml/瓶 | 105 | 瓶
| 全氟辛烷磺酸13C4 | 5µg/mL于甲醇,1ml/瓶 | 4980 | 瓶
| 壬烷 | 1g/瓶，≥99.9% | 73 | 瓶
| 日落黄 | 1000μg/mL于水，5mL/瓶 | 70 | 瓶
| 乳粉质控样品（蔗糖、乳糖） | 乳粉 乳糖蔗糖，铝箔袋真空，20g/袋 | 1050 | 袋
| 乳糖标准溶液 | 纯度99%，1g/瓶 | 339 | 瓶
| 噻虫胺 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 噻虫啉 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 58 | 瓶
| 噻虫嗪 | 100μg/mL于丙酮,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 三氯乙烯 | 5ml/瓶，99.7%（GC） | 69 | 瓶
| 三溴甲烷 | 5ml/瓶，GC,>99.5% | 159 | 瓶
| 三唑磷 | 100ug/mL于丙酮，1mL/瓶 | 115 | 瓶
| 三唑酮 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 53 | 瓶
| 色胺 | 100mg/瓶，固体标准品 | 600 | 瓶
| 色胺-D4 | 1mg/瓶，固体标准品 | 3815 | 瓶
| 杀螨酯 | 100ug/mL于正己烷，1mL/瓶 | 115 | 瓶
| 沙丁胺醇 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 沙丁胺醇-D3 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 425 | 瓶
| 沙拉沙星 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 山梨酸钾 | 1000μg/mL于水，5mL/瓶 | 215 | 瓶
| 砷单元素标准溶液 | 1000µg/mL于1.0mol/L硝酸，50mL/瓶 | 90 | 瓶
| 砷酸根 | 1000μg/mL于0.5%盐酸，2mL/瓶 | 127 | 瓶
| 尸胺 | 250mg/瓶，固体标准品 | 480 | 瓶
| 尸胺-D4 | 100μg/mL, 1mL/瓶 | 530 | 瓶
| 食用油中塑化剂定量分析质控标准物质 | 20g/瓶 | 985 | 瓶
| 双酚A | 100µg/mL于乙腈,1ml/瓶 | 64 | 瓶
| 双酚A-D16 | 100µg/mL于乙腈,1ml/瓶 | 215 | 瓶
| 水胺硫磷 | 100ug/mL于丙酮，1mL/瓶 | 79 | 瓶
| 水杨酸 | 500mg/瓶 | 328 | 瓶
| 水杨酸甲酯 | 50000ug/ml，20ml/瓶 | 636 | 瓶
| 水中氨质量控制样品 | 2支/套，职业卫生中心考核用品 | 300 | 套
| 水中氨标准溶液 | 1000ug/mL于水，50mL/瓶 | 74 | 瓶
| 水中氨质量控制样品 | 2支/套；5ml一支 , 浓度5.0/20.0 | 583 | 套
| 水中氨标准溶液 | 100μg/mL于水，50mL （以NH3计） | 69 | 瓶
| 水中二氧化硫标准溶液 | 基质：甲醛缓冲吸收液，20mL , 2.84μg/mL | 80 | 瓶
| 水中氟离子标准溶液 | 1.86mg/L于水，20mL/瓶 | 58 | 瓶
| 水中氟离子标准溶液 | 0.409mg/L于水，20mL/瓶 | 58 | 瓶
| 水中氟离子标准溶液 | 2.30mg/L于水，20mL/瓶 | 82 | 瓶
| 水中甲醛标准溶液 | 1μg/ml于水，20ml/瓶 | 60 | 瓶
| 水中甲醛标准溶液 | 1000μg/mL于水，20mL | 64 | 瓶
| 水中甲醛质控样品 | 2支/套，参考值：0.512ug/ml,1.238ug/ml | 320 | 套
| 水中间苯二酚标准溶液 | 2mL/瓶 , 1000μg/mL | 79.5 | 瓶
| 水中氰化物标准溶液 | 1mg/ml于0.1mol/L氢氧化钠，50ml/瓶 | 215 | 瓶
| 水中乳糖标准溶液 | 20mg/ml于水，5mL /瓶 | 218 | 瓶
| 水中硝酸根标准溶液 | 1000μg/ml于H2O,50mL | 95 | 瓶
| 水中溴酸钾标准溶液 | 500mL/瓶 , c(1/6KBrO3)=0.5000mol/L | 275 | 瓶
| 水中蔗糖标准溶液 | 20mg/ml于水，5mL/瓶 , | 215 | 瓶
| 螺螨酯 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 63 | 瓶
| 四氯化碳 | 100mg/瓶，GC,>99.0% | 185 | 瓶
| 四氯乙烯 | 5ml/瓶，99.5%（GC） | 53 | 瓶
| 苏丹红Ⅰ | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 苏丹红Ⅱ | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 53 | 瓶
| 苏丹红Ⅲ | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 苏丹红Ⅳ | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 53 | 瓶
| 酸性橙Ⅱ | 1000ug/ml于乙腈,1mL/瓶 | 215 | 瓶
| 酸性红 | 1000μg/mL于乙腈,，5mL/瓶 | 105 | 瓶
| 缩水甘油棕榈酸酯 | 50μg/mL，1.0ml/瓶，以缩水甘油计 | 1050 | 瓶
| 钽单元素标准溶液 | 1000μg/mL于1.0mol/L氢氟酸，50ml | 106 | 瓶
| 活性碳管中苯质量控制样品 | 2支/套，职业卫生中心考核用品 | 455 | 套
| 糖精钠 | 1000μg/mL于水，10mL/瓶 | 85 | 瓶
| 特布他林 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 特布他林-D9 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 590 | 瓶
| 涕灭威 | 1.2mL/瓶，100μg/mL于甲醇 | 58 | 瓶
| 涕灭威砜 | 1.2mL/瓶，100μg/mL于甲醇 | 58 | 瓶
| 涕灭威亚砜 | 1.2mL/瓶，100μg/mL于甲醇 | 58 | 瓶
| 铁单元素标准溶液 | 1mg/ml于1.0mol/L硝酸，50ml/瓶 | 95 | 瓶
| 6种金属混合标样 | 铜、铅、锌、镉、镍、铬，20ml/瓶，1mg/ml | 215 | 瓶
| 土臭素和2-甲基异莰醇混合标准溶液 | 100 μg/mL，1.2 mL/支/甲醇 | 1320 | 支
| 土霉素 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 75 | 瓶
| 脱氢乙酸钠 | 99.4%，100mg/瓶 | 215 | 瓶
| 妥布特罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 320 | 瓶
| 妥曲珠利 | 100μg/mL于丙酮,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 妥曲珠利砜 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 妥曲珠利亚砜 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 妥曲珠利-D3 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 550 | 瓶
| 维生素A标准物质 | 100μg/mL于甲醇, 1mL/瓶 | 169 | 瓶
| 维生素B1 | 纯度99.9%，100mg/瓶 | 233 | 瓶
| 维生素B2 | 纯度98%，100mg/瓶 | 159 | 瓶
| 维生素B5 | 标准品 25mg/瓶 | 380 | 瓶
| 维生素Eα生育酚标准物质 | 100μg/mL于甲醇, 1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 维生素Eβ生育酚标准物质 | 1000μg/mL于甲醇，1ml/瓶 | 1272 | 瓶
| 维生素Eγ生育酚标准物质 | 100μg/mL于甲醇, 1mL/瓶 | 215 | 瓶
| 维生素Eδ生育酚标准物质 | 100μg/mL于甲醇, 1mL/瓶 | 65 | 瓶
| 钨单元素标准溶液 | 1000μg/mL，50ml/瓶 | 95 | 瓶
| 五氯硝基苯 | 100ug/mL于正己烷，1mL/瓶 | 115 | 瓶
| 戊醇 | 5ml/瓶，GC,>99.0% | 131 | 瓶
| 戊唑醇 | 0.25g/瓶 , 99.5% | 165 | 瓶
| 西布特罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 210 | 瓶
| 西马特罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 148 | 瓶
| 西诺沙星 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 69 | 瓶
| 烯啶虫胺 | 100μg/mL于乙腈,1.2mL/瓶 | 159 | 瓶
| 烯酰吗啉 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 硒单元素标准溶液 | 1mg/ml，50ml/瓶 | 95 | 瓶
| 苋菜红 | 1000μg/mL，5mL/瓶 | 75 | 瓶
| 辛烷 | 5ml/瓶，≥99.5%(GC) | 145 | 瓶
| 溴布特罗 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 320 | 瓶
| 亚砷酸根 | 1000μg/mL于0.5%盐酸，2mL/瓶 | 127 | 瓶
| 胭脂红 | 1000μg/mL于水，5mL/瓶 | 53 | 瓶
| 盐酸标准溶液 | 0.1mol/L，1000ml/瓶 | 85 | 瓶
| 氧氟沙星 | 100μg/mL于甲醇，1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 氧氟沙星-D3 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 2120 | 瓶
| 氧化乐果 | 100ug/mL于丙酮，1mL/瓶 | 80 | 瓶
| 依诺沙星 | 100μg/mL于甲醇,1mL/瓶 | 105 | 瓶
| 乙苯 | 5ml，99.5%（GC） | 145 | 瓶
| 乙草胺 | 1000 μg/mL，1.2 mL/支/甲醇 | 146 | 支
| 乙醇 | 2ml/瓶，99%（GC） | 103 | 瓶
| 乙腈 | 5ml/瓶，GC,≥99% | 160 | 瓶
| 乙螨唑 | 100μg/mL于乙腈,1mL/瓶 | 85 | 瓶
| 乙酸丙酯 | 5ml/瓶，99.5%（GC） | 145 | 瓶
| 乙酸丁酯 | 5ml/瓶，99.5%(GC) | 72 | 瓶
| 乙酸甲酯 | 5ml/瓶，99.5%（GC） | 217 | 瓶
| 乙酸戊酯 | 5ml/瓶，99.4%（GC） | 244 | 瓶
| 乙酸乙酯 | 5ml/瓶，≥99.7%(GC) | 175 | 瓶
| 乙酰磺胺酸钾 | 1000μg/mL于水，5mL/瓶 | 51 | 瓶
| 乙酰甲胺磷 | 1.2mL/瓶，100μg/mL于丙酮 | 37 | 瓶
| 异丙醇 | 5ml/瓶，99.8%（GC） | 43 | 瓶
| 异丁醇 | 5ml/瓶，99.5%(GC) | 215 | 瓶
| 异戊醇 | 色谱级，500ml/瓶 | 462 | 瓶
| 铀单元素标准溶液 | 100ug/mL于硝酸,20mL/瓶 | 530 | 瓶
| 诱惑红 | 1000μg/mL于水，5mL/瓶 | 52 | 瓶
| 亚砷酸根 | 1.011μmol/g于水，2ml/瓶， | 128 | 瓶
| 蔗糖标准溶液 | 20000μg/mL于乙腈/水, 10mL/瓶 | 170 | 瓶
| 正丙醇 | 5ml/瓶，99.5%(GC) | 100 | 偏
| 植物油质控样 | 薯片-膨化食品，5g/瓶，固体 | 1550 | 瓶
| 组胺盐酸盐 | 100mg/瓶，固体标准品 | 695 | 瓶
| 组胺盐酸盐-D4 | 100μg/mL于水, 1mL/瓶 | 425 | 瓶
| 草甘膦 | 1000μg/mL于水 ，1mL/瓶 | 105 | 瓶
检验耗材 | 色谱进样瓶 | 2ml螺纹塑料PP样品瓶9MM，1.8ml进样瓶 | 90 | 盒
| 色谱进样瓶 | AS-DV 自动进样器原厂样品瓶，5ml，250个/盒 | 840 | 盒
| 色谱进样瓶 | Dionex™ AS-AP 自动进样器原厂样品瓶套件，含瓶盖和分流隔垫，聚丙烯材质，1.5ml，100个/盒 | 2250 | 盒
| 色谱进样瓶 | 小瓶，螺旋盖，带固定插入物，透明，插入量为300µL，100/pk。小瓶尺寸：12 x 32 mm（12 mm盖） | 1260 | 盒
| 色谱进样瓶 | 小瓶，螺旋盖，透明，现场书写，经过认证，2 mL，100/pk。小瓶尺寸：12 x 32 mm（12 mm盖） | 280 | 盒
| 色谱进样瓶 | 2mL 螺纹口自动进样瓶(去活、透明玻璃、带书写刻度和logo)，9mm,11.6×32mm， 100只/塑盒 | 127 | 盒
| 色谱进样瓶盖 | Dionex™ AS-DV 自动进样器原厂样品过滤瓶盖，5ml，250个/盒 | 2140 | 盒
| 色谱进样瓶盖 | 蓝色开孔螺纹盖(含白色PTFE/红色硅橡胶隔垫)，9mm，100个/包 | 110 | 包
| 色谱进样瓶盖 | 盖子，螺纹，蓝色，PTFE/红色硅胶隔膜，100/pk。盖子尺寸：12mm | 296 | 盒
| 色谱进样瓶盖 | 蓝色开孔螺纹盖(含红色PTFE/白色硅胶隔垫）、预开口、Bond)，9mm， 100个/袋 | 255 | 袋
| 12位SPE废液槽 | PP材质，固相萃取专用 | 195 | 个
| pH电极 | 三合一 pH/ATC 探头， Mini DIN，须适配 ph计为Orion | 4180 | 个
| pH电极 | Φ12×120 mm，BNC（Q9型） | 115 | 个
| pH电极 | Ф12x120(mm)，3.0KCl(mol/L)可充 | 115 | 个
| pH电极 | Ф12x120(mm)，三芯航空插 | 196 | 个
| 玻璃比色皿 | 10mm，2只/盒 | 95 | 盒
| 玻璃消化管 | 250ml消化管20支装（规格：内径约38mm，长度约30cm） | 10300 | 包
| 参比电极 | Ф9x120 mm，U型叉片 | 115 | 根
| 采水袋 | 500ml，不含硫，100个/箱 | 530 | 箱
| 测尘滤膜 | 丙纶测尘滤膜，直径40mm， | 32 | 盒
| 积尘采样滤膜 | 20×30cm，50片/包 | 105 | 包
| 瓷坩埚 | 20ml，带盖，盖上有耳朵 | 3.2 | 个
| 瓷坩埚 | 50ml | 6 | 个
| 磁力搅拌子 | A型，15mm | 2.5 | 个
| 定量滤纸 | 慢速，110mm | 45 | 盒
| 顶空瓶套装 | 20ml透明螺口圆底/22.5*T5/螺口17.5，预组装银色磁性顶空盖 蓝色FTFE/白色硅胶垫，100个/盒 | 240 | 盒
| 高效除脂双层专用柱 | HLB-P/HMR-Lipid SPE 规格为200 mg/300mg，6 mL（ANAVO） | 3169 | 盒
| 硅胶采样管 | 6x80mm，100/50mg，100支/盒 | 169 | 盒
| 过滤器盖 | Dionex™ AS-DV 自动进样器原厂样品过滤瓶，5ml，250个/盒 | 2570 | 盒
| 活性炭口罩 | F63，50只/盒，40盒/箱 | 560 | 箱
| N95口罩 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩(口罩)有呼气阀6B2626-2006 KN95，25个/袋 | 64 | 盒
| N95口罩 | 符合中国GB2626-2019标准 可用于过滤0.3微米的细颗粒物， 99%过滤效果，10个/盒 | 105 | 盒
| 具塞比色管 | 50ml，透明，可过检 | 10 | 个
| 具塞比色管 | 25ml，透明，可过检 | 8 | 个
| 具塞比色管 | 5ml，透明，可过检 | 5.5 | 只
| 具塞比色管 | 10ml，透明，可过检 | 6.5 | 只
| 具塞量筒 | 100ml，透明，可过检 | 17.5 | 个
| 蓝盖瓶 | GL45，高硼硅，1000ml，棕色 | 37 | 个
| 蓝盖瓶 | GL45，高硼硅，1000ml，透明 | 24.5 | 个
| 蓝盖瓶 | GL45，高硼硅，500ml，透明 | 16 | 个
| 蓝盖瓶 | GL45，高硼硅，500ml，棕色 | 26.5 | 个
| 蓝盖瓶 | GL45，高硼硅，250ml，透明 | 12 | 个
| 蓝盖瓶 | GL45，高硼硅，250ml，棕色 | 21 | 个
| 蓝盖瓶 | GL45，高硼硅，100ml，透明 | 10.5 | 个
| 蓝盖瓶 | GL45，高硼硅，100ml，棕色 | 15 | 个
| 玛瑙研钵 | 90ml | 418 | 个
| 防交叉污染导向管 | 100支/包，固相萃取专用，PTFE材质 | 826 | 包
| 内插管 | 150 µL, 用于 2mL 样品瓶开口8 mm，100/pk ，尺寸 4.8 x 28 mm | 695 | 盒
| 容量瓶 | 250ml，棕色 | 21 | 个
| 容量瓶 | 100ml，棕色 | 19 | 个
| 容量瓶 | 1000ml，透明 | 32 | 只
| 容量瓶 | 100ml，透明 | 11.5 | 只
| 容量瓶 | 50ml，透明 | 9 | 只
| 溶剂解吸瓶 | 5mL，100套/盒 | 115 | 盒
| 三角烧杯 | 125ml | 9.5 | 个
| 烧杯 | 塑料，25ml | 0.8 | 个
| 烧杯 | 塑料，50ml | 1 | 个
| 塑料瓶 | 1000mL，PP，广口，透明 | 9.5 | 个
| 陶瓷均质子 | 陶瓷均质子，50 mL 管，100/包. 用于为 QuEChERS 样品前处理工作流程研磨和均质化样品 | 519 | 包
| 微孔滤膜 | 混合纤维微孔滤膜，直径40mm， | 30 | 盒
| 无针注射器 | 2 mL，无橡胶活塞，无针头 ,100只/袋 | 75 | 袋
| 洗瓶 | 材质：LDPE，24个/箱 | 955 | 箱
| 样品瓶 | 40mL螺纹口样品储存瓶(透明玻璃、EPA瓶、带书写刻度和logo) | 505 | 盒
| 样品瓶盖 | 黑色实心螺纹盖(含PTFE/硅胶隔垫)，100个/袋 | 380 | 包
| 样品瓶收纳盒 | 适配20ml样品瓶，24格 | 28 | 个
| 移液枪头 | 标准品专用吸头，， 50支/包 | 160 | 盒
| 移液枪头 | 2 – 200 uL, 53 mm, 黄色, 黄色吸头, 1,000 个 (2 包 × 500 个) | 585 | 盒
| 移液枪头 | 50 – 1000 uL, 71 mm, 蓝色, 蓝色吸头, 1,000 个 (2 包 × 500 个) | 585 | 盒
| 移液枪头 | 0.1 – 5 mL, 120 mm, 紫色, 无色吸头, 500 个 (5 包 × 100 个) | 636 | 盒
| 移液枪头 | 0.5 – 10 mL, 165 mm, 青绿色, 无色吸头, 200 个 (2 包 × 100 个) | 620 | 盒
| 带滤芯灭菌吸头 | 移液器盒装带滤芯吸头，最大量程1000ul，96个/盒 | 53 | 盒
| 针式过滤器 | 亲水PTFE针式滤器（金色）, 25 mm*0.22 μm，100只/罐 | 160 | 罐
| 针式过滤器 | 亲水PTFE针头式13mm*0.2um，1000只/盒 | 6150 | 盒
| 注射器 | 20ml，无针头，800支/箱 | 658 | 箱
| 锥形瓶 | 100ml，透明 | 5.8 | 个
| 自封袋 | 8号，20丝，240mm×170mm，100个/包 | 20 | 包
| 自封袋 | 12号，35*45cm，100个/袋，20丝 | 23 | 包
| 自封袋 | 10号，24*35cm，100个/包 | 30 | 包
| 离心管 | 50ml带架子尖底离心管，500个/箱 | 1275 | 箱
| 离心管 | 15ml带架子尖底离心管，500个/箱 | 1165 | 箱
| 离心管 | 10ml，圆底，外径13mm，100个/包 | 42 | 包
| SCX填料 | 30-60um，100克/瓶 | 3390 | 瓶
| Anavo高效除脂净化管 | 50 mgHMR-Lipid ,2 mL,100/PK | 1252 | 盒
| 加样笔 | 配套VITEK MS质谱仪专用的菌落加样操作，规格：1支/盒。 | 1080 | 支
| 加样头 | 配套VITEK MS质谱仪专用的加样笔的加样头，规格：18盒*96个/箱 | 10800 | 箱
| 采水袋 | 150个/箱，250ml | 690 | 箱
| 研磨棒 | 100支/包 1.5ml离心管研磨 独立包装 灭菌 | 85 | 包
| 痰瓶 | 25ml/个 650个/箱 | 636 | 箱
| EP管架 | 0.5/1.5ml双面板 96孔/个 | 12.5 | 个
| EP管架 | 0.5/1.5ml双面板 60孔/个 | 8.5 | 个
| PCR管架 | 96孔 0.2ml/孔 | 21 | 个
| 试管架 | 有机玻璃 φ21mm 40孔(4*10孔)4mm板 | 47 | 个
| 试管架 | 有机玻璃 φ31mm 40孔(4*10孔)5mm板 | 75 | 个
仪器配件 | 衬管 | 体积35 µL，内径0.75 mm，外径 6.47 mm，直型，不分流，78.5 mm | 580 | 支
| 点火线圈 | 点火线圈FILAMENT ASSY,180MM用于GC-2014／2014C | 1430 | 个
| 法兰套圈 | 1/16 in, 5/pk，须适配Waters高效液相 | 340 | 包
| 氟离子电极 | Φ12×120 mm，BNC（Q9型） | 434 | 根
| 氟离子电极 | ORION氟离子电极CHN090 | 4090 | 个
| 钴空心阴极灯 | iCE™ 3000 系列原子吸收光谱仪的空心阴极灯，数据编码，数字编码 | 8580 | 个
| 红外线烤灯 | 250W黄光，配台式灯架 | 215 | 个
| 钾空心阴极灯 | iCE™ 3000 系列原子吸收光谱仪的空心阴极灯，数据编码，数字编码 | 9320 | 个
| 进样盘 | 48位，2mL，须于 ACQUITY 进样器兼容 | 250 | 个
| 锂空心阴极灯 | iCE™ 3000 系列原子吸收光谱仪的空心阴极灯，数据编码，数字编码 | 7950 | 个
| 流动相安全盖 | GL45，2孔，含单向空气过滤阀 | 370 | 个
| 螺母 | 螺母NUT,WITH SLIT M5用于GC-2014／2014C | 128 | 个
| 钠空心阴极灯 | iCE™ 3000 系列原子吸收光谱仪的空心阴极灯，数据编码，数字编码 | 9010 | 个
| 气相进样针 | 进样针 10F 10UL SYRINGE，用于GCMS QP5050／QP5000原厂配件 | 500 | 把
| 气相进样针 | 10ul进样针10F-S-0.63 10UL SYRINGE，用于GCMS-QP2010／QP2010S／QP2010Plus原厂配件 | 710 | 把
| 气相进样针 | 2.5ml，适用于MASS-6036PRO型 | 4000 | 支
| 石墨垫 | 15% 石墨/85% Vespel ，直径0.32 mm，10个/盒 | 910 | 盒
| 石墨垫 | 15% 石墨/85% Vespel，直径 0.1 至 0.25 mm，10个/盒 | 1005 | 盒
| 石英比色皿 | 1cm，2支/盒 | 254 | 盒
| 活性炭采样管溶解析型切割器 | 玻璃管切割器20mm 活性炭管切割器 金钢石环形刀片 | 37 | 个
| MCX 小柱 | 200mg/6ml，30支/盒 | 954 | 盒
| Poly样品瓶 | Dionex™ AS-DV 自动进样器样品过滤瓶，5ml，250个/盒 | 840 | 盒
| PSA/Silica复合填料玻璃柱 | 1000mg/6mL，30支/盒 | 1730 | 盒
| SAX强阴离子交换 SPE 小柱 | 200mg/6ml | 1275 | 盒
| SPE小柱 | 碱性氧化铝。1g/6ml，30支/盒 | 400 | 盒
| SPE小柱 | Coconut Charcoal 椰子壳活性炭 SPE 小柱 500mg,6mL ,30支/盒 | 1250 | 盒
| SPE小柱 | CNWBOND HC-C18，200mg， 6mL/30 pcs/盒 | 380 | 盒
| 巴氏吸管 | 3ml，155mm，500支/盒 | 44 | 盒
| 巴氏吸管 | 10ml，250支/盒，6盒/箱 | 660 | 箱
| 不锈钢试管架 | 304不锈钢，32mm，24孔 | 50 | 个
| 不锈钢试管架 | 304不锈钢，23mm，40孔 | 53 | 个
| 过氧化氢消毒液 | 3%，25L/瓶 | 175 | 桶
地慢 | 甲醇 | AR,500ml | 50 | 瓶
| 75%乙醇 | 500ml | 14 | 瓶
| 无水乙醇 | AR,500ml | 40 | 瓶
| 异丙醇 | AR,500ml | 25 | 瓶
| 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 每套含2种浓度，2瓶/套（须提供产品通过国家碘缺乏病参照实验室认定的标准物质认定证书副本佐证） | 440 | 瓶
| 水碘质控样 | 每套含2种浓度，2瓶/套（须提供产品通过国家碘缺乏病参照实验室认定的标准物质认定证书副本佐证） | 440 | 瓶
| 碘酸钾碘盐质控样 | 每套含2种浓度，2瓶/套（须提供产品通过国家碘缺乏病参照实验室认定的标准物质认定证书副本佐证） | 230 | 瓶
| D-乳酸测试盒（比色法） | 50管/48样，盒 | 620 | 盒
| α-淀粉酶 (AMS) 测试盒 | 100管/96样 | 160 | 盒
| 尿素氮 (BUN) 测试盒 | 100管/96样 | 120 | 盒
| 肌酐 (Cr) 测定试剂盒 | 96T | 180 | 盒
| 钙 (Ca) 测试盒 | 96T | 120 | 盒
| 尿酸（UA）测试盒 | 96T | 150 | 盒
| 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒 | 96T | 200 | 盒
| 葡萄糖（Glu）测试盒 | 4×50ml | 160 | 盒
| 甘油三酯（TG）测定试剂盒 | 100管/96样（100ml） | 300 | 盒
| 总胆固醇（TCH/T-CHO）测定试剂盒 | 100管/96样（100ml） | 150 | 盒
| 天门冬氨酸氨基转移酶 (谷草转氨酶/AST/GOT) 测试盒 | 60ml×2 30ml×1 | 180 | 盒
| 丙氨酸氨基转移酶 (谷丙转氨酶/ALT/GPT) 测试盒 | 96T | 150 | 盒
| 丙氨酸氨基转移酶 (谷丙转氨酶/ALT/GPT) 测试盒 | 60ml×2 30ml×1 | 180 | 盒
| 天门冬氨酸氨基转移酶 (谷草转氨酶/AST/GOT) 测试盒 | 96T | 150 | 盒
| 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒 | 100管/96样（100ml） | 600 | 盒
| 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒 | 100管/96样（100ml） | 480 | 盒
| 葡萄糖（GLU）试剂盒（己糖激酶法） | 96T/盒 | 50 | 盒